招 标 文 件

招标编号： CG2024-BJ-GK-FW-048

项目名称： 海关总署2024年大型集装箱（车辆）检查系统（钴60放射源、电子感应加速器、 X光机射线源）运维服务采购项目（重新招标）

海关总署物资装备采购中心

2024年11月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求书	22

第四部分  评审标准	50

第五部分  合同文本	53

第六部分  投标文件格式	65

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“海关总署2024年大型集装箱（车辆）检查系统（钴60放射源、电子感应加速器、 X光机射线源）运维服务采购项目（重新招标）”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-BJ-GK-FW-048

二、项目名称： 海关总署2024年大型集装箱（车辆）检查系统（钴60放射源、电子感应加速器、 X光机射线源）运维服务采购项目（重新招标）

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币46,018,300.00元，其中包1人民币46,018,300.00元。

四、招标内容：

（一）服务内容

| 包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 大型集装箱/车辆检查系统维保服务 | 1 | 本项目运维时间为12个月，运维服务起始时间从运维合同签订之日起计算,具体见附件1《设备明细表》。在年度预算能够保障的前提下，合同可续签，每次续签一年，最多续签两次。 | 海关指定地点 | 详见项目需求书 |

（二）行业类型：其他未列明行业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有服务进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-11-29 00:00:00至2024-12-06 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-12-20 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在供应商常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-12-20 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65194619（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、现场踏勘

不适用

十一、本项目于2024-04-29公开采购意向。

十二、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海关总署 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币46,018,300.00元，其中包1人民币46,018,300.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 46,018,300.00元，其中包1人民币46,018,300.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 5 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 8 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 9 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 10 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 11 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 12 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 14 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 15 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指海关总署。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供2021年12月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类服务项目业绩相关材料，具体要求详见评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）★投标人应具备生产、销售、使用（至少一种）II类射线装置和II类放射源的《辐射安全许可证》。（提供许可证复印件并加盖投标人公章）。

（5）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（服务类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人提供项目人员团队方案，包括但不限于如下内容：拟成立的本项目实施团队的管理组织机构，包含项目实施团队组织机构及人员的配备、各管理机构/部门的职能以及组织机构的说明，并附上拟投入本项目的主要管理、技术人员等团队情况一览表，团队人员个人简历、相关领域职称或资质证书及相关领域工作经验情况，以及团队人员距开标之日半年内任意一个月的社保证明等材料，并承诺项目周期内实施人员的稳定性（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人按要求提供项目预防性维护方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人认为应该提供的其他证明材料。（如有）（加盖投标人电子签章）。（四）服务应答文件

（1）投标人提供项目培训方案、售后服务体系方案等，具体要求见第四部分评分标准（加盖投标人电子签章）。

（2）投标人认为应该提供的证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有的相关材料须在每页及落款处加盖电子签章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1开标时间和方式见招标公告。

19.2投标人不足3家，不进入解密程序。

19.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

19.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

。

19.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

20.投标人资格审查

20.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

20.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

21.评标委员会

21.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

21.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22.投标文件的符合性审查与澄清

22.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

24.比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

24.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

25.中标候选人的推荐原则

25.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

25.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

25.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

27.串标

27.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

28.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

28.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定中标供应商。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4中标通知书是合同的组成部分。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

31.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

32.采购人或采购机构追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

33.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

33.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

34.重新授予合同

34.1如果中标供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

35.质疑

35.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

35.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

35.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

35.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

35.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

35.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

36.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

说明：未经采购人同意，投标人不得向与此项目无关的任何第三方透露招标文件技术内容部分。注：加 “▲”标记表示为重要指标项，如不满足将影响评分。加 “★”标记表示为必须满足条款，否则做为无效投标处理。

提交投标文件时，须注明需提供证明材料或承诺函等材料项所在位置（页码）。在年度预算能够保障的前提下，合同可续签，每次续签一年，最多续签两次。

- 承诺项

1.行业类型（必填项）：

其他未列明行业。

2.项目立项审核情况

本项目不属于新建、改建或者采用购买服务方式的政务应用程序项目。

- 采购政策落实

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小微企业 | 是，提供《中小企业声明函》并加盖单位公章 |
| 2 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 3 | 是否需要节能产品 | 否 |
| 4 | 是否需要环保标志产品 | 否 |
| 5 | 是否面向监狱企业 | 是，提供证明资料，并加盖单位公章 |
| 6 | 是否面向残疾人福利性单位 | 是，提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖单位公章 |

注：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业。

- 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 供应商通用资格条件，详见招标公告。 1、 ★投标人应具备生产、销售、使用（至少一种）II类射线装置和II类放射源的《辐射安全许可证》。 2、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书（或上述四项的同等管理体系认证证书）。 | 对“说明”项中1、2资质要求，提供加盖投标人公章的《辐射安全许可证》、管理体系认证证书等相关证明材料复印件 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 | 否 |
| 3 | 核心产品 | 无 | 否 |
| 4 | 信息安全要求 | ★投标人中标后需签订保密协议，承诺对工作过程中获悉的海关业务信息和内部管理信息进行保密，未经海关允许擅自使用或利用相关信息，投标人承担全部责任 | 提供加盖投标人公章的承诺书 |
| 5 | 是否需要现场考察 | 无 | 否 |
| 6 | 是否收取履约保证金 | 合同金额的10% | 否 |
| 7 | 支付方式 | 甲方收到乙方的履约保证金（或履约保函）并在政府部门预算下达后10个工作日内，支付合同总价40%的首付款；甲方在2025年9月30日前，向乙方支付合同总价 50%的合同款；乙方提供完成运维服务后，甲方向乙方支付合同总价10%的尾款 | 否 |

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | H986设备以辐射成像技术为核心，集电子技术、计算机技术、信息处理技术、控制技术、精密机械技术于一体的大型高科技装备。它利用辐射成像原理，运用X射线，获得完整的集装箱/车辆透视图像，实现在不开箱的情况下快速实施海关查验。 H986系统在提升海关监管能力、加快货物通关速度方面发挥着重要作用，根据监管工作需要，为保障海关当前配备的H986系统正常运行，充分发挥设备效能，招标人拟为当前相关海关所配H986系统（钴60放射源、电子感应加速器射线源、X光机射线源）采购年度运维服务。 |
| 2 | 执行依据 | 《口岸监管司关于2024年本级预算支出细化方案及采购项目实施计划的请示》（署监签〔2024〕23号） |
| 3 | 项目内容 | 投标人需建立全覆盖的运维服务网络体系，对本项目所包括的所有H986系统进行全面技术保障，提供维护保养、故障维修、系统升级、辐射监测、专业培训等服务，保障海关的H986系统安全、可靠运行，为海关监管工作提供坚实保障。本项目H986系统（钴60放射源、电子感应加速器射线源、X光机射线源）共计56套，安装在20个直属海关的监管业务现场。 投标人根据海关实际需求，免费提供1套非列车式H986系统的搬迁服务（包括拆卸、运输、安装、调试等），协助办理相关手续。 |
| 4 | 项目范围 | 设备详见附件1《设备明细表》。运维服务范围主要包括：射线源分系统（钴60放射源、电子感应加速器射线源、X光机射线源）、探测器分系统、扫描装置分系统、运行检查分系统、系统监控部分（含扫描控制分系统、辐射安全分系统）、数据管理分系统及其他配套分系统。 |
| 5 | 需求分析 | 对本项目所包括的所有H986系统进行全面技术保障，提供维护保养、故障维修、辐射监测及专业培训等服务，保障海关的H986系统安全、可靠运行，为海关监管工作提供坚实保障。 |
| 6 | 与前期项目的关系 | 无前期项目 |
| 7 | 项目履约时间 | ★本项目运维时间为12个月，运维服务起始时间从运维合同签订之日起计算,具体见附件1《设备明细表》。（提供加盖供应商公章的相关承诺书） |

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 无 | 否 |
| 2 | 技术需求 | 1、投标人要有长期稳定的专业维护团队， 了解熟悉业务特点，并提供运维服务团队配置名单。 2、赴现场开展维修维护作业的工程师应具备放射工作人员资质，持有《辐射安全与防护培训合格证书》。特种作业（如电工作业等）操作需持相关资质证书。 | 需提供加盖投标人公章的运维服务团队配置名单（包含在预防性维护方案中）、《辐射安全与防护培训合格证书》、特种作业操作需持证书等相关证明材料复印件 |
|  |  | 3、投标人需确保现场运维服务工作涉及的辐射检测器具自检合格。 | 否 |
| 3 | 系统需求 | 无 | 否 |

- 货物或服务指标要求

参数指标要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 维修响应时间要求 | 投标人提供7*24小时维修响应服务，发生故障时工程师即时响应。 对于重点口岸现场、重要通关时段或遇重大事件、重大活动，可根据海关现场业务需求提供临时驻场人员值守及技术保障支持。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
| 2 | ▲ | 质量要求 | ▲维修质量要求 设备正常运行率要求：服务期内每台设备正常运行率需不低于98%（新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、云南地区正常运行率需不低于95%）。 设备正常运行率定义：（365天-设备故障累计天数）/365天*100%。 服务期内投标人需配合海关及第三方机构共同对设备性能指标进行检测，性能指标检测合格率：100%。 技术咨询与指导的响应回复率：100%。 ▲预防性维护质量要求 投标人需按要求完成日常巡检，月、季、半年度、年度保养，及易损件更换等维护保养服务，并完成相关记录及报告。 日常巡检完成率：100%。 定期保养完成率：100%。 | 否 |
| 3 |  | 故障处理要求 | 现场出现故障时，工程师即时响应维修处理。如果现场无法排除故障，工程师应及时做信息反馈，并在约定时限内完成维修工作。 故障根据不同情况分为一般故障、复杂故障、重大故障3类。一般故障的修复时限为2小时，复杂故障的修复时限为8小时，重大故障的修复时限为72小时（新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、云南地区重大故障修复时限为120小时）。具体故障描述和分类详见附件2《故障及分类》。 任何故障维修工作均需按照规范的作业流程进行，并将设备运行状态和各类维修维护质量记录适时反馈。 针对重大故障，投标人应及时派加速器、探测器、软件系统方面技术专家到现场诊断、排除。 | 否 |

- 服务要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 投标人服务标准 投标人服务标准 | ★ | 运维服务总体要求 1、能力要求 1.1★投标人具有维修维护H986全部分系统的能力，具备钴60射线源拆卸安装能力。包括对射线源分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、运行检查分系统、系统监控部分（含扫描控制分系统、辐射安全分系统）和数据管理分系统等全部分系统的维修能力。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  |  | 1.2投标人具备处置现场辐射误照等紧急事故的实施能力和作业指导能力。 | 否 |
|  |  |  | 1.3投标人具备维护安装在高原、极寒、高温地区H986系统的条件和能力。 | 否 |
|  |  |  | 1.4投标人具备因非正常使用（含不可抗力因素）造成设备故障的修复能力。 | 否 |
|  |  |  | 1.5投标人具备足够的维修维保服务衔接能力，能实现运维服务延续性、专业性和一致性，保证海关设备正常使用。 | 否 |
|  |  | ★ | 2、技术要求 2.1★投标人需具备II类射线装置、II类放射源容器及快门维修技术。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  | ▲ | 2.2▲投标人需掌握射线源、加速器、探测器、计算机软硬件、信息处理、电子技术、工业控制、机械等维修技术 | 否 |
|  |  |  | 2.3投标人需具备H986系统的日常巡检、定期保养、故障维修、设备性能指标检测等预防性维护技术和规范。 | 否 |
|  |  |  | 2.4投标人需熟悉和掌握H986系统专业化的维护技术。 | 否 |
|  |  |  | 2.5投标人需定期对工程师维修技术水平进行培训或考核。 | 否 |
|  |  | ★ | 2.6★投标人需确保运维期间每套H986系统的性能、技术指标、图像质量和和辐射安全指标不能降低。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  |  | 3、质量要求 3.1投标人需严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系（或上述四项的同等管理体系）的相关要求提供设备运维服务，并实施监视、测量和分析，持续改进管理体系的有效性 | 否 |
|  |  |  | 3.2投标人需严格落实工程师技术培训、考核与资质管理。 | 否 |
|  |  |  | 3.3投标人需严格实施客户满意度调查，评估运维服务质量。 | 否 |
|  |  |  | 3.4投标人需做好服务机构人员配置与备件供应保障。 | 否 |
|  |  | ★ | 4、安全要求 4.1★投标人在开展H986系统运维服务工作中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，明确安全责任，确保服务实施过程中人员、设备和环境的安全。投标人需承诺所提供的运维服务不会对海关或其他第三方人员、财物和环境造成危害，如造成危害，由投标人承担全部直接责任和连带责任。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  |  | 4.2投标人需加强对工程师的安全培训，明确工作中存在的各种危险源及相应防护措施，强化安全意识，按章操作，杜绝违章作业。 | 否 |
|  |  |  | 4.3投标人的运维服务工作要按照质量规范和要求开展，选择合理维护方式，保障设备安全运行。 | 否 |
|  |  |  | 维修服务要求 1、总体要求 为保证设备运行率，投标人需提供专业运维服务，即时处理故障，所有维修工作均符合质量管理流程，提供的服务满足海关业务要求。 | 否 |
|  |  | ★ | 2、★服务模式要求 投标人提供专业运维服务，参考《日常巡检项目》《月保养项目》《季保养项目》《半年保养项目》《年度保养项目》（详见附件3—附件7）要求，及时开展专业运维服务。每套设备现场运行期间出现故障时，工程师按《故障及分类》（详见附件2）要求进行修复。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  | ★ | 3、★对于运行时间已满10年的设备，半年保养项目免费升级为年度保养项目（含半年保养必要服务项目）。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  |  | 备件保障服务要求 1、总体要求 投标人提供每套设备维修、维护、保养所需的备件，以便设备相关零部件损坏后能第一时间予以更换。 | 否 |
|  |  |  | 2、备件的更新及测试 投标人需定期更新备件，特殊备件做到定期上机测试，保障备件随时可用。 | 否 |
|  |  | ★ | 3、★核心备件要求 投标人应保障设备所需加速管和探测器的部件及时供应。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  |  | 合法合规要求 投标人提供的技术和服务应当符合国内法律法规的要求。投标人在服务过程中产生的技术成果和知识产权归海关所有。 | 否 |
|  |  |  | 技术资料及文档要求 后续运维过程中，投标人应提供的技术资料及文档包括但不限于：年度运维服务工作总结以及各台设备的《设备年度技术服务报告》（含投标人、海关双方签字盖章内容，其中海关方需加盖单位或部门公章），并将《维修记录》、《设备环境剂量率检测报告》、《设备性能指标检测报告》、《日常巡检报告》、《月度运维报告》、《季度运维报告》、《半年度保养报告》、《年度保养报告》作为《设备年度技术服务报告》附件。投标人要对其所提供的全部技术资料及文档的及时性、准确性和完整性负责。 | 否 |
| 2 | 硬件、软件制造商服务标准 | ★ | 1、★钴60放射源设备使用期限到达8年的，投标方负责放射源更换以及旧源回收等全过程事项，符合相关国家安全标准要求。用户方负责到设备所在行政辖区的省级生态环境部门办理新源转让申请、新源转入及旧源回收备案。 | 提供加盖投标人公章的相关承诺书 |
|  |  |  | 2、对因设备备件停产、技术滞后等原因无法满足故障维修或业务需求时，投标人需具备局部替代更换或分系统替代更换的方案和技术。 | 否 |
|  |  |  | 3、投标人需做好服务机构人员配置与备件供应保障。 | 否 |
|  |  |  | 4、投标人需结合设备预检结果，按计划对易损件进行更换，易损件清单详见附件8《常规备件及易损件清单》。 | 否 |
| 3 | 人员资格标准 |  | 1、投标人要有掌握射线源分系统、探测器分系统、运行检查分系统等核心设备的技术支持团队及能力，技术团队要具备机电、信息等专业领域高级职称的工程师，当设备出现疑难故障，技术支持团队能够提供专业的维修指导或现场维修。 | 提供加盖投标人公章的高级职称工程师证书复印件 |
|  |  |  | 2、投标人要有具备相关资质的专职维护工程师团队，能提供统一、标准、同质的运维服务。投标人要加强对服务团队人员的技术培训，以适应海关监管工作保障需要。 | 否 |
|  |  |  | 3、投标人需有相关专家支持团队，能够处理设备软硬件故障、网络系统软硬件故障，可为海关监管新需求提供定制化的研发、整改的建议和方案。 | 否 |
| 4 | 服务网络标准 |  | 1、总体要求 投标人需具备完善的售后服务体系，能为客户提供专业的运维服务，并保证服务质量。投标人需提供详细售后服务体系方案。服务体系应包括覆盖全国的运维服务网络结构、具备较强运维服务能力的团队及专业规范的运维服务信息管理系统等。 | 提供加盖投标人公章的详细售后服务体系方案 |
|  |  |  | 2、服务网络 投标人需具备覆盖本项目各个设备现场的售后服务网络，结合海关业务现场情况提供售后服务保障，及时响应服务。 | 否 |
|  |  |  | 3、运维服务信息管理系统 投标人需具有专业规范的运维服务信息管理系统，巡检、保养、升级、维修记录及相关设备的运行记录要由运维服务信息管理系统进行处理和保存，并定期向海关提交运维数据。 | 否 |

- 实施要求

①★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；加 “▲”标记表示为重要指标项，无标识则表示一般指标项，如不满足将影响评分。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 项目实施过程控制 项目实施过程控制 |  | 预防性维护服务要求 1、总体要求 为保证设备正常运行，投标人应制定并实施以日常巡检、定期保养及相应设备软件升级为基础的预防性维护方案，及时发现并提前处理故障，确保设备正常稳定运行。 | 否 |
|  |  |  | 2、预防性维护方案 投标人应根据不同型号设备的技术特点及实际使用情况，制定有针对性的预防性维护方案，包括但不限于设备巡检规范、设备定期保养规范、设备保养计划等。 | 提供加盖投标人公章的预防性维护方案 |
|  |  |  | 3、日常巡检 工程师每天对设备的运行状态进行巡查，记录设备开关机时间，检查安全联锁系统、监控设备运行状态和趋势，及时发现潜在故障隐患并在不影响设备运行的情况下制定处理计划、准备处理资源，提前处理隐患以避免故障发生。巡检内容见附件3《日常巡检项目》。 | 否 |
|  |  |  | 4、常规保养 工程师按照设备定期保养规范，并结合设备实际运行状态，制定保养计划，对设备进行月、季常规保养，完成保养记录。月保养内容见附件4《月保养项目》，季保养内容见附件5《季保养项目》。 | 否 |
|  |  |  | 5、设备预检 预检是在巡检和常规保养基础上对某些分系统、核心部件进行把关检查，及时发现故障隐患，防止出现偏差，投标人应制定设备预检规范，在设备半年度/年度保养前对设备进行全面预检工作，形成预检记录，为保养提供依据。 | 否 |
|  |  |  | 6、半年度/年度保养 投标人依据设备半年度/年度保养规范要求，并结合设备的实际使用情况及预检结果，制定相应的保养计划。每套设备在运维周期内分别完成一次半年度保养及年度保养。包括对加速器分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、运行检查分系统、系统监控部分（含扫描控制分系统、辐射安全分系统）、数据管理分系统及其他配套分系统等各分系统进行逐项保养，并完成保养记录和保养报告。半年保养内容见附件6《半年保养项目》，年度保养内容见附件7《年度保养项目》。 | 否 |
|  |  |  | 7、设备性能检测 投标人需制定检验规范并配备符合要求的检测工具，定期对设备做全面性能检测和校准，对周边放射区域进行环境辐射剂量率检测，以保证设备持续稳定、安全运行，达到符合标准的图像质量及保障客户查验工作质量。 | 否 |
|  |  |  | 8、设备零部件预防性替换 投标人需关注零部件的运行状态，及时进行有计划的替换工作，保证设备长期稳定运行。 | 否 |
|  |  |  | 9、易损件更换 投标人需结合设备预检结果，按计划对易损件进行更换，易损件清单详见附件8《常规备件及易损件清单》。 | 否 |
|  |  |  | 辐射检测服务要求 1、总体要求 H986系统属于II类射线装置，生态环境部门针对II类射线装置的使用有专门的管理办法和要求。投标人需协助配合现场辐射检测检查、完善相应管理制度、办理辐射安全许可证相关业务等。 | 否 |
|  |  | ▲ | 2、▲现场辐射安全检测要求 设备半年度/年度保养完成后投标人需开展设备周边环境剂量检测，并提供《设备环境剂量率检测报告》。运维周期内，随时配合使用单位对设备周边环境剂量进行检测和个人剂量监测。 | 否 |
|  |  | ★ | 3、★配合管理部门辐射安全检查要求 投标人需协助设备使用单位完成当地生态环境部门的辐射安全检查，配合使用单位完善相关规章制度。 | 提供加盖投标人公章的承诺书 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 |  | 无 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 |  | 无 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 |  | 投标人根据附件1《设备明细表》对设备开展2025年度运维起止时间内的运维服务 | 否 |
| 5 | 项目安装过程安排 |  | 无 |  |
| 6 | 项目验收安排 |  | 各H986设备使用单位与投标人确认签订《设备年度技术服务报告》等文件 | 否 |
| 7 | 项目培训安排 |  | 培训服务要求 1、总体要求 投标人需提供H986设备的现场操作培训服务，并提供详细的培训方案。 | 否 |
|  |  |  | 2、现场操作培训要求 现场操作培训内容包括但不仅限于辐射安全知识、设备操作知识、图像常规分析。现场操作培训根据现场业务需要不限定人数。 | 提供加盖投标人公章的现场操作培训方案 |
|  |  |  | 3、投标人要有稳定的专业培训团队，了解熟悉业务特点。 | 否 |
| 8 | 集成标准 |  | 无 | 否 |
| 9 | 交付或实施地点 |  | 设备安装使用地点，详见附件1《设备明细表》 | 否 |

- 其它内容

1.业绩要求。

2021年12月1日以来同类服务项目业绩。

2.相关主观评审因素要求。

（1）制定以日常巡检、定期保养及相应设备软件升级为基础的预防性维护方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施等内容。

（2）提供详细售后服务体系方案，包括覆盖本项目各个设备现场的售后服务点后的运维服务网络结构、具备较强运维服务能力的团队及专业规范的运维服务信息管理系统等内容。

（3）提供H986设备现场操作培训方案，包括但不仅限于辐射安全知识、设备操作知识、图像常规分析等内容。

3.服务清单（若有）。

无

4.其它认为有必要的内容,如未尽的技术指标要求、中标原则、是否专门针对中小企业等等（若有）。

无

5.技术服务需求响应程度表

| 序号 | 内容 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要指标项 | 4 | 注：需响应指标为：分别为：六、货物或服务指标要求共2条（维修质量要求、预防性维护质量要求各1条）；七、服务要求共1条（2.2）；八、实施要求共1条（2、▲现场辐射安全检测要求） |
| 2 | 一般指标项 | 50 | 注：需响应的指标为：分别为： 四、项目概述要求3条（3、项目内容，4、项目范围，5、需求分析）； 五、集成需求要求3条（2.技术需求1-3）； 六、货物或服务指标要求共1条（第3项）。 七、服务要求共27条（1.供应商服务标准共18条 包括1.2-1.5共4条，2.3-2.5共3条，3.1-3.4共4条，4.2-4.3共2条，维修服务要求1条，备件保障服务要求2条，合法合规要求1条，技术资料及文档要求1条。 2.硬件、软件制造商服务标准共3条。3.人员资格标准共3条。4.服务网络标准共3条。）；八、实施要求共16条（1.项目实施过程控制共10条，4.项目实施进度安排共1条，6项目验收安排1条，7.项目培训安排共3条，9.交付或实施地点共1条） |

备注：

①表格内容填写完整、规范，确保无缺漏项。

②第五部分至第九部分（集成需求、货物或服务指标要求、服务要求、实施要求、其它内容）内容需按照法律规定将评审因素细化、量化，制定科学合理评分标准，第四部分（项目概述）根据具体内容研判是否设置评分标准。

③需统计重要指标项和一般指标项数量，并分别填入《技术服务需求响应程度表》。

附件1《设备明细表》

| 序号 | 直属海关 | 隶属海关 | 设备地点 | 设备型号 | H986 类型 | 厂家 | 运维起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州海关 | 马尾海关 | 马尾海关查验中心 | FMP-DV | 固定式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 2 | 广州海关 | 佛山海关 | 佛山三水港 | PDS6000 | 通道式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 3 | 广州海关 | 清远海关 | 清远港 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 4 | 哈尔滨海关 | 东宁海关 | 东宁海关 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 5 | 哈尔滨海关 | 绥芬河海关 | 绥芬河海关 | TFG-DV | 列车式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 6 | 哈尔滨海关 | 绥芬河海关 | 绥芬河海关 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 7 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 二连海关二连边民互市贸易区 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 8 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 二连海关二连公路986出境 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 9 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 二连海关二连公路口岸986入境 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 10 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 二连海关二连铁路986-DV出境 | TFG-DV | 列车式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 11 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 二连海关小车出境 | PVS450 | 乘用车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 12 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 二连海关小车入境 | PVS450 | 乘用车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 13 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 二连海关铁路986入境（更新） | TFG | 列车式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 14 | 呼和浩特海关 | 乌拉特海关 | 乌拉特海关甘其毛都口岸 | PVS450 | 乘用车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 15 | 黄埔海关 | 长安办事处 | 东莞市长安口岸车检场 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 16 | 江门海关 | 台山海关 | （台山）公益港货运码头 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 17 | 昆明海关 | 勐腊海关 | 勐腊海关磨憨口岸边民互市场 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 18 | 昆明海关 | 孟连海关 | 孟连口岸勐阿查验现场 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 19 | 昆明海关 | 瑞丽口岸 | 瑞丽海关出口货场 | RMG7000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 20 | 昆明海关 | 腾冲海关 | （腾冲）猴桥口岸联检楼 | PVS450 | 乘用车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 21 | 昆明海关 | 腾冲海关 | 腾冲海关猴桥口岸货检中心 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 22 | 昆明海关 | 天保海关 | 天保海关天保口岸边民互市货场 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 23 | 满洲里海关 | 额尔古纳海关 | 额尔古纳海关黑山头口岸 | PVS450 | 乘用车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 24 | 满洲里海关 | 阿日哈沙特海关 | 阿日哈沙特海关 | PVS450 | 乘用车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 25 | 满洲里海关 | 十八里海关 | 十八里海关满洲里公路口岸货运场地 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 26 | 满洲里海关 | 满洲里海关 | 车站海关满洲里铁路口岸进境通道 | TFG | 列车式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 27 | 满洲里海关 | 十八里办事处 | 十八里海关满洲里公路口岸客检场地 | PVS450 | 乘用车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 28 | 满洲里海关 | 十八里办事处 | 满洲里公路口岸入境货运场地 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 29 | 南京海关 | 无锡海关 | 张家港保税港务码头 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 30 | 南宁海关 | 贵港海关 | 贵港海关罗泊湾监管区 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 31 | 南宁海关 | 水口海关 | 水口互市 | RMG7000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 32 | 宁波海关 | 大榭海关 | 大榭海关招商国际码头查验场地 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 33 | 青岛海关 | 大港海关 | 大港海关邮轮母港查验现场 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 34 | 青岛海关 | 黄岛海关 | 黄岛海关前湾港(现安装董家口） | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 35 | 青岛海关 | 黄岛海关 | 黄岛海关自动化码头-1 | RTG6000-AGV | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 36 | 青岛海关 | 黄岛海关 | 黄岛海关自动化码头-2 | RTG6000-AGV | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 37 | 青岛海关 | 胶州海关 | 胶州海关中铁联集监管区 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 38 | 沈阳海关 | 锦州海关 | 锦州海关 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 39 | 石家庄海关 | 京唐港海关 | 京唐港海关 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 40 | 石家庄海关 | 秦皇岛海关 | 秦皇岛港新港湾码头 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 41 | 乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯海关 | 霍尔果斯海关霍尔果斯出境货检 | RMG7000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 42 | 乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯海关 | 霍尔果斯海关公路986入境更新 | FMG-DV | 组合式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 43 | 乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯海关 | 霍尔果斯海关旅检 | RMG7000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 44 | 乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯海关 | 霍尔果斯海关入境货检 | RMG7000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 45 | 乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯海关 | 霍尔果斯海关铁路986出境 | TFG-DV | 列车式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 46 | 乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯海关 | 霍尔果斯海关铁路入境 | TFG-DV | 列车式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 47 | 武汉海关 | 黄石海关 | 黄石新港现场业务处 | RMG7000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 48 | 武汉海关 | 荆州海关 | 盐卡海关监管场所 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 49 | 武汉海关 | 现场业务处 | 中铁联集业务现场 | RMG7000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 50 | 武汉海关 | 宜昌海关 | 宜昌海关云池港海关监管场所 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 51 | 湛江海关 | 霞山海关 | 霞山海关宝满港集装箱码头 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 52 | 长春海关 | 通化海关 | 通化海关集安老虎哨口岸 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 53 | 长沙海关 | 星沙海关 | 长沙北站铁路货运站 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 54 | 郑州海关 | 驻铁路东站 | 郑州国际陆港多式联运海关监管中心 | RMG6000 | 组合移动式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 55 | 长春海关 | 图们海关 | 图们公路口岸 | RTG6000 | 自行走式 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |
| 56 | 南宁海关 | 水口海关 | 水口那花互市点 | LVS4000 | 轻型车 | 华力兴 | 合同签订之日起计算12个月 |

附件2《故障及分类》

故障是指系统中部分元器件功能失效而导致整个系统不能执行规定功能的状态。

故障开始时间：影响客户使用或客户报修的时间；

故障结束时间：系统修复并交付客户正常使用的时间。

故障处置要求：一般故障的修复时限为2小时，复杂故障的修复时限为8小时，重大故障的修复时限为72小时（新疆、西藏、内蒙古、黑龙江、云南地区重大故障的修复时限为120小时）。修复时限是指故障开始时间到故障结束时间。常见故障举例如下（包括但不限于）：

| 分系统 | 故障描述 | 故障分类 |
| --- | --- | --- |
| 射线源分系统 | 气压故障 | 一般故障 |
|  | 复位故障 | 一般故障 |
|  | 电磁阀故障 | 一般故障 |
|  | 脉冲发生器故障 | 复杂故障 |
|  | 加速器电源箱故障 | 复杂故障 |
|  | 加速管故障 | 重大故障 |
|  | 卡源故障 | 重大故障 |
| 探测器分系统 | 单个探测器模块故障 | 一般故障 |
|  | 图像异常故障 | 复杂故障 |
|  | 采集信号异常故障 | 复杂故障 |
|  | 控制模块故障 | 复杂故障 |
|  | 探测器模块故障 | 复杂故障 |
| 扫描控制分系统 | 系统电源故障 | 一般故障 |
|  | 安全联锁不就绪故障 | 一般故障 |
|  | 通讯故障 | 一般故障 |
|  | 扫描车行走故障 | 复杂故障 |
|  | 变频器故障 | 复杂故障 |
| 运行检查分系统 | UPS故障 | 一般故障 |
|  | 通讯故障 | 一般故障 |
|  | 服务器故障更换 | 复杂故障 |
| 扫描装置分系统 | 车体三点一线故障 | 复杂故障 |
|  | 扫描车行走啃轨 | 复杂故障 |
|  | 行走电机故障更换 | 重大故障 |
|  | 扫描车体被集装箱车辆误撞故障 | 重大故障 |

附件3《日常巡检项目》

| 序号 | 巡检项目 | 项目分类 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查或清理图像检查站的各文件系统状态 | 运行检查-硬件 | 周 |
| 3 | 服务器的服务是否正常启动及相关功能，抽查扫描原始图像效果 | 运行检查-软件 | 日 |
| 4 | 记录前一天的扫描图像数量，检查图像上传集中审像系统情况，每天跟踪查看第一幅图像的全流程（包括检入信息、扫描图像质量等） | 运行检查-软件 | 日 |
| 5 | 查看射线源连接状态是否正常，出束剂量率对比 | 运行检查-软件 | 日 |
| 6 | 检查数据自动备份系统工作是否正常 | 运行检查-软件 | 周 |
| 7 | 每周检查扫描（原始）图像质量，通过综合分析后认为需要调整时，可根据相应方法重新调整。 | 运行检查-软件 | 周 |
| 8 | 电网电压U相、V相、W相，稳压电源输出电压U相、V相、W相 | 运行环境 | 日 |
| 9 | 扫描区域、设备周边安全；检查扫描大厅大门工作状态 | 运行环境 | 日 |
| 10 | 检查并记录探测器舱室温度、湿度，检查并记录射线源舱温度、湿度 | 运行环境 | 日 |
| 11 | 检查光电对射情况，确保良好工作状态 | 箱号识别 | 日 |
| 12 | 检查箱号识别系统抓拍效果，观察补光灯运行状况，检查箱号识别工控机指示灯状态 | 箱号识别 | 日 |
| 13 | 检查是否有探测器单元损坏，如有应立即屏蔽或更换模块。 | 探测器 | 周 |
| 14 | 检查冷凝水排放是否通畅、有无锈蚀设备的情况 | 扫描装置-机械装置 | 日 |
| 15 | 运行时观察电机应无异响，减速箱应无异响、不漏油 | 扫描装置-机械装置 | 日 |
| 16 | 检查车体环境情况 | 扫描装置-机械装置 | 日 |
| 17 | 检查射线源舱体防护门是否能够关紧并保证能够锁好 | 扫描装置-机械装置 | 日 |
| 18 | 检查车轮组轴承有无异常，检查车轮有无磨损、啃轨 | 扫描装置-机械装置 | 日 |
| 19 | 观察扫描车电缆拖链、滑轨或卷筒运行是否顺畅，拖链导槽内有无异物 | 扫描装置-机械装置 | 日 |
| 20 | 检查轨道外观，查看有无磨损、啃轨；检查轨道螺栓紧固情况 | 扫描装置-机械装置 | 周 |
| 21 | 检测标定装置工作情况，及时发现隐患。 | 扫描装置-机械装置 | 周 |
| 22 | 检查并及时做好设备清洗工作 | 扫描装置-机械装置 | 周 |
| 23 | 手动运行扫描车，通过看、听、摸来观察两台变频电机及减速箱工作是否正常，有无异响、过热及松动，扫描车行走是否平稳。 | 扫描装置-机械装置 | 周 |
| 24 | 检查射线源舱是否有开关记录 | 扫描装置-机械装置 | 周 |
| 25 | 检查横竖臂送风管是否良好、密封 | 扫描装置-机械装置 | 周 |
| 26 | 检查配电柜操作面板上各指示灯、旋钮及按钮等是否工作正常 | 扫描/传送控制-配电系统 | 日 |
| 27 | 重点检查传感器、光电开关、光幕、摄像头等部位 | 扫描/传送控制-控制系统 | 日 |
| 28 | 控制柜上电及各分系统启动完成后，查看PLC指示灯，检查总线通讯及PLC硬件工作状态是否正常。 | 扫描/传送控制-控制系统 | 日 |
| 29 | 查看电气监控有无报警 | 扫描/传送控制-控制系统 | 日 |
| 30 | 扫描装置操作面板各指示灯状态 | 扫描/传送控制-控制系统 | 日 |
| 31 | 在winnc界面检查设备各分系统显示状态是否正常 | 扫描/传送控制-控制系统 | 日 |
| 32 | 测试远程上电功能是否正常 | 扫描/传送控制-控制系统 | 周 |
| 33 | 行车限位的地面挡板和行程开关紧固情况；减速接近开关有无松动 | 扫描/传送控制-安全联锁 | 周 |
| 34 | 检查加速器出束时灯丝DAC、注入DAC、收缩DAC | 射线源 | 日 |
| 35 | 检查加速器IGBT、功率模块、脉冲变换器、辐射器温度 | 射线源 | 日 |
| 36 | 检查加速器剂量率、最大能量 | 射线源 | 日 |
| 37 | 检查出束时注入电流与反馈电流一致性 | 射线源 | 日 |
| 38 | 放射源工作位检查 | 射线源 | 日 |
| 39 | X光机出束电压、电流 | 射线源 | 日 |
| 40 | 检查电缆可见部分外观有无损坏，有无打火痕迹。 | 射线源 | 周 |
| 41 | 检查油冷系统散热风扇工作状态 | 射线源 | 周 |
| 42 | 检查扫描通道两边的车辆导向管是否安全 | 辅助设备 | 日 |
| 44 | 加速器舱空调、网络柜空调、电气柜空调、探测器舱空调工作状态 | 辅助设备 | 日 |
| 45 | 检查加速器舱风扇、臂架空调工作状态 | 辅助设备 | 周 |
| 46 | 检查网络柜、电气柜、加速器、扫描大厅照明灯 | 辅助设备 | 周 |
| 47 | 检查警灯警铃、蜂鸣器、红外报警装置、交通灯工作状态 | 辐射安全检查 | 日 |
| 48 | 运行电动档杆，观察档杆运行是否正常 | 辐射安全检查 | 日 |
| 49 | 检查辐射防护区有无异常及其护栏、警示牌有无破损 | 辐射安全检查 | 日 |
| 50 | 检查安全联锁钥匙工作是否正常 | 辐射安全检查 | 日 |
| 51 | 辐射防护仪表检查（区域监测仪、个人剂量报警仪） | 辐射安全检查 | 日 |
| 52 | 检查扫描大厅入口、出口处环境剂量（出束时，使用个人剂量报警仪检测剂量正常） | 辐射安全检查 | 日 |
| 53 | 检查室外摄像机、交通灯、警示灯及蜂鸣器运行状态，对存在问题进行及时排查处置 | 辐射安全检查 | 周 |
| 54 | 检查操作室剂量（出束时，使用个人剂量报警仪检测剂量正常） | 辐射安全检查 | 日 |
| 55 | 检查急停开关、拉线开关、极限限位开关工作是否正常 | 辐射安全检查 | 周 |
| 56 | 检查设备辐射防护标志、出入口标牌及急停按下标识牌是否完好、清晰 | 辐射安全检查 | 周 |
| 57 | 检查地磅表头状态 | 地磅 | 日 |
| 58 | 模拟触发地感线圈，观察补光灯运行状况、查看拍照图像。 | 底盘拍照 | 日 |
| 59 | 模拟触发地感线圈，观察补光灯运行状况、查看拍照图像。 | 车牌识别/电子车牌 | 日 |
| 60 | 过第一辆车后检查电子车牌识别情况 | 车牌识别/电子车牌 | 日 |
| 61 | 检查放射性核素识别系统 | 放射性物质检查 | 日 |
| 62 | 危化品探测系统工作是否正常 | 危化品检查 | 日 |
| 63 | 液压升降平台工作状态 | 检查平台 | 周 |

注：包括但不限于上述巡检内容。

附件4《月保养项目》

| 序号 | 保养项目 | 项目分类 | 完成要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查UPS工作状态 | 运行检查-硬件 | 根据状态选做 | 月 |
| 2 | 检查横、竖探测器臂盖板密封是否完好 | 探测器 | 必须 | 月 |
| 3 | 检查紧固大梁、机械结构，紧固探测器臂架固定螺栓 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 月 |
| 4 | 检查各连接螺栓是否松动，横、竖探测器、准直器位置是否偏移，如有偏移，重新校准 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 月 |
| 5 | 检查标定装置各部位是否有松动现象 | 扫描装置-机械装置 | 配置选做 | 月 |
| 6 | 检查系统部件有无锈蚀、起鼓、裂纹等现象，有计划实施防锈和补漆处理 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 月 |
| 7 | 检查扫描车的限位开关和限位挡块，看其是否松动、变形，扫描车停止位置是否正确，检查电机制动器效能 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 月 |
| 8 | 检查拖链有无翘起、龟裂老化、异物现象，检查两边护板及膨胀螺丝有无松动现象，运行是否平稳 | 扫描/传送控制-控制系统 | 配置选做 | 月 |
| 9 | 检查一次扫描车电缆拖链、滑轨或卷筒，看其接头有无错位 | 扫描/传送控制-控制系统 | 配置选做 | 月 |
| 10 | 对所有光电及反射板端面进行清洁 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 月 |
| 11 | 检查稳压电源柜输出电压是否稳定 | 扫描/传送控制-控制系统 | 配置选做 | 月 |
| 12 | 清洁接近感应开关的端面 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 月 |
| 13 | 清洁射线源舱（室） | 射线源 | 必须 | 月 |
| 14 | 电源箱(FILAMENT)灯丝电压、电源箱(INJECTOR)注入电压、电源箱(CONTRTACTOR)收缩电压检查 | 射线源 | 必须 | 月 |
| 15 | X光机训管 | 射线源 | 根据状态选做 | 月 |
| 16 | 检查X光机冷却器油位、摇源缆手轮动作灵活 | 射线源 | 必须 | 月 |
| 17 | 放射源收到位检查（加电） | 射线源 | 必须 | 月 |
| 18 | 放射源出到位置检查（加电） | 射线源 | 必须 | 月 |
| 19 | 检查维护射线源后空载灰度值（出束） | 射线源 | 必须 | 月 |
| 20 | 检查零点灰度值（不出束） | 探测器 | 必须 | 月 |
| 21 | 检查产品的辐射安全设施状态（主要包括声光报警、广播、摄像监控、操作台钥匙联锁、门联锁、急停等能否正常工作） | 辐射安全检查 | 必须 | 月 |
| 22 | 检查室外交通灯、LED屏防水密封性能及显示效果 | 信号指示 | 必须 | 月 |
| 23 | 检查硬盘录像机录像功能、查询功能、硬盘空间检查 | 视频监控系统 | 必须 | 月 |

注：包括但不限于上述保养内容。

附件5《季保养项目》

| 序号 | 保养项目 | 项目分类 | 完成要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁箱号识别系统相机和补光灯前玻璃窗上的灰尘和雨渍，清洁光电对射开关表面的灰尘、工控机机箱内部灰尘等 | 箱号识别 | 必须 | 季 |
| 2 | 检查箱号识别系统所有电缆外观是否破损、接头是否松动；检查绝缘电阻及接地电阻；箱号照片角度，清晰度，箱号识别率等 | 箱号识别 | 必须 | 季 |
| 3 | 检查探测器信号采集单元连线（采集机箱、DCU、LIF） | 探测器 | 必须 | 季 |
| 4 | 检查中间传送过渡装置，加注润滑油 | 扫描装置-机械装置 | 根据配置选做 | 季 |
| 5 | 转向装置，给推杆和相关部位加注润滑油 | 扫描装置-机械装置 | 根据配置选做 | 季 |
| 6 | 清洁各个门铰链、锁及把手等活动部分 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 季 |
| 7 | 加注润滑油（各个门铰链、锁及把手等活动部分） | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 季 |
| 8 | 检查各个门铰链、锁及把手等活动部分门锁、把手螺丝有无松动，如松动则应紧固。 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 季 |
| 9 | 查看电缆有无老化现象并及时进行排除有关问题 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 季 |
| 10 | 检查控制柜、配电柜、分线盒内部端子是否有松动、电线虚接等情况，并紧固。 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 季 |
| 11 | 清洁、检查挡杆，检查闸机的各个部位的连接情况，对轴承加润滑油，根据需要更换减速机齿轮油 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 季 |
| 12 | 室外机柜、箱防水密闭检查 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 季 |
| 13 | 检查通道机柜并及时进行除尘环境清理 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 季 |
| 14 | 检查高压回路电缆及接头；检查加速器风冷机清洁度；检查X射线管是否漏油 | 射线源 | 必须 | 季 |
| 15 | 检查一次各空调，清洗室内机滤网，做好室外机清洁，检查其制冷和制热工作情况，效果变差应及时加制冷剂。 | 辅助设备 | 必须 | 季 |
| 16 | 检查底盘拍照系统所有电缆外观是否破损、接头是否松动；检查绝缘电阻及接地电阻；底盘照片完整度，清晰度等 | 底盘拍照 | 配置选做 | 季 |
| 17 | 更换底盘拍照系统补光灯，调整触发时间、触发灵敏度等 | 底盘拍照 | 根据状态选做 | 季 |
| 18 | 检查车牌识别/电子车牌系统所有电缆外观是否破损、接头是否松动；检查绝缘电阻及接地电阻；车牌照片角度，清晰度，车牌识别率等 | 车牌识别/电子车牌 | 必须 | 季 |

注：包括但不限于上述保养内容。

附件6《半年保养项目》

| 序号 | 保养项目 | 项目分类 | 完成要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定、检测系统状态、检测系统出束能量 | 整体系统 | 根据配置选做 | 半年 |
| 2 | 检查实时标定位置是否正确，动作是否正确。 | 整体系统 | 根据配置选做 | 半年 |
| 3 | 检查UPS电源功能性放电 | 供电系统 | 必须 | 半年 |
| 4 | 检查线井、线缆管线（穿管、桥架等）有无损坏 | 供电系统 | 必须 | 半年 |
| 5 | 备份软件及数据 | 运行检查-软件 | 必须 | 半年 |
| 6 | 检查调整补光灯、相机、传感器等位置角度 | 箱号识别 | 根据照片效果选做 | 半年 |
| 7 | 定期清理箱号识别系统硬盘，并定期备份系统、应用程序、工作日志、箱号记录数据等 | 箱号识别 | 必须 | 半年 |
| 8 | 用图像软件分析空载、零点图像 | 探测器 | 必须 | 半年 |
| 9 | 检查探测器腔室空调工作情况，并予以清洁 | 探测器 | 必须 | 半年 |
| 10 | 车轮组轴承加注一次3号锂基润滑脂或润滑油 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 半年 |
| 11 | 检查舱内设备连接螺栓是否牢固可靠、准直器缝宽尺寸是否有变化 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 半年 |
| 12 | 清洁SEW电机、减速箱，检查减速箱油量、油况，酌情换油（齿轮油，减速箱换油时间和方法见“SEW减速器操作说明书”）。 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 半年 |
| 13 | 清洁整个扫描车外表 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 半年 |
| 14 | 检查车轮组及轨道侧面的磨损情况、主要承载部位的焊缝 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 半年 |
| 15 | 在给电状态按下漏电保护器测试键，确认其空开能够自动断开。 | 扫描/传送控制-配电系统 | 必须 | 半年 |
| 16 | 检查设备接地电阻是否小于1Ω | 扫描/传送控制-配电系统 | 必须 | 半年 |
| 17 | 测试极限开关是否有效，查看扫描车能否紧急停止。 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 半年 |
| 18 | 稳压电源柜清洁保养 | 扫描/传送控制-控制系统 | 配置选做 | 半年 |
| 19 | 检测系统出束剂量率，要求剂量率波动范围≤5%。 | 射线源 | 必须 | 半年 |
| 20 | 监测加速管主要技术参数 | 射线源 | 必须 | 半年 |
| 21 | 清洁检查高压回路（不加电） | 射线源 | 必须 | 半年 |
| 22 | X射线管、高压发生器专业维护 | 射线源 | 必须 | 半年 |
| 23 | 测量周边环境剂量 | 辐射安全检查 | 必须 | 半年 |
| 24 | 清查地磅环境 | 地磅 | 根据配置选做 | 半年 |
| 25 | 检查调整车牌识别/电子车牌系统相机角度，图像清晰度，触发灵敏度等。 | 车牌识别/电子车牌 | 根据状态选做 | 半年 |
| 26 | 检查摄像监控系统电缆和接线端子 | 摄像监控系统 | 必须 | 半年 |
| 27 | 检查调整摄像头角度、图像清晰度及麦克风状态，确保正常运行 | 摄像监控系统 | 根据状态选做选做 | 半年 |
| 28 | 检查硬盘录像机、摄像机外罩环境 | 摄像监控系统 | 必须 | 半年 |

注：包括但不限于上述保养内容。

附件7《年度保养项目》

| 序号 | 保养项目 | 项目分类 | 完成要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿透能力（必要时） | 整体系统 | 必须 | 年 |
| 2 | 反差灵敏度（必要时） | 整体系统 | 必须 | 年 |
| 3 | 丝分辨率（必要时） | 整体系统 | 必须 | 年 |
| 4 | 物质识别 | 整体系统 | 根据配置选做 | 年 |
| 5 | 上机测试主要备件，升降车等主要工具进行保养检查。 | 整体系统 | 必须 | 年 |
| 6 | 检查箱号识别系统结构件有无锈蚀、起鼓、裂纹等现象，有计划实施防锈和补漆处理。 | 箱号识别 | 根据状态选做 | 年 |
| 7 | 打开探测器竖臂及横臂，对内部环境进行清理 | 探测器 | 必须 | 年 |
| 8 | 检查探测器直流电源和相关电源线、保护接地情况 | 探测器 | 必须 | 年 |
| 9 | 射线装置前后准直器对准检查 | 扫描装置-机械装置 | 根据状态选做 | 年 |
| 10 | 检查轨道平面度、直线度、轨距 | 扫描装置-机械装置 | 根据状态选做 | 年 |
| 11 | 紧固铁轨固定螺栓检查轨道部件有无生锈现象，如有必要及时处理。 | 扫描装置-机械装置 | 必须 | 年 |
| 12 | 检查三相绝缘电阻是否大于1MΩ | 扫描/传送控制-配电系统 | 必须 | 年 |
| 13 | 测量设备外壳和等电位接地电阻值（接地连续性测试），要求不大于 0.1Ω | 扫描/传送控制-配电系统 | 必须 | 年 |
| 14 | 清理各电气柜上的轴流风机防尘罩的污垢，噪音大、磨损严重、绝缘差的需要更换。检查驱动电机散热风扇工作是否正常 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 年 |
| 15 | 检查控制柜PLC、稳压电源、直流24V电源工作是否正常 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 年 |
| 16 | 根据变频电机使用说明书对变频电机系统（包括减速箱）进行保养 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 年 |
| 17 | 检查电气设备工作情况和环境情况 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 年 |
| 18 | 检查运转机构，查看变频器参数，做相关备份 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 年 |
| 19 | 测试扫描车扫描速度 | 扫描/传送控制-控制系统 | 必须 | 年 |
| 20 | 检查加速器系统的接地保护，保证所有接地保护线接触良好、无锈蚀，检查系统各接地点相互连通，且各点接地保护电阻不大于0.1Ω | 射线源 | 必须 | 年 |
| 21 | 测试加速器输入地线是否零电压 | 射线源 | 必须 | 年 |
| 23 | 加速器高压舱清洁 | 射线源 | 必须 | 年 |
| 24 | 射线管更换、源导管更换 | 射线源 | 根据状态选做 | 年 |
| 25 | 源导管检查（有无烧焦、裂口现象） | 射线源 | 必须 | 年 |
| 26 | 摇源缆清洁加油 | 射线源 | 根据状态选做 | 年 |
| 27 | 更换X光机油冷系统冷却油 | 射线源 | 根据状态选做 | 年 |
| 28 | 检查LED结构件有无锈蚀、起鼓、裂纹等现象，有计划实施防锈和补漆处理 | LED | 根据状态选做 | 年 |
| 29 | 地磅、辐射探测设备等配套子系统的维护保养，计量检定（如有） | 配套子系统 | 必须 | 年 |

注：包括但不限于上述保养内容。

附件8《常规备件及易损件清单》

| 序号 | 备件名称 | 单位 | 数量 | 类型 | 使用设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源导管 | 根 | 1 | 备件 | 钴源 |
| 2 | 射线管 | 根 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 3 | 电磁阀 | 个 | 1 | 备件 | 钴源 |
| 4 | 气缸 | 个 | 1 | 备件 | 钴源 |
| 5 | 压力表 | 个 | 1 | 备件 | 钴源 |
| 6 | 气动连接件 | 个 | 2 | 备件 | 钴源 |
| 7 | 复位器 | 个 | 1 | 备件 | 钴源 |
| 8 | 探测器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 9 | 蜂鸣器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 10 | 报警灯 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 11 | 声光报警器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 12 | 轴流风机 | 个 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 13 | IGBT模块 | 个 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 14 | 可控硅 | 个 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 15 | PW电源板 | 块 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 16 | SW电源板 | 块 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 17 | 加速器电源箱 | 台 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 18 | 脉冲箱 | 台 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 19 | 光耦 | 个 | 2 | 备件 | 加速器 |
| 20 | 稳压管 | 个 | 2 | 备件 | 加速器 |
| 21 | 驱动芯片 | 个 | 2 | 备件 | 加速器 |
| 22 | MOS管 | 个 | 2 | 备件 | 加速器 |
| 23 | PWM控制芯片 | 个 | 2 | 备件 | 加速器 |
| 24 | 轴流风机 | 个 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 25 | 薄膜电容 | 个 | 5 | 备件 | 加速器 |
| 26 | 偏转与收缩转线圈 | 个 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 27 | 无尘纸 | 盒 | 1 | 消耗件 | X光机 |
| 28 | 铝辊传动装置 | 根 | 1 | 定制 | X光机 |
| 29 | 急停按钮盒 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 30 | 钥匙开关 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 31 | 复位按钮头 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 32 | 指示灯(红 LED AC/DC24V) | 个 | 1 | 易损件 | 全部 |
| 33 | 指示灯(绿 LED AC/DC24V) | 个 | 1 | 易损件 | 全部 |
| 34 | 带灯按钮 | 个 | 1 | 易损件 | 全部 |
| 35 | 光电传感器发射端 | 个 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 36 | 光电传感器接收端 | 个 | 1 | 备件 | 加速器 |
| 37 | 反射型光电传感器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 38 | 反射板 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 39 | 自反射光电传感器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 40 | 接触器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 41 | 继电器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 42 | 继电器底座（2NO、2NC） | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 43 | 断路器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 44 | 按钮底座 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 45 | 固定摄像机 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 46 | 交换机 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 47 | 室外球型摄像机 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 48 | 总线连接器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 49 | 紧急开关 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 50 | 开关电源 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 51 | 移动硬盘 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 52 | 显示器 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 53 | 工作站 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |
| 54 | DVD刻录光盘 | 盒 | 1 | 消耗件 | 全部 |
| 55 | 刻录机 | 盒 | 1 | 备件 | 全部 |
| 56 | 显卡 | 块 | 1 | 备件 | 全部 |
| 57 | 光端机 | 个 | 1 | 备件 | 全部 |

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×22％×100。 | 区间打分(0-22) |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（或同等管理体系认证证书）得0.5分，否则不得分。 2.投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（或同等管理体系认证证书）得0.5分，否则不得分。 3.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（或同等管理体系认证证书）得0.5分，否则不得分。 4.投标人具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（或同等管理体系认证证书）得0.5分，否则不得分。 注：上述证书均需处于有效期内并通过年检（如有），需提供复印件并加盖投标人公章。满足上述条件方为有效。 | 勾选打分(0;0.5;1;1.5;2) |
|  | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得1分； 有一项未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0.5分； 有两项或两项以上未响应或定位和绑定模糊、有偏差的得0分。 | 区间打分(0-1) |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供2021年12月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订日期为准），与本项目同类服务项目业绩相关材料，每提供一个有效业绩得1分，最多得3分。 注：1.合同销售方（乙方）必须为投标人自身，需提供合同复印件并加盖公章，其中合同中必须至少包含合同首页、服务内容、双方印章、签字、签订时间、付款条件页，以及合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，不予承认）； 2.提供的业绩合同材料复印件须字迹清晰，辨识无误； 3.不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 勾选打分(0;1;2;3) |
| 技术部分 | 技术需求响应程度 | 完全满足招标文件项目需求书相关要求得57.2分，标注▲重要指标项每有一项不满足扣1.8分，一般指标项每有一项不满足扣1分。 重要指标项共4条，分别为： 六、货物或服务指标要求共2条：第2项2条。 七、服务要求共1条：运维服务总体要求2.2项1条。 八、实施要求共1条：辐射检测服务要求2、▲现场辐射安全检测要求1条。 一般指标项共50条： 分别为： 四、项目概述要求3条：第3、4、5项内容各1条。 五、集成需求要求3条：第2项3条。 六、货物或服务指标要求共1条：第3项1条。 七、服务要求共27条：第1项投标人服务标准共18条（1.2-1.5共4条，2.3-2.5共3条，3.1-3.4共4条，4.2-4.3共2条，维修服务要求1条，备件保障服务要求2条，合法合规要求1条，技术资料及文档要求1条。）。 第2项硬件、软件制造商服务标准共3条。第3项人员资格标准共3条。第4项服务网络标准共3条。 八、实施要求共16条：第1项项目实施过程控制共10条。第4项项目实施进度安排共1条。第6项项目验收安排1条。第7项项目培训安排共3条。第9项交付或实施地点共1条。 | 区间打分(0-57.2) |
|  | 预防性维护方案 | 投标人提供以日常巡检、定期保养及相应设备软件升级为基础的预防性维护方案，包括但不限于运维服务团队配置、服务内容、服务响应时间、故障处理、应急措施等内容。 预防性维护方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得5分。 预防性维护方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案内容（两个及以下）中有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.4分。 预防性维护方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或三个及以上内容中存在缺陷，得1.7分。 未提供预防性维护方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.7;3.4;5) |
| 服务部分 | 售后服务体系方案 | 投标人提供详细售后服务体系方案，包括覆盖本项目各个设备现场的售后服务点后的运维服务网络结构、具备较强运维服务能力的团队及专业规范的运维服务信息管理系统等内容。 售后服务体系方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得5分。 售后服务体系方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案上述内容中有一项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.4分。 售后服务体系方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或上述内容中有两个以上内容存在缺陷，得1.7分。 未提供售后服务体系方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.7;3.4;5) |
|  | 培训方案 | 投标人提供H986设备现场操作培训方案，包括但不仅限于辐射安全知识、设备操作知识、图像常规分析等内容。 培训方案科学周密，内容全面，完全契合项目实际，针对性可行性强，得4.8分。 培训方案内容完整，可以满足项目需要，针对性可行性较强，但方案上述内容中有一项有缺陷（缺陷包括：与事实不符、前后内容不一致、逻辑错误、不符合采购需求、内容有缺失等），得3.2分。 培训方案内容有漏项，未完全包括上述内容要求，或上述内容中有两个以上内容存在缺陷，得1.6分。 未提供培训方案或方案严重脱离项目实际，得0分。 | 勾选打分(0;1.6;3.2;4.8) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

# 第五部分  合同文本

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

经海关总署授权，海关总署物资装备采购中心作为甲方代表,受海关总署（XX司局）委托签订该项目合同。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购清单及报价

第二条 合同总价款

本合同总价款（人民币大写） __________元（含税）。除上述款项外，乙方不得向甲方（用户）主张其他任何费用，详见附件分项报价表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.乙方完成系统功能开发，具备上线条件，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、上线证明（原件）。

3.乙方完成全部服务内容，经甲方组织的合同验收通过，并向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、合同验收合格报告（原件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方指定收取款项账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：自提交保证金之日起至项目质保期满后30个日历日止（因乙方原因造成延期履约的，履约保证金相应顺延）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方在收到乙方提交退款申请后10个工作日内无息退还。

第五条  工作进度要求及履行地点

（一）本技术服务工期   个月，要求合同签订之日起    个月内完成合同约定的所有服务内容（以乙方满足招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求及投标文件/响应文件应答的基础上的承诺为准）。

（二）因甲方（用户）原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方（用户）书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方（用户）造成乙方不能正常工作的日期相等。

（三）履行地点：甲方指定地点。

第六条 验收

乙方完成甲方（用户）要求的全部服务内容后，向甲方（用户）提交工作成果，甲方（用户）组织对服务内容进行验收，并出具验收意见（具体根据招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求和投标文件/响应文件应答填写）。

第七条 质量保证

（一）乙方应保证所开发的产品与投标文件/响应文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）本合同项目质量保证期为：自双方签署合同验收合格报告之日起计算    年。

第八条 培训

本合同包括培训，具体培训方案详见附件。

第九条 售后服务

（一）乙方在质量保证期内免费提供7（5）天*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同包含售后服务，具体售后服务方案详见附件。

第十条 双方的权利和义务

一、甲方（用户）的权利与义务

（一）甲方（用户）有权了解整个委托技术服务的执行进程，监督服务执行，并对技术服务的进度及质量进行要求和检查。

（二）甲方（用户）有权要求乙方按照本合同约定及时提供服务，并对乙方的服务成果进行评估和确定，提出修改意见。

（三）甲方（用户）对服务成果拥有所有权以及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方（用户）可安排技术人员参与核心工作，以便后续维护。

（四）甲方（用户）有权在海关范围内对技术服务涉及的所有成果进行推广应用。

（五）如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方（用户）以书面形式通知乙方整改，乙方应在3个工作日内予以补正和改进。如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付款项，直至乙方能够按照合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在甲方（用户）规定的期限内仍无法达到合同要求，视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

（六）甲方（用户）应在实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供完成技术服务所需的全部文档及相关资料；

2.解答或协调解答技术服务实施过程中的需求问题。

（七）在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方保证在甲方规定的工期进度内按照合同以及合同附件的要求完成应交付的完整、合格服务，并符合服务质量要求。

（二）乙方在服务实施中应按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本项目质量符合信息化标准和合规性检查的要求，完成合同履约。

（三）乙方应派专人负责技术服务执行，以保证技术服务顺利进行，加强风险分析与控制，对风险要有详细的分析，有可靠的控制手段和措施，并及时向甲方（用户）汇报。

（四）乙方应在服务期内及时修复安全漏洞。

（五）乙方所派人员应熟练掌握所需技术，所派人员对技术服务内容进行严格保密，不得泄露相关信息。

（六）乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

（七）乙方应按甲方（用户）要求保质保量地完成相关代码实现以及配套文档的编制工作，并及时、完整向甲方（用户）交付相关材料。

（八）乙方应无条件配合完成技术服务的业务测试工作。

（九）乙方在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方（用户）主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金等都由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方（用户）造成的损失，且乙方需承担因此而产生的所有的费用。

（十）乙方须遵守甲方（用户）提出的各项安全管理要求。

（十一）乙方须按照国家关于通过政府采购渠道参与政务信息化建设的有关要求，签订《政务数据安全管理承诺书》，具体详见附件。

第十一条 违约责任

（一）乙方未按照本合同规定的时间提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意乙方延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成服务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付款项、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

（二）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方（用户）或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（三）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方（用户）造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方服务成果的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方服务成果过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的服务成果确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部款项，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十四条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十五条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十七条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十八条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）因乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同款项。

2.该解除合同将不损害或影响甲方（用户）已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第十九条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部款项，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十一条 其他

中标通知书（成交通知书）、乙方的投标文件/响应文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十二条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字并盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由海关总署（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、试运行或合同验收等合同履约一切事宜。（适用于采购中心与乙方签订合同的情形）

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

附件四：项目相关方案

（附件二、四内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：项目需求书

附件二：分项报价表

附件三：政务数据安全管理承诺书

政务数据安全管理承诺书

一、乙方承诺将建立完善政务数据安全防护体系，加强政务数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等全流程各环节安全管理；按照有关法律、行政法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务；不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据，不得擅自将数据用于商业用途，不得擅自向境外提供数据；对通过项目获取的敏感个人信息等，应当按照要求进行脱敏处理和加密保护。

二、乙方承诺不将其承包的项目全部转包，不将中标项目支解后分别向其他企业或者个人转让，不将项目主体和关键部分分包。

三、乙方有义务配合做好政务信息系统安全检查、评测、审计等监督管理工作，如实、完整提供政务信息系统建设、运营、维护和政务数据安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

四、乙方承诺将签订安全保密协议，明确要求其落实数据安全责任，海关有权采取人员派驻、不定期抽查等方式，对乙方建立数据安全监督检查机制。对于乙方负责运行的涉及海关政务数据的信息系统，乙方要严格落实数据安全管理各项要求和操作规范，加强对政务信息系统及网络安全的防护，及时进行安全升级加固，修复安全漏洞，防范数据被窃取、泄露等。

五、对未落实安全责任导致数据泄露，违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定，乙方承诺接受海关按照相关法律法规做出的包括禁止参与海关信息化建设及政务数据处理无异议。

乙方：XX公司

乙方法定代表人：（签字）

附件四：项目相关方案

第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 服务名称 | 投标总价 （人民币：元） | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是应为本包按招标文件报价规定报出的投标服务全部费用的价格，招标人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关承接企业信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 服务名称 | 1、开发、咨询人员服务费（人天） 2、设备维护服务费（元/月） （依据项目特点自行选择） | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日6个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）。

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章,并加盖电子签章。