招 标 文 件

招标编号： CG2023-PL-GK-HW-007

项目名称： 海关总署2023年动植检能力提升生物显微镜、松材线虫自动识别系统等采购项目

海关总署物资装备采购中心

2023年07月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求书	25

第四部分  评审标准	26

第五部分  合同文本	29

第六部分  投标文件格式	51

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“海关总署2023年动植检能力提升生物显微镜、松材线虫自动识别系统等采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2023-PL-GK-HW-007

二、项目名称： 海关总署2023年动植检能力提升生物显微镜、松材线虫自动识别系统等采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币9,142,000.00元，其中包1人民币2,690,000.00元，包2人民币2,232,000.00元，包3人民币4,220,000.00元。

四、招标内容：

（一）货物内容

| 包件号 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算（元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 生物显微镜A | 3 | 100,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 2 | 生物显微镜B | 6 | 140,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 3 | 生物显微镜C | 2 | 350,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 4 | 生物显微镜D | 1 | 400,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 5 | 生物显微镜E | 1 | 450,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 1 | 生物显微镜F | 3 | 200,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 2 | 生物显微镜G | 1 | 200,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 3 | 生物显微镜H | 1 | 582,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 4 | 生物显微镜I | 1 | 850,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 1 | 松材线虫自动识别系统A | 2 | 90,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 2 | 松材线虫自动识别系统B | 4 | 130,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 3 | 松材线虫自动识别系统C | 2 | 340,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 4 | 松材线虫分析鉴定系统（木屑版） | 3 | 180,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 5 | 松材线虫分子检测系统 | 6 | 250,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 6 | 松材线虫快速筛查仪 | 2 | 260,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 7 | 线虫分离存储及智能鉴定装备 | 1 | 280,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |

（二）行业类型：工业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

3.各品目产品的投标报价不能超过本品目预算（品目预算详见项目需求书中的分配表），否则视为无效投标。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（3）本项目不接受美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）投标。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2023-08-05 00:00:00至2023-08-11 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2023-08-28 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2023-08-28 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区安外大街56号办公楼14层1425室（原国资委安外办公区）

邮政编码：100730

联系方式：010-65194838（平台技术支持）

010-65195902（项目询问）

010-65195677（质疑受理）

十、样品提交

本项目不适用

十一、现场踏勘

不适用

十二、本项目于2023-06-20公开采购意向。

十三、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海关总署 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币9,142,000.00元，其中包1人民币2,690,000.00元，包2人民币2,232,000.00元，包3人民币4,220,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 9,142,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 5 | 核心产品 | 第一包：生物显微镜B和生物显微镜E 第二包：生物显微镜F和生物显微镜I 第三包：松材线虫自动识别系统B和松材线虫分子检测系统 |
| 6 | 不同投标人提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。 |
| 7 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 8 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 9 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 10 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第9条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 11 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 12 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 13 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 14 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 15 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 16 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 17 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 18 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指海关总署。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）。

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标货物制造商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）提供投标人的质量管理体系认证证书、健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（加盖投标人电子签章）。

（4）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（货物类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）货物说明一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）★所投产品制造商提供的技术指标及配置清单，任何通过简单拷贝招标文件的技术服务要求的，将被视为未对招标文件的实质性进行响应（上传原件的扫描件，加盖制造商公章、投标人电子签章）。

（4）投标产品须满足项目需求书中所有★号技术参数或配置的要求（详见项目需求书）。

（5）提供制造商公开发布的资料（详见评分标准）。

（6）演示要求：投标人需上传视频对投标产品▲号指标进行视频功能展示，限时见评分标准，采用MP4格式（详见评分标准）。

（7）投标人提供的项目整体实施方案，包括但不限于实施步骤，交货安排，设备调试，质量保证，应急预案等内容（加盖投标人电子签章）。

（8）投标人需提供产品选型配置表，格式自拟（加盖投标人电子签章）。

（9）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

（四）服务应答文件

（1）投标人提供培训方案，包括但不限于人员、数量、课程设置（包括技术原理、操作、日常基本维护与保养的培训服务）等（加盖投标人电子签章）。

（2）所投产品制造商针对本项目制定的售后服务方案，包括售后服务体系、各服务网点联系人及值班电话、售后服务内容和标准、质保期及相关承诺、产品出现质量问题的应对措施、备品备件方案及原厂商保修服务内容、标准和承诺（加盖投标人电子签章）。

（3） 投标人提供针对本项目的售后服务承诺函（函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、承诺内容等要素，上传原件的扫描件，加盖制造商公章、投标人电子签章）。

（4）售后服务网点证明资料（详见评分标准，加盖投标人电子签章）

（5）所投产品制造商质保期外的售后服务承诺（上传原件的扫描件，加盖制造商公章、投标人电子签章）。

（6）投标人需在投标文件中报出质保期外的售后服务方案及报价，其中投标产品的维修服务标准须等同于保修期内的标准（包括原厂保修服务），质保期外的X年内所必须的主要零部件及易损件报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（7）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有带“★”的由制造商提供的相关材料须在每页及落款处加盖制造商公章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

19. 样品提交

本项目不适用

### 五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和方式见招标公告。

20.2投标人不足3家，不进入解密程序。

20.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

20.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

20.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

21.投标人资格审查

21.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

21.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

22.评标委员会

22.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

22.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

23.投标文件的符合性审查与澄清

23.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

23.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.投标偏离与非实质性响应

24.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

24.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

24.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

25.比较与评价(投标文件的详细评审)

25.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

25.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

25.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

26.中标候选人的推荐原则

26.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

26.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

26.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

27.废标

27.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

28.串标

28.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

28.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

29.定标准则

29.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

29.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

29.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第29.1条重新确定中标供应商。

30.中标通知

30.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

30.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

30.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

30.4中标通知书是合同的组成部分。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

32.签订合同

32.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

32.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

32.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

33.采购人或采购机构追加采购数量的权利

33.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

34.履约保证金

34.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

34.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

35.重新授予合同

35.1如果中标供应商没有按照上述第32.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

36.质疑

36.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

36.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

36.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

36.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

36.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

36.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

37.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

第四部分 项目需求书

重要提示：本项目需求书属内部资料，供应商负有保密义务，未经采购人或采购机构同意，不得向任何与此项目无关的第三方透露。

带“★”的为必须满足内容，否则作为无效投标处理，不予接受；带“▲”的为重要内容，不满足将严重影响评分；其他技术或服务内容不满足的将影响一般评分。

一、项目背景介绍

1.项目基本情况

生物显微镜主要用于病原微生物、线虫等标本鉴定等；松材线虫自动识别系统是应用人工智能（AI）图像处理技术，实现线虫数据库组建、自动分析鉴别的智能化系统，该系统基于线虫的形态学特征或者分子生物学，智能识别松材线虫、拟松材线虫和其他线虫。

1.1项目名称和预算金额

项目名称：海关总署2023年动植检能力提升生物显微镜、松材线虫自动识别系统等采购项目

预算金额：914.2万

1.2采购项目的功能和目标

生物显微镜用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等也可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体的精密光学仪器，可以提高海关一线对于病原微生物、线虫等标本鉴定能力；松材线虫自动识别系统是应用人工智能（AI）图像处理技术，实现线虫数据库组建、自动分析鉴别的智能化系统，该系统基于线虫的形态学特征或者分子生物学，智能识别松材线虫、拟松材线虫和其他线虫。

1.3采购项目需实现的政府采购政策目标

无

1.4预算绩效目标等内容

拟采购39台套，采购预算共914.2万元（具体需求详见分配表），合同期限内安装到位。通过加强口岸初筛鉴定设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线，保障国门生物安全。

2.需求调查情况

是否进行需求调查：否

3.公开征求意见情况

是否公开征求意见：否

4.需求审查情况

是否对采购需求进行审查：是

二、 核心产品

第一包：生物显微镜B和生物显微镜E

第二包：生物显微镜F和生物显微镜I

第三包：松材线虫自动识别系统B和松材线虫分子检测系统

三、采购需求

01包

- 生物显微镜A

1、技术参数

1.1光学系统：无限远校正光学系统，物镜齐焦距离为国际通用的45mm

1.2具有明场及数字成像功能，可扩展偏光、暗场、荧光，相衬等功能

1.3 5 位物内倾式镜转换器

1.4 总放大倍数：40x-1000x

1.5观察镜筒：宽视野双目镜筒，FOV≥23mm

1.6透射光照明：LED超寿命光源

1.7可单手操作样夹, 方便同时记录

1.8 2档调焦 调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作

1.9阿贝聚光镜，与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 科勒照明，支持4-100X，无需摆出，方便操作

1.10科勒照明

1.11陶瓷载物台，用户可自己将操作杆左右手更换，X-Y移动无暴露齿条

1.12物镜：高级平场消色差物镜

4X，NA≥0.1

10X ，NA≥0.25

20X,，NA≥0.40

40X，NA≥0.65

100X，NA≥1.25

1.13目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22mm，屈光度可调；

1.14.1独立工作彩色高清数字摄像头，带HDMI输出，可直接连接显示器预览、拍照及存储

★1.14.2 ≥1200万物理像素

1.15显微图像控制及分析软件

1.15.1在图像上添加注释、箭头等功能

1.15.2可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理

1.15.3可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理

1.15.4图像编辑：包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能。

1.16 图像采集工作站，显示器23英寸,≥1T硬盘，≥8G内存

2、主要配置：

2.1 显微镜主机 1台

2.2 五位物镜转换器 1个

2.3 陶瓷面载物台 1个

2.4 载物台X-Y控制 1个

2.5 聚光镜 1个

2.6 分光三目镜筒 1个

2.7 目镜2个

2.8 物镜1套

2.9 高分辨独立工作摄像头1套

2.10 图像采集分析软件1套

2.11 图像采集工作站1套

- 生物显微镜B

1、技术参数

★1.1光学系统：无限远校正光学系统，国际通用物镜齐焦距离45mm，具有明场、高分辨数字成像及测量分析功能。

▲1.2调焦系统：3档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。具有载物台限位装置，有效防止压碎标本。(视频演示需要通过真机实时操作进行展示）

▲1.3载物台：载物台需为陶瓷面材质，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76mm x50 mm，载物台驱动手柄可用户自行左、右更换，使左、右手操作皆可。(视频演示需要通过真机实时操作和数据实测进行展示）

1.4单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，以提高工作效率。

★1.5电动聚光镜及电动物镜转器：聚光镜数值孔径≥N.A.0.9，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。(1) 电动聚光镜， 10倍以下的物镜，聚光镜顶镜自动弹出，10倍以上的物镜，聚光镜顶镜自动弹入。(2) 电动物镜转换器：≥6孔内倾式电动物镜转换器，高齐焦性、高同轴性，可任意在所有任何两个物镜之间切换，方便预览与观察。

1.6 物镜转换键：主机前端内置物镜快捷转换键，可自定义，与各物镜一一对应，以便一键转换到需要的物镜；主机自带双物镜互换快捷键，可自定义设定某两个物镜间快速转换。

1.7自动光强记忆功能：光强随物镜转换而相应变换，转换物镜无需调节亮度，避免急速改变光强给眼睛带来的伤害。

▲1.8宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数≥25 mm，可扩展双光路输出，同时连接摄像头以及数码相机。(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

1.8目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数≥22mm；

1.9长寿命照明装置：LED照明系统，寿命≥50000小时。

1.10高级平场消色差物镜：

5倍，数值孔径≥0.12

10倍，数值孔径≥0.25

20倍，数值孔径≥0.4

40倍，数值孔径≥0.65

100倍，数值孔径≥1.25

★1.11.1独立工作彩色高清数字摄像头，带HDMI输出，可直接连接显示器预览、拍照及存储

1.11.2 ≥1200万物理像素，4K分辨率下速度可达60帧/秒

1.12兼容性：显微镜、摄像头、以及软件为投标产品同一品牌，以确保兼容性。

1.13软件： 除具备基本采图、存储功能外，必须具备完备的图像分析处理功能；通过软件可以控制显微镜的操作；软件具有多视野比对功能；软件具有荧光定量测定功能；具有荧光叠加功能，能够多色荧光叠加。

1.14图像测量功能，自动识别物镜倍数，自动校准测微尺。测量长度、圆弧度、角度、面积、周长、对象间距、平均距离等各种参数的功能，统计对象数据与原图目标一一对应定位显示；测量数据可动态输出到Excel，可统计分析测量数据最大最小平均值、标准差、总量等，具备自动阈值分割功能。

1.15采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像。

2、主要配置：

2.1 显微镜主机 1台

2.2 电动六位物镜转换器 1个

2.3 陶瓷面载物台 1个

2.4 载物台X-Y控制 1个

2.5 电动聚光镜 1个

2.6 分光三目镜筒 1个

2.7 目镜2个

2.8 物镜1套

2.9 高分辨独立工作摄像头1套

2.10 图像采集分析软件1套

2.11 品牌电脑1套

- 生物显微镜C

1.技术参数

1.1光学系统：无限远校正光学系统，国际通用物镜齐焦距离≥45mm，具有明场，相差、荧光、高分辨数字成像及测量分析功能。

1.2调焦系统：3档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。具有载物台限位装置，有效防止压碎标本。

▲1.3载物台：载物台需为陶瓷面材质，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76mm x 50 mm，载物台驱动手柄可用户自行左、右更换，使左、右手操作皆可。(视频演示需要通过真机实时操作和数据实测进行展示）

1.4单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，以提高工作效率。

1.5电动聚光镜及电动物镜转器:聚光镜数值孔径≥N.A.0.9，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。(1) 电动聚光镜， 10倍以下的物镜，聚光镜顶镜自动弹出，10倍以上的物镜，聚光镜顶镜自动弹入。(2) 电动物镜转换器：≥6孔内倾式电动物镜转换器，高齐焦性、高同轴性，可任意在所有任何两个物镜之间切换，方便预览与观察。

★1.6 物镜转换键：主机前端内置物镜快捷转换键，可自定义，与各物镜一一对应，以便一键转换到需要的物镜；主机自带双物镜互换快捷键，可自定义设定某两个物镜间快速转换。

1.7自动光强记忆功能：光强随物镜转换而相应变换，转换物镜无需调节亮度，避免急速改变光强给眼睛带来的伤害。

▲1.8宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数≥25 mm，可扩展双光路输出，同时连接摄像头以及数码相机。(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

1.9目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数≥22mm；

1.10长寿命照明装置：LED照明系统，寿命≥50000小时。

1.11高级平场消色差相差物镜：

5倍，数值孔径≥0.12

10倍，数值孔径≥0.25

20倍，数值孔径≥0.4

40倍，数值孔径≥0.65

100倍，数值孔径≥1.25

1.12荧光系统：

1.12.1光源：120W高能长寿光源，电源带有稳压系统，计时器。

1.12.2光路：复消色差光路，带有光陷阱设计，确保背景无杂光。

1.12.3光阑：带有中心以及大小可调的双光阑。

1.12.4减光装置：配备两个以上的中灰减光片

1.12.5具有零像素漂移技术；激发块转盘：至少配备5位荧光转盘；激发块：配有常用蓝、绿、紫外激发，用于DAPI\FITC\CY5等染料观察，所有激发块通过统一激光校正，确保硬件零像素漂移；有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移。

1.13专业荧光摄像系统：

1.13.1芯片类型COMS，物理象素3072 x 2048，

1.13.2像素点2.4微米x 2.4 微米；

1.13.3高动态范围 72 dB；

1.13.4软件：配套软件，可控制采集图像并对图像进行编辑、处理，具有多种功能模块可升级；

1.14兼容性：显微镜、摄像头、以及软件为投标产品同一品牌，以确保兼容性。

1.15软件： 除具备基本采图、存储功能外，必须具备完备的图像分析处理功能；通过软件可以控制显微镜的操作；软件具有多视野比对功能；软件具有荧光定量测定功能；具有荧光叠加功能，能够多色荧光叠加。

1.16图像测量功能，自动识别物镜倍数，自动校准测微尺。测量长度、圆弧度、角度、面积、周长、对象间距、平均距离等各种参数的功能，统计对象数据与原图目标一一对应定位显示；测量数据可动态输出到Excel，可统计分析测量数据最大最小平均值、标准差、总量等，具备自动阈值分割功能。

1.17采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像。

2、主要配置：

2.1.显微镜主机 1台

2.2.电动六位物镜转换器 1个

2.3.陶瓷面载物台 1个

2.4.载物台X-Y控制 1个

2.5.电动聚光镜 1个

2.6.分光三目镜筒 1个

2.7.目镜2个

2.8.物镜1套

2.9.荧光光轴 1个

2.10.荧光电源 1个

2.11.荧光滤块3个

2.12.高分辨摄像头1个

2.13.图像采集分析软件1套

2.14.品牌电脑1套

- 生物显微镜D

1、带拍照和录像功能

2、主要用途：

用于进出境植物及其产品分离到的线虫、螨虫及真菌等病原生物的观察和鉴定。

3、工作条件：

3.1 电源：220/240V，50-60HZ

3.2 操作温度：室温

4、技术指标：

4.1光学系统：无限远校正光学系统，国际通用物镜齐焦距离45mm，具有明场，相差、荧光、高分辨数字成像及测量分析功能。

4.2调焦系统：3档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。具有载物台限位装置，有效防止压碎标本。

4.3载物台：载物台需为陶瓷面材质，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76mm x 50 mm，载物台驱动手柄可用户自行左、右更换，使左、右手操作皆可。

4.4单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，以提高工作效率。

▲4.5电动聚光镜及电动物镜转器:聚光镜数值孔径N.A.≥0.9，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。(视频演示需要通过真机实时操作和仪器实物进行展示）

4.5.1电动聚光镜: 10倍以下的物镜，聚光镜顶镜自动弹出，10倍以上的物镜，聚光镜顶镜自动弹入。

4.5.2电动物镜转换器：≥6孔内倾式电动物镜转换器，高齐焦性、高同轴性，可任意在所有任何两个物镜之间切换，方便预览与观察。

▲4.6 物镜转换键：主机前端内置物镜快捷转换键，可自定义，与各物镜一一对应，以便一键转换到需要的物镜；主机自带双物镜互换快捷键，可自定义设定某两个物镜间快速转换。(视频演示需要通过真机实时操作进行展示）

4.7自动光强记忆功能：光强随物镜转换而相应变换，转换物镜无需调节亮度，避免急速改变光强给眼睛带来的伤害。

4.8宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数≥25 mm，可扩展双光路输出，同时连接摄像头以及数码相机。

4.9目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数≥22mm；

4.10长寿命照明装置：LED照明系统，寿命≥50000小时以上。

4.11高级平场消色差相差物镜：

5倍，数值孔径≥0.12；

10倍，数值孔径≥0.25；

20倍，数值孔径≥0.4；

40倍，数值孔径≥0.65；

100倍，数值孔径≥1.25。

4.12荧光系统：

4.12.1光源：120W高能长寿光源，电源带有稳压系统，计时器。

4.12.2光路：复消色差光路，带有光陷阱设计，确保背景无杂光。

4.12.3光阑：带有中心以及大小可调的双光阑。

4.12.4减光装置：配备两个以上的中灰减光片

4.12.5具有零像素漂移技术；激发块转盘：至少配备5位荧光转盘；激发块：配有常用蓝、绿、紫外激发，用于DAPI\FITC\CY5等染料观察，所有激发块通过统一激光校正，确保硬件零像素漂移；有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移。

4.13专业荧光摄像系统：

4.13.1芯片类型COMS，物理像素≥3072 x 2048；

4.13.2像素点≥2.4微米x 2.4 微米；

4.13.3高动态范围≥ 72 dB；

4.13.4软件：配套软件，可控制采集图像并对图像进行编辑、处理，具有多种功能模块可升级；

4.14兼容性：显微镜、摄像头、以及软件为投标产品同一品牌，以确保兼容性。

4.15软件： 除具备基本采图、存储功能外，必须具备完备的图像分析处理功能；通过软件可以控制显微镜的操作；软件具有多视野比对功能；软件具有荧光定量测定功能；具有荧光叠加功能，能够多色荧光叠加。

4.16图像测量功能，自动识别物镜倍数，自动校准测微尺。测量长度、圆弧度、角度、面积、周长、对象间距、平均距离等各种参数的功能，统计对象数据与原图目标一一对应定位显示；测量数据可动态输出到Excel，可统计分析测量数据最大最小平均值、标准差、总量等，具备自动阈值分割功能。

4.17高速图像采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值；可实现图像静态及动态采集、图像显示和管理，图像视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像。

5、主要配置：

5.1 生物显微镜主机 1台：包括电动六位物镜转换器 1个、陶瓷面载物台 1个、载物台X-Y控制 1个、电动聚光镜 1个、分光三目镜筒 1个、目镜2个、物镜1套、荧光光轴 1个等；

5.2 荧光电源 1个，荧光滤块3个；

5.3 高分辨摄像头1个；

5.4 图像采集及分析软件1套；

5.5 品牌笔记本电脑1台；

5.6 品牌激光打印机1台。

6.备品备件：显微镜测微尺1套。

- 生物显微镜E

1、主机

★4.1.1光学系统：无限远校正光学系统，国际通用物镜齐焦距离45mm

1.2具有全自动明场/荧光功能，各种观察法智能一键转换。

1.3≥6位编码物镜转换器，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。

1.4放大倍数：至少包含50-400X。

1.5透射光照明：长寿命LED光源，自动光强管理，电动视场和孔径光阑调节，带有色温恒定保持系统。

1.6目镜：10×，视野数≥25，含目镜罩，屈光度可调节

1.7宽视野镜筒：FOV≥25

1.8陶瓷面载物台：可控制XY方向位置，可进行大视野拼图。

▲1.9主机前端内置大尺寸显示屏，便于查看显微镜工作状态：可显示当前物镜倍数、物镜倍数及类型、光强、光源类型（透射光、荧光、混合）、市场光阑及孔径光阑数值。(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

2、聚光镜

2.1电动聚光镜、电动视场光阑、孔径光阑、自动匹配物镜，提供最佳照明；明视场及荧光状态下均可实现：转换物镜后，无需用户手动调节，即可达到整个光路的最佳照明匹配方式（光强、视场光阑、孔径光阑自动匹配）

2.2智能式恒定色温：整个显微镜系统保证了固定色彩温度，补偿了由于灯的颜色温度衰减带来的白平衡变化，保证了每幅图像背景的相同性

2.3智能型光强管理：低倍物镜时,自动变为低照明强度,高倍物镜时,自动变为高照明强度,并自动记忆最后设定光强.每只物镜均可记忆明场、荧光等不同观察方式时的光强状态，切换观察方式及物镜时无须反复调整。

3、物镜，所有物镜均为荧光专用物镜：

5X(NA≥0.12)平场半复消色差物镜、

10X(NA≥0.32)平场半复消色差物镜、

20X(NA≥0.55)平场半复消色差物镜、

100X(NA≥1.25)平场半复消色差物镜

4、荧光

4.1显微镜主机荧光光强五档电动调节：可精确选择荧光激发强度，防止样本淬灭，同时可记忆当时的荧光强度，也可通过软件调节

▲4.2六种圆型荧光视场光栏：防止荧光淬灭；6种矩型视场光栏：根据不同物镜放大倍数，旋转至不同视场光阑，以适应CMOS靶面积大小，从而提高CMOS图像信噪比(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

4.3120W荧光照明，2000小时长寿命金属卤素灯

4.4紫外,蓝色.绿色荧光激发：适应如DAPI,PI，Hochest，FITC,Rodanmin,TexasRED，GFP等多种染料

▲4.5全自动荧光滤块转换：只需按一个键即实现不同颜色的荧光激发(视频演示需要通过真机实时操作进行展示）

4.6电动荧光光闸：防止荧光淬灭

4.7特有的消杂光技术用于落射荧光附件。其独特的设计消除了由荧光滤色片盒漏光而造成杂散光的可能。该设计改变了成像光路泄漏出的杂光，并且有效的加以消除，通过这种方法，在拍摄较弱得荧光标本进行观察时，可以获得高衬度和高信噪比的图像

5、图像捕捉及分析系统

5.1高灵敏度显微专用数码COMS

5.2芯片规格：≥2000万物理像素

5.3图象分析系统基本平台：

5.3.1用户界面,工作流程导向用户界面，操作容易和符合人工学要求.优化的数据处理为快速采集图象和大量数据集显示,直观的设定实验条件给快速设置和采集单色通道图象,多次采集后做图象叠加.

5.3.2采图,高速图象采集.完全控制照相机性能如曝光,增益,binning,黑的,白的和伽玛值,局部图象采集.-图象显示和管理,大图象视窗在采集中或后复览显示单通道,多通道图象.

5.3.3图象滑动杆作快速地在大量数据集中滚动.实验树结构管理数据如储存,重新命名,拷贝,删除,输出为tif,avi,jpeg.接触实验条件来输出为XML或使用在另外的实验中

5.3.4图象处理,调节反差,明亮度和伽玛值在每一个通道图象做后处理.剪裁功能来编辑大数据集,剪裁用局部兴趣区域,通道,时间点或Z平面.多种图象滤波来做后加工增强反差

5.3.5实验条件全自动记录、全自动恢复功能；多用户界面自定义设置；

5.3.6强大的分析功能，内置Ratio（不同荧光通道间实时荧光比率曲线显示）、不同感兴趣区域的面积、周长等分析模块；

5.3.7处理功能：图象智能拼接；自动、手动图象位置校对，多通道图像自动合成等分析功能。

02包

- 生物显微镜F

一、主要技术参数

1.光学系统：无限远校正光学系统，国际通用物镜齐焦距离≥45mm，具有明场、高分辨数字成像及测量分析功能。

2.调焦系统：同轴粗/微调焦。具有载物台限位装置，有效防止压碎标本。

3.载物台：载物台需为陶瓷面材质，坚固耐刮、耐腐蚀。

4.单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，以提高工作效率。

5.电动聚光镜及电动物镜转器：(1) 电动聚光镜， 10倍以下的物镜，聚光镜顶镜自动弹出，10倍以上的物镜，聚光镜顶镜自动弹入。(2) 电动物镜转换器：≥6孔内倾式电动物镜转换器，高齐焦性、高同轴性，可任意在所有任何两个物镜之间切换，方便预览与观察。

6.物镜转换键：可自定义，以便一键转换到需要的物镜；主机自带双物镜互换快捷键，可自定义设定某两个物镜间快速转换。

7.自动光强记忆功能：光强随物镜转换而相应变换，转换物镜无需调节亮度，避免急速改变光强给眼睛带来的伤害。

8.宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数≥25 mm。

9.长寿命照明装置：LED照明系统，寿命≥50000小时。

10.高级平场消色差物镜：5倍，数值孔径≥0.12倍，数值孔径≥0.25倍，数值孔径≥0.4，40倍，数值孔径≥0.65，100倍，数值孔径≥1.25

11.1独立工作彩色高清数字摄像头，带HDMI输出，可直接连接显示器预览、拍照及存储

11.2 ≥1200万物理像素，4K分辨率下速度可达60帧/秒

12.兼容性：显微镜、摄像头为同一品牌

二、主要配置：

1 显微镜主机 1台

2 电动六位物镜转换器 1个

3 陶瓷面载物台 1个

4 载物台X-Y控制 1个

5 电动聚光镜 1个

6 分光三目镜筒 1个

7 目镜2个

8 物镜1套

9 高分辨独立工作摄像头1套

10 图像采集分析软件1套

11 品牌电脑1套

- 生物显微镜G

- 显微镜镜体，双层光路，第一层接编码型8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体，提供更开放的试验平台；

2.物镜转换器：带编码6孔物镜转盘，软件可以自动识别物镜位置，并可以自动

设置相应的标尺；

3.聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节；

▲4.激发块转盘：编码型8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，软件可以自动识别激发块位置，防水设计；(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

5.中间变倍系统：编码型三档变倍器 1x, 1.6x, 2x，软件可以自动识别倍数并设置标尺；

6.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

7.透射光照明：100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调；

8.镜筒及载物台

8.1 察镜筒：人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22；

8.2 机械载物台，尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm；

8.3 聚光镜：长工作距离万能聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。可以安装DIC、相称等配件；

9. 微分干涉系统：DIC环板：10×、20×、40×；

10. 物镜

10.1 万能平场半复消色差相差物镜4×（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm）；

10.2 万能平场半复消色差物镜10×（N.A.≥0.3, W.D.≥10mm）；

10.3 长工作距离万能平场半复消色差物镜20×（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm），带校正环；

10.4 长工作距离万能平场半复消色差物镜40×（N.A.≥0.6, W.D.≥2.7-4.0mm），带校正环

11.目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22；

12.荧光滤色镜盒：可装入≥8个滤色镜，无需拆卸可更换激发块，防水设计；

13.荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）；

14.荧光光源：130W长寿命金属卤化物光源，冷光纤导入；

15.滤色镜：日光平衡滤色片；

16.高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机

16.1 芯片规格：1/1.2 英寸，2.35M彩色CMOS；

▲16.2 最大图像分辨率：≥2000万，5760 X 3600（3CMOS模式）；(视频演示需要通过真机和软件实时操作进行展示）

16.3 图像速度：60幅/秒@1920 x 1200；

16.4 图像传输速度：4s（最高分辨率5760 X 3600）；

▲16.5 制冷模式：Peltier制冷；(视频演示需要通过真机仪器结构进行展示）

16.6 动态范围：12bit；

16.7 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

16.8 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

16.9 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

16.10 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

16.11 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

16.12 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

16.13 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

16.14 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

16.15 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

16.16 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

16.17 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel；

16.18 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像.

- 生物显微镜H

一、技术指标与性能要求

1、研究级正置荧光显微镜，可作明场、荧光的观察，可扩展升级相差、暗场观察方式。

2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

▲3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。(视频演示需要通过真机实时操作和数据实测进行展示）

▲4、观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，可支持视野数24以上的目镜。(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。

6、荧光照明装置：宽光谱大功率长效LED荧光光源，光谱覆盖350nm-700nm波长范围，光源寿命≥10000小时，无需预热，即开即关，亮度可调，不同波段自由切换。

7、荧光附件：不小于5孔荧光激发转盘，配套高品质带通滤色片组：MFL-U EX：375/30nm；DM：415nm；EM：460/50nm；  MFL-B EX：480/30nm；DM：505nm；EM：535/40nm；   MFL-G EX：540/25nm；DM：565nm；EM：605/55nm。

▲8、物镜：平场视野≥25mm；5X DIC（N.A. 0.13）；10X DIC（N.A. 0.3）

20X DIC（N.A. 0.5）；40X（N.A. 0.75）；100X（N.A. 1.3，oil）。(视频演示需要通过真机物镜数据进行展示）

- 电动载物台：分辨率/最小步长50nm,重复定位精度+/-0.2μm,最大速度X:30mm/s, Y:30mm/s。

10、目镜：10X宽视野目镜，视野数≥25。

11、物镜转换器：五孔物镜转盘，DIC插件，可与特定软件和相机连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

- 聚光镜：DIC聚光镜，N.A.≥1.1。

- 大尺寸传感器：大尺寸高灵敏度芯片。

- 分辨率：≥ 2100万真实物理像素。

- 本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。16、软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。

17、本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可通过接口兼容其他相机，多重拍摄。

18、功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。

19、支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。

20、实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

21、反射率可测量。

二、配置（标配及附加配件）

1、显微镜主机架一套

2、三目观察镜筒1套

3、平场半复物镜

4、落射荧光照明系统一套

5、转换器一个

6、电动载物台

7、透射照明系统

8、专用防尘罩一个；

9、 DIC调制插板

10、电脑一套。

- 生物显微镜I

1、高级研究用电动正置显微镜主机，复消色差光路，配置明场、荧光、DIC、观察功能。

2、主机Z轴电动调焦Z轴调节精度≤50nm、物镜转盘电动转换、荧光滤片转盘电动转换，可通过触摸屏操控或软件操控。

3、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统。在传统无限远光路基础上，增强反差校正，提高图像的反差效果。

▲4、显微镜操作控制方便，具有触摸式液晶显示屏TFT，可通过触摸按键方便地控制整个显微镜的操作。(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

5、有专门针对防（极轻微）震动的设计。主体光路部分由同一材料制成，具相同热膨胀系数，可防止由于外界温度与湿度改变造成的光路偏移和聚焦稳定性。

6、荧光光源为长寿命LED光源，使用寿命≥25000小时。配置Rhodamin、FITC、DAPI三种荧光滤色块。

7、电动物镜转换器≥6位，电动荧光滤色块转换器≥6位，低高倍物镜自动光强管理系统。

▲8、高精度电动载物台，载物台移动范围≥130x85mm，满足大样品全景观察成像需要。（(视频演示需要通过真机实时操作和数据实测进行展示））

9、目镜：视场≥23mm。

▲10、左左右聚焦转轮上各有5个不同形状与纹路的按钮，有预设功能，分别控制明场光源强度（高、低），3200K色温调节滤片，透射光与反射光挡板。(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示）

11、放大倍数50X-1000X:

物镜5x (NA≥0.16)；

物镜10x (NA≥0.3)；

物镜20x (NA≥0.5)；

物镜40x (NA≥0.75)；

物镜100x (NA≥1.3)；

10X、20X、40X、100X物镜分别具有DIC功能，DIC插件与物镜一一对应。

12、制冷型高灵敏度彩色CMOS相机，有效物理像素≥500万像素，像素尺寸≥3.45微米×3.45微米，芯片尺寸≥2/3”，主动半导体制冷，控制芯片温度≤18℃，数字化范围≥14bit，最大图像采集速度2464×2056下≥60幅/秒，动态范围≥1: 5000，高动态（HDR）范围模式下≥1:25000，曝光时间0.1ms至60s。

13、图像控制软件：

13.1、基础软件：图像采集，图象输出、图象档案、报告产生、图象注解功能。图象增强功能:基于直方图的多种对比增强技术、角度翻转、位移校正。

13.2、测量工具：直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能。

13.3、具有Z轴序列扫描功能，并且提供设置起始终止位置与设置中间平面两种方式，最小的Z轴步进可达50 nm。

13.4、自动测量功能，可测量面积、周长、角度、强度等几十种测量方式。

13.5、具有多通道荧光自动叠加功能。

13.6、具有Z轴景深自动扩展及自动拍照功能，动态追踪及拍摄。

13.7、自动扫描，大图自动拼接功能。自动拼图：样品指定区域自动拼图，多点图像采集，进行多视野自动拼接图像，支持多种算法进行实时无缝拼接和阴影校正。支持基于样品聚焦地图进行快速策略的全视野拼接。

13.8、三维重建功能，多种显示模式，包括正交显示、投影等。3D模式下支持多达五种的渲染模式效果：表面，透明，最大强度，阴影投射和混合渲染模式。可以轻松地动画窗口录制，不同角度旋转而生成视频文件。

13.9、扫描条件调用功能，从已保存图像快速调用其拍照参数并将硬件设定好。实验设计器功能：能够任意组合不同参数设置不均匀的时间序列采集、自动聚焦和漂白功能，设计复杂的实验流程。

13.10、图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。13.8、提供软件高分辨率成像模块。

▲14、可升级硬件光切成像系统。（(视频演示需要通过真机实时操作和仪器结构进行展示））

15、配置清单

15.1 显微镜主机1台

15.2 LED透射明场照明系统1套

15.3 半复消色差物镜5X、10X、20X、40X、100X各1套

15.4 LED荧光照明系统1套

15.5 品牌工作站1套

15.6 图像控制软件1套

03包

（十）松材线虫自动识别系统A

1、功能和原理

松材线虫智能鉴定系统是应用人工智能（AI）图像处理技术、大数据分析技术等多种高新技术，实现线虫数据库组建、自动分析鉴别的智能化系统。该系统基于线虫的形态学特征，智能识别松材线虫、拟松材线虫和其他线虫。

2、技术指标

2.1 鉴定系统软件

2.1.1 软件需支持HarmonyOS(鸿蒙)、Android(安卓)操作系统；

2.1.2 具有登录功能，密码登录或验证码登录等方式，采用云架构设计，无需在手机端更新鉴定素材；

2.1.3 具有自动搜索显微成像设备功能，显示设备名称和连接状态信息，连接设备后实时显示显微镜画面（提供软件截图）；

2.1.4 可对显微镜图像视频和照片进行标记功能，包括：测量、文字备注、形状标记、网格线、标尺等；可自定义每条标记数据的颜色、大小、外观特性（提供软件截图）；

2.1.5可对标记数据进行修改、删除操作；标记数据支持存储功能，脱机情况下也可对已有照片进行查看和修改标记操作；

2.1.6 支持本地图片鉴定和实时显微镜图片鉴定两张鉴定图片导入方式；

2.1.7 通过软件可进行拍照操作，照片可携带已添加的标记信息，软件内支持照片的裁剪、调节图像信息；

▲2.1.8 具有三种鉴定模式，包括：单图鉴定、部位鉴定、批量鉴定，其中部位鉴定支持设置头部、雄虫尾、雌虫尾的鉴定权重，批量鉴定可视化鉴定过程（提供软件截图，视频演示需要通过软件实时操作进行功能展示）；

▲2.1.9 鉴定准确度≥95%，单张鉴定时长≤0.1S（见CNAS报告，视频演示需要通过软件实时操作进行功能展示）；

2.1.10 支持结果导出，生成鉴定报告；

▲2.1.11 素材库包含超过4万条松材线虫、拟松材线虫等线虫高清显微数据库（见CNAS报告），同时支持扩展、更新AI素材数据库（视频演示需要通过软件实时操作进行功能展示）；

2.1.12 鉴定结论一次可匹配不少于3种相似度最高的线虫物种，同时包括线虫物种名称、相似率和部位信息（提供软件截图）；

2.1.13具有松材线虫、拟松材线虫的知识库和多个种类的线虫图集展示功能；

2.1.14 软件功能需取得 CNAS 检测报告（提供CNAS 报告，上述功能带▲项需和 CNAS 检测报告条目进行对照）；

▲2.1.15软件具有松材线虫自动鉴定系统软件著作权（见软件著作权证书）；

▲2.1.16 至少提供1家海关系统具有独立法人机构出具的能力验证报告（提供报告）。

2.2显微成像系统

★2.2.1物镜采用国际通用的45mm齐焦距离；

2.2.2 光学系统：无限远光学矫正系统，具备明场、相差功能，可扩展100W荧光、偏光、共览、数字成像等功能；

2.2.3调焦系统：自调节聚焦机制，具有载物台限位装置，有效防止压碎标本，调焦驱动旋钮左、右手操作皆可；

2.2.4载物台：坚固耐刮、耐腐蚀，单手操作片夹；

2.2.5物镜转换：≥4位物镜转换器，内倾式；

2.2.6转盘式聚光镜：配备内置相差环，方便转换；

2.2.7物镜：10X相差物镜、20X相差物镜、40X相差物镜、100X相差油镜；

2.2.8宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，倾角≥30°，无需工具可随时360度旋转，便于多人共用及讨论；

2.2.9 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数≥20mm；

2.2.10 长寿命照明装置：LED照明系统，连续亮度调节，全亮度使用寿命≥25000小时。

3、配置：

3.1松材线虫智能鉴定系统

3.1.1 系统账号1个；

3.1.2 品牌平板电脑一套，含智能磁吸键盘1个、手写笔1支；

3.1.4 U盘1个；

3.1.5 软件说明书1份；

3.2显微成像系统

3.2.1 主机1台；

3.2.2 物镜：10X、20X、40X、100X各1个；

3.2.3 Wifi相机1个；

3.2.4 图像输入高清显示屏1个；

（十一）松材线虫自动识别鉴定系统（B）

1、主要用途

应用人工智能（AI）图像处理技术、大数据分析技术等多种高新技术，实现线虫数据库组建、自动分析鉴别的智能化系统。该系统基于线虫的形态学特征，智能识别松材线虫、拟松材线虫和其他线虫。

2、特殊资质

无

3、主要技术参数

3.1 鉴定系统软件：软件需支持HarmonyOS(鸿蒙)、Android(安卓)操作系统；具有登录功能，密码登录或验证码登录等方式，采用云架构设计，无需在手机端更新鉴定素材。

3.2 具有自动搜索显微成像设备功能，显示设备名称和连接状态信息，连接设备后实时显示显微镜画面（提供软件截图）；可对显微镜图像视频和照片进行标记功能，包括：测量、文字备注、形状标记、网格线、标尺等；可自定义每条标记数据的颜色、大小、外观特性（提供软件截图）。

3.3可对标记数据进行修改、删除操作；标记数据支持存储功能，脱机情况下也可对已有照片进行查看和修改标记操作。

3.4支持本地图片鉴定和实时显微镜图片鉴定两张鉴定图片导入方式。

3.5 通过软件可进行拍照操作，照片可携带已添加的标记信息，软件内支持照片的裁剪、调节图像信息。

3.6 具有三种鉴定模式，包括：单图鉴定、部位鉴定、批量鉴定，其中部位鉴定支持设置头部、雄虫尾、雌虫尾的鉴定权重，批量鉴定可视化鉴定过程（提供软件截图），鉴定准确度≥95%，单张鉴定时长≤0.1S（见CNAS报告）。

3.7 支持结果导出，生成鉴定报告；

3.8 素材库包含超过4万条松材线虫、拟松材线虫等线虫高清显微数据库（见CNAS报告），同时支持扩展、更新AI素材数据库；

3.9 鉴定结论一次可匹配不少于3种相似度最高的线虫物种，同时包括线虫物种名称、相似率和部位信息（提供软件截图）；具有松材线虫、拟松材线虫的知识库和多个种类的线虫图集展示功能；

3.10 软件功能需取得 CNAS 检测报告。

3.11软件具有松材线虫自动鉴定系统软件著作权（见软件著作权证书）。

3.12 至少提供1家海关系统具有独立法人机构出具的能力验证报告（提供报告）。

3.13物镜采用国际通用的45mm齐焦距离。

3.14 光学系统：无限远光学矫正系统，具备明场、数字成像功能，可扩展100W荧光、偏光、相差、共览等功能。

3.15调焦：左右手同轴粗微调焦，带聚焦粗调上限自动停止装置。

3.16粗调带助力功能，便于快速精准聚焦。

3.17观察镜筒：宽视野镜筒，倾角≥30°，无需工具可随时360度旋转，便于多人共用及讨论。

3.18照明装置：内装式，LED冷光源，色温恒定，使用寿命可达25000小时，2小时无操作自动关机。

3.19物镜：平场消色差物镜：4X（N.A. 0.1）、10X（N.A. 0.22）、40X（N.A. 0.65）、100X（N.A. 1.25）。

3.20载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性。

3.21载物台；样品夹：单手操作样品夹。

3.22目镜：10X宽视野目镜，视野数≥20，屈光度可调。

3.23物镜转换器：内顷式5孔物镜转换器。

3.24聚光镜：阿贝聚光镜，N.A. 0.9，具有扩展暗场/相差等功能插槽。

3.25防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。

3.26防菌设计：机体镀有银离子，有效防止细菌传播。

3.27无线独立工作图像工作站：≥500万像素彩色CMOS，无需连接电脑，可无线连接手机、平板电脑进行独立预览、拍摄及存储。

3.28摄像头也可通过软件及数据线连接电脑，作为摄像头使用，自带原装采集及测量软件。

4、主要配置

松材线虫智能鉴定系统，系统账号1个；品牌平板电脑一套，含智能磁吸键盘1个、手写笔1支；U盘1个；软件说明书1份；主机1台；物镜：10X、20X、40X、100X各1个；Wifi相机1个；图像输入高清显示屏1个。

（十二）松材线虫自动识别鉴定系统（C）

一、功能和原理：松材线虫图像自动识别系统是应用人工智能（AI）图像处理技术、大数据分析技术等多种高新技术，实现线虫数据库组建、自动分析鉴别的智能化系统。该系统基于线虫的形态学特征，智能识别松材线虫、拟松材线虫和其他线虫。

二、技术指标：

★1.识别准确度高：深度神经网络识别，识别准确度≥95%；

2.素材库丰富：超过4万条松材线虫、拟松材线虫等线虫高清显微数据库；

3.快速反应：单张图片识别速度≤0.1s；

4.具备单图识别、批量识别、多部位同时识别等功能。支持设置不同部位的识别权重，支持批零识别结果导出到Excel文件。

5.识别结果关联输出：一次识别可匹配不小于3种相似度最高的结果；

6.可扩展、可更新AI数据库；

7.图像获取装置：

7.1无限远校正光学系统，国际通用物镜齐焦距离45mm，确保高光亮度、高解象度及高衬比度影象，具有明场、DIC、高分辨数字成像及测量分析功能。

7.2调焦系统：≥3档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。具有载物台限位装置，有效防止压碎标本。

7.3载物台：载物台需为陶瓷面材质，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76mm x 25 mm，载物台驱动手柄可用户自行左、右更换，使左、右手操作皆可。

7.4单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，以提高工作效率。

7.5转盘式聚光镜，支持明场及DIC模式，内含DIC棱镜。

7.6 物镜转换：内倾式≥6孔物镜转盘。

7.7宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调。

7.8目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数为≥22mm；

7.9长寿命照明装置：LED照明系统，寿命≥50000小时。

7.10高级平场消色差物镜：

20倍DIC物镜，数值孔径≥0.4

40倍DIC物镜，数值孔径≥0.65

100倍DIC物镜，数值孔径≥1.25

★7.11≥1200万物理像素彩色高清数字摄像头，可连接HDMI设备独立操作，带操作测量软件。

三、配置清单

1.松材线虫智能识别软件一套；

2.显微镜一套（主机 1台；六位物镜转换器 1个；陶瓷面载物台 1个；分光三目镜筒 1个；目镜2个；载物台X-Y控制 1个；DIC聚光镜 1个；高分辨摄像头1个；20倍DIC物镜1个，40倍DIC物镜1个，100倍DIC物镜1个，图像采集分析软件1套）

3.品牌电脑一台；

4.说明书一份。

（十三）松材线虫分析鉴定系统（木屑版）

1、主要硬件及技术指标：

1.1包括掌上快检仪、掌上混匀仪和掌上金属浴。

1.1.1准确：适用于虫液及木屑等样本，单条虫检检出率100%，特异性100%。

1.1.2简单：配套试剂实现激活液管盖预装，全程只需两步移液，所有仪器无需调试一键启动，操作标准化程度极高。

1.1.3快速：检测环节最快5分钟出结果，从样本到结果全流程最快只需15分钟，木屑全过程检测时间不超过30 min。

1.1.4便携：所有仪器大小尽在“掌握”，总重不到5公斤，背包里的“检测实验室”。

1.2掌上快检仪

1.2.1可实现单条虫100%稳定检出

1.2.特异性可达100%

1.2.3最快可5分钟出检测结果

1.2.4低温快速反应，避免实验室污染造成的假阳性

1.2.5可检测的最小样品体积为20-30μL

1.2.6外形尺寸不大于：长210毫米，宽160毫米，高50毫米

1.2.7仪器重量：1.2公斤

1.2.8已在海关系统完成技术产品验证及落地应用

1.2.9通过国家科学成果评价

1.3掌上混匀仪

1.3.1所有程序均实现标准化和自动化，将人工配液操作的误差将为0

1.3.2所有程序已内置于仪器中，用户只需一键启动，无需调试或设置

1.3.3样本通量：1~20

1.3.4适配耗材：8连管（0.2mL），0.2mL离心管，1.5/2mL离心管

1.3.5外形尺寸：长≤150毫米，宽≤150毫米，高≤170毫米

1.3.6仪器净重：≤2公斤

1.3.7全自动标准化程序如下：

“离心”：离心120秒，离心转速5000转/分钟

“混匀”：离心10秒-混匀20秒-离心10秒，离心转速5000转/分钟

1.3.8安全指标：过温保护70℃断电，开盖自动断电

1.3.9已在海关系统完成技术产品验证及落地应用。

1.3.10已通过国家科学成果评价

1.4掌上金属浴

1.4.15-10分钟即可完成样品前处理

1.4.2无需二次分液，避免污染及人工操作误差

1.4.3温度设置范围：30~100°C

1.4.4升温速度：>7°C/min

1.4.5温度均匀性：<±0.5°C

1.4.6温度准确性：<±0.3°C

1.4.7仪器净重：不超过0.7公斤

1.4.8已在海关系统完成技术产品验证及落地应

1.4.9已通过国家科学成果评价

2、商务要求：

2.1设备由2个以上海关系统技术部门出具的相应的验证测试报告。

2.2设备由2个以上海关现场查验部门出具的相应的使用验证报告。

3、配置

3.1掌上快检仪1台（包含主机、电源适配器及电源线、说明书、检验合格证）

3.2掌上混匀仪1台（包含主机、电源适配器及电源线、说明书、检验合格证）

3.3掌上金属浴1台（包含主机、电源适配器及电源线、说明书、检验合格证）

3.4便携背包1个

3.5便携式松材线虫和木屑快速取样器1套

3.6辅助试剂1批

（十四）松材线虫分子检测系统

主要用途：基于荧光高通量定量技术，配备高通量线虫鉴定模块和多种线虫检测试剂盒。样本中低至一条线虫的千分之一也能检测到，可同时鉴定松材线虫、拟松材线虫。准确率99.9%。

1.工作条件

1.1环境温度：10℃~40℃

1.2相对湿度：20%~85% (在40℃)

1.3电源电压：220VAC，50Hz

1.4大气压力：85kPa~106kPa

2.技术指标：

2.1.分子检测分析仪

2.1.1.热模块：珀耳帖系统，模块材质为镀金高导热铝合金材质。

2.1.2.仪器是一体化制造，不是普通PCR升级而成，光学和检测部分不可独立拆分。

2.1.3.上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证检测结果的准确性。

2.1.4.光学系统：高性能长寿命宽光谱白色固态LED光源(工作寿命>10年)，采用同一光源激发以保证激发效率的一致性。

2.1.5.光源激发波长：360-750 nm，连续发射无需预热。

2.1.6.荧光通道数：具备3色激发光通道和3色检测光通道，可以同时进行3重定量。

2.1.7.颜色补偿：支持2~3通道多重定量颜色补偿。

2.1.8.试剂耗材完全开放：支持普通的单管（0.1ml、0.2ml）、8联管、96孔板，

2.1.9.样品反应体积：最适反应体积10-100μL

2.1.10.模块温度范围：3℃-99℃，PCR产物可低温保存

▲2.1.11.模块最大变温速率：≥8.4℃/秒 (要求提供第三方检测报告，视频演示需要通过真机实验视频展示)

2.1.12.温度准确性：≤±0.15℃ (要求提供第三方检测报告)

▲2.1.13.控温精度：≤±0.08℃ (要求提供第三方检测报告，视频演示需要通过真机实验视频展示)

2.1.14.温度梯度功能：支持线性温度梯度，一次可优化12个退火温度

2.1.15.荧光信号采集：所有样本信号同时采集检测，无孔间时间差

▲2.1.16.荧光强度检测重复性变异系数（CV）：≤2% (要求提供第三方检测报告，视频演示需要通过真机实验视频展示)

▲2.1.17.DNA样本检测重复性变异系数（CV）：≤0.5% (要求提供第三方检测报告，视频演示需要通过真机实验视频展示)

2.1.18.DNA样本检测线性：≥0.990 (要求提供第三方检测报告)

2.1.19.信号传输系统：≥96根独立光纤

2.1.20.固定光路设计：激发光源、光纤组、检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性

2.1.21.检测器：高灵敏度CMOS

2.1.22 检测灵敏度：≥10个数量级

2.1.23.检测速度：3通道96孔不超过 5秒

2.1.24.免维护：支持，无需定期校正光路。

2.1.25.控制界面：≥10英寸全中文彩色触控屏

2.1.26.单机模式：无需电脑独立运行，单机触控屏可设定实验运行，实时荧光显示，计算Ct值等

2.1.27.支持通过网络控制多台仪器运行不同程序和存储数据

2.1.28.PC连接：实验设计，实时主机监控及分析，支持同时连接多台PCR。

2.1.29.网络模式：支持通过有线网、WIFI进行实时主机监控

2.1.30.支持的荧光染料种类开放：包括但不限于FAM™、SYBR®、VIC、JOE、HEX™、Cy5等

2.1.31.软件功能：

2.1.31.1.支持不同账号权限管理，支持用户管理；

2.1.31.2.支持标准定量PCR模板，支持自定义模板；

2.1.31.3.支持连接多台定量PCR仪器，支持不同仪器运行不同程序；

2.1.31.4.支持绝对定量、相对定量、终点法、基因分型、熔解曲线、高分辨率溶解曲线、多版分析等分析功能。其中绝对定量可采用同批次标准曲线，也可载入其他标准曲线分析。

2.1.31.5.支持柱状图、曲线图、数据表等图表展示，图表可导出图片、表格，方便后续分析使用。

2.1.31.6.支持操作日志查询；

2.1.31.7.支持配置导出，导出结果可在PCR仪器上直接运行；

2.1.31.8.支持多种补偿微调，灵活适配多种试剂；

2.1.31.9.触摸屏支持查看实时荧光值、支持查看扩增曲线、熔解曲线，计算Ct值，查看数据表；

2.1.31.10.支持检测结果导出EXCEL报表、支持模板导出到U盘；

2.2.便携式线虫快速取样器

2.2.1超强扭力取样专用锂电钻扭力达到80-120 N/m，具有智能6D精钢夹头，夹持有力不打滑，操作方便，能轻松钻取各类木材。锂电钻有正反转功能，方便钻头退出钻孔。还配备两块5节大容量电芯，21V2.0A，电力强劲续航久，能轻松钻取60个以上样品。

2.2.2木片取样专用钻头顶部定位螺钉锐利、咬力强，螺纹加工精良，容易钻孔和进刀。端面刀刃和U型刀刃极为锋利、无毛刺，和螺旋槽的连接很顺畅，便于木屑的排出。所钻取的木片厚度大于1 mm，直径约28 mm，呈半圆形，对线虫伤害小，产热低，切口锋利，适合线虫取样。

2.2.3木片收集罩透明、便于操作，适合木片收集。

2.2.4用木片采集袋存放样品，便于实验室直接用改良漏斗分离器进行线虫分离，节省时间和工作强度。

2.2.5该产品一次性完成取制样过程，取制样时间从30 min以上缩短到3 min。

2.2.6其线虫分离效果更优，该便携式取样器配合加盖改良线虫分离漏斗，可将线虫分离时间从常规24 h缩短到12 h。

2.2.7进一步，如果将初始温度和培养温度均设为30度，可进一步将分离时间缩短到6 h。

3、仪器配置及必备件

3.1 分子检测分析仪

3.1.1 定量PCR仪器主机，带96孔温控模块

3.1.2 使用说明书，网线、连接线

3.1.3 电脑

3.1.4 移液器一套；量程： 0.5-10ul；2-20ul ；20-200ul；

3.1.5 掌上离心机一台；

3.1.6 金属浴一台

3.2.便携式线虫快速取样器

3.2.1超强扭力取样专用锂电钻1把

3.2.2锂电池2个

3.2.3充电器1个

3.2.4快速线虫木片取样专用钻头2支

3.2.5分子快速检测木屑取样专用钻头1支（4mm小钻头，用于配套苏州晶睿公司松材线虫便携式分子检测系统）

3.2.6木片收集罩1个（可重复使用）

3.2.7木屑收集罩5个（一次性使用）

3.2.8黑色油性记号笔1支

3.2.9改良线虫分离器1套

3.2.10木片采集袋200只

3.2.11说明书1份

3.2.12测试报告1份

（十五）松材线虫快速筛查仪A

1、功能和原理

松材线虫快速筛查仪通过分子学和形态学两种方式对原木、木质包装、板材、木箱等样品进行松材线虫快速分析鉴定，系统具有快速、准确、便捷等特点。分子快速鉴定系统可配合专用试剂盒从分子层面快速鉴定出样品中是否含有松材线虫；形态学应用人工智能（AI）图像处理技术、大数据分析技术等多种高新技术，实现线虫数据库组建、自动分析鉴别的智能化系统，可达到秒级的鉴定速度。

2、技术指标

2.1. 分子快速鉴定系统

2.1.1 环境温度：4℃~40℃

2.1.2. 相对湿度：20%~85% (在40℃)

2.1.3. 电源电压：220VAC，50Hz

2.1.4. 大气压力：85kPa~106kPa

2.1.5. 样本通量数≥16通道；

2.1.6. 单次鉴定出具结果不超过5分钟；

2.1.7. 荧光强度检测重复性：变异系数（CV，%）≤1%；

2.1.8. 荧光强度检测精密度：变异系数（CV，%）≤5%；

2.1.9. 升温速度：≥7°C/min；

2.1.10. 温度均匀性：<±0.5℃

2.1.11. 外设接口：USB接口1个，支持检测结果一键导出EXCEL报表至U盘

2.1.12. 配套软件可控制实验的启动和停止，并实时显示实验中的数据信息；同时具有实验结果分析功能，包括Ct值的计算、自动判定阴/阳性结果；

2.2. 智能鉴定系统

2.2.1. 软件功能

2.2.1.1. 软件需支持HarmonyOS(鸿蒙)、Android(安卓)操作系统；

2.2.1.2 具有登录功能，密码登录或验证码登录等方式，采用云架构设计，无需在手机端更新鉴定素材；

2.2.1.3 具有自动搜索显微成像设备功能，显示设备名称和连接状态信息，连接设备后实时显示显微镜画面（提供软件截图）；

2.2.1.4 可对显微镜图像视频和照片进行标记功能，包括：测量、文字备注、形状标记、网格线、标尺等；可自定义每条标记数据的颜色、大小、外观特性（提供软件截图）；

2.2.1.5可对标记数据进行修改、删除操作；标记数据支持存储功能，脱机情况下也可对已有照片进行查看和修改标记操作；

2.2.1.6 支持本地图片鉴定和实时显微镜图片鉴定两张鉴定图片导入方式；

2.2.1.7 通过软件可进行拍照操作，照片可携带已添加的标记信息，软件内支持照片的裁剪、调节图像信息；

2.2.1.8 具有三种鉴定模式，包括：单图鉴定、部位鉴定、批量鉴定，其中部位鉴定支持设置头部、雄虫尾、雌虫尾的鉴定权重，批量鉴定可视化鉴定过程（提供软件截图）；

2.2.1.9 鉴定准确度≥95%，单张鉴定时长≤0.1S（见CNAS报告）；

2.2.1.10 支持结果导出，生成鉴定报告；

2.2.1.11 素材库包含超过4万条松材线虫、拟松材线虫等线虫高清显微数据库（见CNAS报告），同时支持扩展、更新AI素材数据库；

2.2.1.12 鉴定结论一次可匹配不少于3种相似度最高的线虫物种，同时包括线虫物种名称、相似率和部位信息（提供软件截图）；

2.2.1.13具有松材线虫、拟松材线虫的知识库和多个种类的线虫图集展示功能；

2.2.1.14 软件功能需取得 CNAS 检测报告；

2.2.1.15软件具有松材线虫自动鉴定系统软件著作权（见软件著作权证书）；

2.2.1.16 至少提供1家海关系统具有独立法人机构出具的能力验证报告（提供报告）。

2.2.2. 显微成像系统

★2.2.2.1物镜采用国际通用的45mm齐焦距离；

2.2.2.2 光学系统：无限远光学矫正系统，具备明场、相差功能，可扩展100W荧光、偏光、共览、数字成像等功能；

2.2.2.3调焦系统：自调节聚焦机制，具有载物台限位装置，有效防止压碎标本，调焦驱动旋钮左、右手操作皆可；

2.2.2.4载物台：坚固耐刮、耐腐蚀，单手操作片夹；

2.2.2.5物镜转换：≥4位物镜转换器，内倾式；

2.2.2.6转盘式聚光镜：配备内置相差环，方便转换；

2.2.2.7物镜：10X相差物镜、20X相差物镜、40X相差物镜、100X相差油镜；

2.2.2.8宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，倾角为30°，无需工具可随时360度旋转，便于多人共用及讨论；

2.2.2.9 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数为≥20mm；

2.2.2.10 长寿命照明装置：LED照明系统，连续亮度调节，全亮度使用寿命≥25000小时。

3、配置：

3.1. 分子快速鉴定系统

3.1.1 掌上荧光检测仪1台

3.1.2. 掌上混匀仪1台

3.1.3. 掌上金属浴2台

3.1.4. 便携背包1个

3.2. 分子快速鉴定系统

3.2.1. 系统账号1个；

3.2.2. 品牌平板电脑一套，含智能磁吸键盘1个、手写笔1支；

3.2.3. U盘1个；

3.2.4. 软件说明书1份；

3.2.5 显微成像系统主机1台；

3.2.6 物镜：10X、20X、40X、100X各1个；

（十六）线虫分离存储及智能鉴定装备

1、功能和原理

松材线虫智能鉴定系统是应用人工智能（AI）图像处理技术、大数据分析技术等多种高新技术，实现线虫数据库组建、自动分析鉴别的智能化系统。该系统基于线虫的形态学特征，智能识别松材线虫、拟松材线虫和其他线虫。整套产品集成线虫的分离、存储、挑选、智能鉴定四个部分。

2、技术指标

2.1 智能鉴定系统

2.1.1 软件功能：

2.1.1.1 软件需支持HarmonyOS(鸿蒙)、Android(安卓)操作系统；

2.1.1.2 具有登录功能，密码登录或验证码登录等方式，采用云架构设计，无需在手机端更新鉴定素材；

2.1.1.3 具有自动搜索显微成像设备功能，显示设备名称和连接状态信息，连接设备后实时显示显微镜画面（提供软件截图）；

2.1.1.4 可对显微镜图像视频和照片进行标记功能，包括：测量、文字备注、形状标记、网格线、标尺等；可自定义每条标记数据的颜色、大小、外观特性（提供软件截图）；

2.1.1.5可对标记数据进行修改、删除操作；标记数据支持存储功能，脱机情况下也可对已有照片进行查看和修改标记操作；

2.1.1.6 支持本地图片鉴定和实时显微镜图片鉴定两张鉴定图片导入方式；

2.1.1.7 通过软件可进行拍照操作，照片可携带已添加的标记信息，软件内支持照片的裁剪、调节图像信息；

2.1.1.8 具有三种鉴定模式，包括：单图鉴定、部位鉴定、批量鉴定，其中部位鉴定支持设置头部、雄虫尾、雌虫尾的鉴定权重，批量鉴定可视化鉴定过程（提供软件截图）；

2.1.1.9 鉴定准确度≥95%，单张鉴定时长≤0.1S（见CNAS报告）；

2.1.1.10 支持结果导出，生成鉴定报告；

2.1.1.11 素材库包含超过4万条松材线虫、拟松材线虫等线虫高清显微数据库（见CNAS报告），同时支持扩展、更新AI素材数据库；

2.1.1.12 鉴定结论一次可匹配不少于3种相似度最高的线虫物种，同时包括线虫物种名称、相似率和部位信息（提供软件截图）；

2.1.1.13具有松材线虫、拟松材线虫的知识库和多个种类的线虫图集展示功能；

2.1.1.14 软件功能需取得 CNAS 检测报告（提供CNAS 报告）；

2.1.1.15软件具有松材线虫自动鉴定系统软件著作权（见软件著作权证书）；

2.1.1.16 至少提供1家海关系统具有独立法人机构出具的能力验证报告（提供报告）。

2.1.2显微成像系统：

2.1.2.1物镜采用国际通用的45mm齐焦距离；

2.1.2.2 光学系统：无限远光学矫正系统，具备明场、相差功能，可扩展100W荧光、偏光、共览、数字成像等功能；

2.1.2.3调焦系统：自调节聚焦机制，具有载物台限位装置，有效防止压碎标本，调焦驱动旋钮左、右手操作皆可；

2.1.2.4载物台：坚固耐刮、耐腐蚀，单手操作片夹；

2.1.2.5物镜转换：≥4位物镜转换器，内倾式；

2.1.2.6转盘式聚光镜：配备内置相差环，方便转换；

2.1.2.7物镜：10X相差物镜、20X相差物镜、40X相差物镜、100X相差油镜；

2.1.2.8宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，倾角为30°，无需工具可随时360度旋转，便于多人共用及讨论；

2.1.2.9 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数为≥20mm；

2.1.2.10 长寿命照明装置：LED照明系统，连续亮度调节，全亮度使用寿命≥25000小时。

2.2线虫挑选设备

2.2.1主机采用超强材料，保证高的热稳定性和长时间的高精度调焦。

2.2.2变焦比≥4.4：1，变焦范围至少包含8X～35X；连续变倍；

2.2.3工作距离≥100mm；

2.2.4光学分辨率：≥170 LP/mm ( NA  0.057 )；

2.2.5有10倍，16倍，20倍目镜可选，镜筒可调瞳距；

2.2.6 ≥ 60度观察角度；

2.2.7从最小放大倍数到最大放大倍数，图像都能保持聚焦，保证任何倍率下都呈现鲜明、清晰的图像；

2.2.8在移动时，特殊的透明橡胶材料防振动支撑脚，在桌面上不会留下痕迹；

2.2.9可以轻松移动聚焦驱动装置，对其进行调节；

2.2.10可同时或单独提供三个角度的反射照明方式，可提供透射照明，配置LED长寿命反射光及斜照明光源，可同时或单独使用；

2.2.11薄膜式开关，控制不同的LED照明；

2.2.12光源采用多角度LED透反两用照明，超长使用寿命（不低于25000小时），高色温（≥6500K），不发热，没有紫外线和红外线辐射；

2.2.13所有光源再看没有操作的情况下具有2小时自动关机功能；

2.2.14内置摄像头，可连接电脑或者直接连接显示屏使用，SD卡一键拍摄，带HDMI接口；

2.2.15≥500万像素CMOS， WiFi模式可无线预览及拍摄。

2.3线虫分离及存储

2.4.1 线虫分离提取设备可将线虫从样品中分离提取；

2.4.2 双温区线虫存储装置，冷冻最低温≤25℃。

3、配置：

3.1松材线虫智能鉴定系统：

3.1.1 系统账号1个；

3.1.2 品牌平板电脑一套，含智能磁吸键盘1个、手写笔1支；

3.1.4 U盘1个；

3.1.5 软件说明书1份；

3.1.6 显微成像主机1台；

3.1.7 物镜：10X、20X、40X、100X各1个；

3.1.8 Wifi相机1个；

3.1.9 图像输入高清显示屏1个；

3.2 线虫挑选设备1套

3.3 线虫分离提取设备1套；

3.4 线虫存储装置1台。

四、 交货期

合同签订后60日内交货。

五、 质保期

产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年。

六、售后服务要求

1.免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试，按验收标准 逐项测试，直至达到各项验收要求

2.维修时间：一般情况≤24小时，到现场时间72小时

3. 验收：按供应方的技术资料、合同资料和招标文件指标验收。

4. 交货地点：按分配表中的需求单位要求交货。

5. 提供终生维修、技术咨询等售后服务。

七、培训要求

1.现场培训：在设备到货后为买方免费提供1次现场培训，培训内容为设备的使用、维护等。

2. 现场免费培训至少2人直至能完全独立操作。

八、分配表

第一包生物显微镜（一）分配表

| 序号 | 需求单位 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛海关 | 生物显微镜A | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 拱北海关 | 生物显微镜A | 1 | 10 | 10 |
| 3 | 福州海关 | 生物显微镜A | 1 | 10 | 10 |
| 4 | 大连海关 | 生物显微镜B | 1 | 14 | 14 |
| 5 | 青岛海关 | 生物显微镜B | 1 | 14 | 14 |
| 6 | 天津海关 | 生物显微镜B | 1 | 14 | 14 |
| 7 | 江门海关 | 生物显微镜B | 2 | 14 | 28 |
| 8 | 南宁海关 | 生物显微镜B | 1 | 14 | 14 |
| 9 | 南京海关 | 生物显微镜C | 1 | 35 | 35 |
| 10 | 长沙海关 | 生物显微镜C | 1 | 35 | 35 |
| 11 | 沈阳海关 | 生物显微镜D | 1 | 40 | 40 |
| 12 | 大连海关 | 生物显微镜E | 1 | 45 | 45 |
| 总计 |  |  | 13 |  | 269 |

第二包生物显微镜（二）分配表

| 序号 | 需求单位 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛海关 | 生物显微镜F | 1 | 20 | 20 |
| 2 | 昆明海关 | 生物显微镜F | 2 | 20 | 40 |
| 3 | 昆明海关 | 生物显微镜G | 1 | 20 | 20 |
| 4 | 大连海关 | 生物显微镜H | 1 | 58.20 | 58.20 |
| 5 | 南京海关 | 生物显微镜I | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 总计 |  |  | 6 |  | 223.2 |

第三包松材线虫自动识别系统等分配表

| 需求单位 | 设备型号 | 数量 | 单价(万元) | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄海关 | 松材线虫自动识别系统A | 1 | 9 | 9 |
| 江门海关 | 松材线虫自动识别系统A | 1 | 9 | 9 |
| 乌鲁木齐海关 | 松材线虫自动识别系统B | 1 | 13 | 13 |
| 沈阳海关 | 松材线虫自动识别系统B | 1 | 13 | 13 |
| 济南海关 | 松材线虫自动识别系统B | 2 | 13 | 26 |
| 呼和浩特海关 | 松材线虫自动识别系统C | 1 | 34 | 34 |
| 南京海关 | 松材线虫自动识别系统C | 1 | 34 | 34 |
| 宁波海关 | 松材线虫分析鉴定系统（木屑版） | 3 | 18 | 54 |
| 南京海关 | 松材线虫分子检测系统 | 2 | 25 | 50 |
| 青岛海关 | 松材线虫分子检测系统 | 4 | 25 | 100 |
| 青岛海关 | 松材线虫快速筛查仪 | 2 | 26 | 52 |
| 长春海关 | 线虫分离存储及智能鉴定装备 | 1 | 28 | 28 |
| 合计 |  | 20 |  | 422 |

九、其他

无

# 第四部分  评审标准

包3

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
| 符合性审查指标 | 开标一览表 |
| 符合性审查指标 | 投标分项报价表 |
| 符合性审查指标 | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
| 符合性审查指标 | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
| 符合性审查指标 | 商务条款偏离表 |
| 符合性审查指标 | 技术偏离表或服务偏离表 |
| 符合性审查指标 | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
| 符合性审查指标 | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
| 符合性审查指标 | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
| 符合性审查指标 | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 区间打分(0-30) |
| 商务部分 | 投标人综合实力 | 1.提供投标人的质量管理体系认证证书的得2分，否则得0分； 2.提供投标人的健康管理体系认证证书的得2分，否则得0分； 3.提供投标人的环境管理体系认证证书的得2分，否则得0分； | 勾选打分(0;2;4;6) |
| 商务部分 | 投标文件制作质量 | 投标人提交的投标文件制作规范，内容完整，条理清晰的得1分，其余不得分。 | 勾选打分(0;1) |
| 技术部分 | 一般技术指标及配置响应情况 | 投标人的一般主要技术指标及配置响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得14分，每有1项不满足的扣0.05分。 注：一般指标中有要求提供佐证材料的，必须按照要求提供相关证明材料，并在技术偏离表中标明一般“主要技术参数” 对应证明材料在投标文件中的页码。未按要求提供证明材料的，评审委员会将对其响应不予认可。 | 区间打分(0-14) |
| 技术部分 | ▲技术指标及配置响应情况和功能视频展示 | 投标人的▲号“主要技术指标及配置”响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得36分，每有1项不满足的扣4分。 注1：对于投标人响应的优于或满足投标文件中规定的▲号“主要技术指标” 的，必须提供制造商公开发布的资料，公开发布资料需加盖制造商公章，否则不予认可。（公开发布的资料仅限制造商官网产品参数截图、软件操作界面截图或官网提供下载的技术白皮书，上述材料需标注相关材料所在的官方网址及具体链接（软件截图除外）；技术偏离表中应标明▲号“主要技术参数” 对应公开发布资料在投标文件中的页码；所有官网资料，自投标之日起须在网站上至少保留三个月，以供查询及作为质疑、投诉处理依据；如不提供或经查询网址内容与投标文件不一致、缺失，视为未提供公开发布资料）。 注2：投标人需上传视频对投标产品的全部▲号主要技术指标及配置进行视频功能展示，限时5分钟，采用MP4格式。▲号指标有具体演示要求的，必须按照演示要求进行详细演示；▲号指标没有具体演示要求的，须进行真实性、功能性演示。（展示机型必须与投标产品型号一致，如相关指标未进行演示或演示结果不符合技术指标要求或视频中只进行语音、字幕解说，未进行实质性功能演示的，评审委员会将对其▲号响应不予认可）。 | 区间打分(0-36) |
| 技术部分 | 项目整体实施方案 | 实施方案包括但不限于：实施步骤，交货安排，设备调试，质量保证，应急预案等内容。 实施方案措施具体详细，完善，合理，思路清晰优于采购需求，得2分； 实施方案思路清晰，措施较详细，完善，合理，满足采购需求，得1分； 实施方案思路清晰，措施欠合理，基本满足采购需求，得0.5分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1;2) |
| 技术部分 | 产品选型配置、安全性和稳定性 | 投标人需提供产品选型配置表，格式自拟。 投标人提供的产品选型配置优于招标文件要求，安全性处于行业领先水平，产品操作性能十分稳定的，得2分； 投标人提供的产品选型配置满足招标文件要求，安全性处于行业基准水平，产品操作性能较为稳定的，得1分； 投标人提供的产品选型配置低于招标文件要求，产品具有一定的安全隐患，操作性能不稳定的，得0.5分； 未提供选型配置表的得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1;2) |
| 服务部分 | 技术培训方案及培训服务承诺函 | 对于承诺的技术培训服务，应提供相应的技术培训服务承诺函。 根据培训方式、内容、培训水平及人数，以及项目实施中的技术交流等制定有针对性的技术培训方案。 培训方案详实合理，内容全面，方式灵活，层次分明，能切实保障培训效率和效果得2分； 方案内容合理性、可操作性一般，培训方式比较单一得1分； 其余得0.5分； 此项缺失得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1;2) |
| 服务部分 | 售后服务方案及售后服务承诺函 | 根据售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺、应用技术支持、以及质保期外服务方案及服务网点、人员、备品备件、易损配件及主要消耗品的备件情况等方面。 （1）提供针对本项目的售后服务承诺函（函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、承诺内容等要素，加盖制造商公章和投标人公章），且承诺完全满足招标文件规定的售后服务要求的，得1分。承诺函要素不全或承诺内容不完全覆盖招标文件要求的，得0分。 （2）售后服务方案和承诺优于项目需求，技术支持及售后服务内容全面，可行性强，针对性强，得2分；其余得1分；未提供方案的得0分。 （3）所有产品制造商在河北、广东、新疆、辽宁、山东、内蒙古、江苏、浙江、吉林等均有售后服务网点的得2分，网点覆盖不全或证明材料不符合要求的得0分。须提供网点所在地售后服务人员姓名、电话、地址同时提供有效证明文件，须展示官方网站售后服务网点的网站页面截图（注明网址），并提供具有法律效力的办公地址证明文件，如营业执照或房屋产权或房屋租赁合同（提供房屋租赁合同的需一并提供房屋租赁发票，否则不予认可）。 （4）提供质保期外产品主要零、部、配件及易损件、消耗品价格清单，配件齐全、价格合理得2分；其余得1分；未提供得0分。 | 区间打分(0-7) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

# 第五部分  合同文本

海关总署货物类政府采购项目合同书（范本）

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 制造商维保服务费（ 年） |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写） __________元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为：

| 乙方全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：（根据招标文件要求填写）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后_____日内完成交货或安装调试。

（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后__个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后__个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为______公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算    年。

第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

第十条 售后服务

（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十二条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十三条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十四条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由XX海关（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：货物分配清单

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持及售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四 ：货物分配清单

附表4-1：货物分配清单

| 序号 | 分配 单位 | 分配数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备1名称 | 设备2名称 | 设备3名称 | …… | …… |
|  |  | 设备1 品牌型号 | 设备2 品牌型号 | 设备3 品牌型号 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数量 |  |  |  |  |  |  |

附表4-2：收货联系人

| 序号 | 单位名称 | 部门 | 收货联系人姓名 | 地址 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持与原厂售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

| 项目名称 |  | 项目合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点验收单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购设备名称 | 设备描述及说明 |  | 数量 | 序列号 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 验收内容：对设备包装、外观进行检查后，双方一致认为设备包装 □完好 / □破损 |  |  |  |  |  |
| 开箱验货：检查设备型号、数量、外观及相关资料等是否正确、齐全 □齐全 / □不齐全 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：□同意 / □不同意验收。 |  |  |  |  |  |
| 甲方验收代表签字： 甲方盖章： 日期： |  | 乙方验收代表签字： |  |  |  |
|  |  | 乙方盖章： |  |  |  |
|  |  | 日期： |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 投标总价 （人民币：元） | 交货期 （含验收） | 质保期 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)授权      (投标人代表姓名)          (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

货物说明一览表格式

| 招标编号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 数量 |  |
| 制造厂商 |  | 备注 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

质保期外X年内所必须的主要零部件及易损件报价表格式

项目名称：                    招标编号：                包号：

| 序号 | 主要零部件名称/易损件名称 | 规格型号 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表按品目报价，作为售后服务的评审因素以及质保期外维修时配件的参考，其价格不计入投标总价中。

投标人名称（电子签章）：

日期：

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日三个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章，并加盖电子签章。