招 标 文 件

招标编号： CG2024-PL-GK-HW-013

项目名称： 广州海关2024年实验室分析仪器采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年09月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	3

第三部分  项目需求书	22

第四部分  评审标准	23

第五部分  合同文本	24

第六部分  投标文件格式	25

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“广州海关2024年实验室分析仪器采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-PL-GK-HW-013

二、项目名称： 广州海关2024年实验室分析仪器采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币8,510,000.00元，其中包1人民币5,280,000.00元，包2人民币3,230,000.00元。

四、招标内容：

（一）货物内容

| 包件号 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算（元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 高效液相色谱-三重四极杆质谱仪 | 1 | 3,300,000.00 | 在合同签订后60个日历天内完成供货及安装调试 | 广州海关指定地点 | 设备安装调试经用户验收合格当天起，质保期为2年 |
| 包件1 | 2 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 1,980,000.00 | 在合同签订后60个日历天内完成供货及安装调试 | 广州海关指定地点 | 设备安装调试经用户验收合格当天起，质保期为2年 |
| 包件2 | 1 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪 | 1 | 990,000.00 | 在合同签订后60个日历天内完成供货及安装调试 | 广州海关指定地点 | 设备安装调试经用户验收合格当天起，质保期为2年 |
| 包件2 | 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 990,000.00 | 在合同签订后60个日历天内完成供货及安装调试 | 广州海关指定地点 | 设备安装调试经用户验收合格当天起，质保期为2年 |
| 包件2 | 3 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 730,000.00 | 在合同签订后60个日历天内完成供货及安装调试 | 广州海关指定地点 | 设备安装调试经用户验收合格当天起，质保期为2年 |
| 包件2 | 4 | 离子色谱仪 | 1 | 520,000.00 | 在合同签订后60个日历天内完成供货及安装调试 | 广州海关指定地点 | 设备安装调试经用户验收合格当天起，质保期为2年 |

（二）行业类型：工业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

3.各品目产品的投标报价不能超过本品目预算（品目预算详见项目需求书中的分配表），否则视为无效投标。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（3）本项目02包专门面向中小企业采购。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-09-19 00:00:00至2024-09-26 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-10-17 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-10-17 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65195902（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、样品提交

本项目不适用

十一、现场踏勘

不适用

十二、本项目于2024-04-22公开采购意向。

十三、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 广州海关 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币8,510,000.00元，其中包1人民币5,280,000.00元，包2人民币3,230,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 8,510,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 5 | 核心产品 | 01包核心产品：高效液相色谱-三重四极杆质谱仪 02包核心产品：气相色谱-三重四极杆质谱仪 |
| 6 | 不同投标人提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。 |
| 7 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 8 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 9 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 10 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第9条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 11 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 12 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 13 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 14 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 15 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 16 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 17 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 18 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指广州海关。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）。

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

（1）★《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标货物制造商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供符合评分标准中商务部分要求的证明材料（详见打分标准）（加盖投标人电子签章）。

（4）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（货物类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）货物说明一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）★投标人需提供所投产品的技术指标及配置清单，任何通过简单拷贝招标文件的技术服务要求的，将被视为未对招标文件的实质性进行响应（上传原件的扫描件，加盖投标人电子签章）。

（4）★投标产品须满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求（详见项目需求书）。对于投标人对项目需求书中“主要技术参数及主要配置”的星号技术指标响应优于或满足招标文件的，必须提供相关证明材料，其中项目需求书中有明确要求的按要求提供证明材料；没有明确要求的，须提供加盖生产厂家印章和投标人印章的证明材料（包括但不限于产品配置清单、产品彩页、产品技术白皮书等）或第三方检测报告作为证明材料。技术偏离表中应标明星号技术指标对应证明材料在投标文件中的位置和页码，并用红色长方形边框框出应答内容。如不提供或经查询官方发布的产品资料内容与投标文件不一致、缺失，视为未提供证明材料。

（5）投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料（详见打分标准）（加盖投标人电子签章）。

（6）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

（四）服务应答文件

（1）投标人提供符合评分标准中服务部分要求的证明材料（详见打分标准）（加盖投标人电子签章）。

（2）所投产品制造商质保期外的售后服务承诺（如有）（上传原件的扫描件，加盖投标人电子签章）。

（3）投标人需在投标文件中报出质保期外的售后服务方案及报价，其中投标产品的维修服务标准须等同于保修期内的标准（包括原厂保修服务），质保期外的X年内所必须的主要零部件及易损件报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有带“★”的由制造商提供的相关材料须在每页及落款处加盖制造商公章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

19. 样品提交

本项目不适用

### 五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和方式见招标公告。

20.2投标人不足3家，不进入解密程序。

20.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

20.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

20.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

21.投标人资格审查

21.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

21.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

22.评标委员会

22.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

22.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

23.投标文件的符合性审查与澄清

23.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

23.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.投标偏离与非实质性响应

24.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

24.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

24.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

25.比较与评价(投标文件的详细评审)

25.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

25.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

25.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

26.中标候选人的推荐原则

26.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

26.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

26.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

27.废标

27.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

28.串标

28.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

28.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

29.定标准则

29.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

29.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

29.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第29.1条重新确定中标供应商。

30.中标通知

30.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

30.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

30.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

30.4中标通知书是合同的组成部分。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

32.签订合同

32.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

32.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

32.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

33.采购人或采购机构追加采购数量的权利

33.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

34.履约保证金

34.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

34.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

35.重新授予合同

35.1如果中标供应商没有按照上述第32.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

36.质疑

36.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

36.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

36.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

36.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

36.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

36.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

37.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

重要提示：本项目需求书属内部资料，供应商负有保密义务，未经采购人或采购机构同意，不得向任何与此项目无关的第三方透露。

带“★”的为必须满足内容，否则作为无效投标处理，不予接受；带“▲”的为重要内容，不满足将严重影响评分；其他技术或服务内容不满足的将影响一般评分。

一、项目背景介绍

1.项目基本情况

1.1项目名称和预算金额

项目名称：广州海关2024年实验室分析仪器采购项目

预算金额：851万元

1.2采购项目的功能和目标：所采购的设备主要用于提高实验室检测工作效率，完善检测技术能力。

1.3采购项目需实现的政府采购政策目标：填补实验室技术空白，完善执法把关技术能力；规范交易行为，促进公平竞争，促进中小企业发展。

1.4预算绩效目标等内容：满足检验需要，加强资金管理，提高资金使用效率。

2.需求调查情况

是否进行需求调查：否

3.公开征求意见情况

是否公开征求意见：否

4.需求审查情况

是否对采购需求进行审查：是

二、核心产品

01包核心产品：高效液相色谱-三重四极杆质谱仪

02包核心产品：气相色谱-三重四极杆质谱仪

三、采购需求

（一）01包

品目1（高效液相色谱-三重四极杆质谱仪）

1.主要用途：广泛用于食品添加剂、非法添加物、农药残留、兽药残留、生物毒素、维生素等营养成分的测定筛查及假阳性、假阴性样品的确证。

2.特殊资质要求：无

3.主要技术参数

3.1 配备二元高压梯度系统

3.2 流量范围：支持在0.001ml/min-10.000ml/min之间调节，递增率≥0.001ml/min

3.3 液相最大耐受压力：≥15000psi

3.4 流速精确度：≤ 0.06％RSD

3.5 自动进样器控温范围：4-45℃（或优于此范围）

3.6 自动进样器样品位数：≥160位1.5mL样品瓶

3.7 进样体积：0.1-50 uL

3.8 交叉污染：≤ 0.0003%

3.9 自动进样器冷却模式：空气循环控温方式

3.10 柱温箱温控范围：室温-10℃-100℃（或优于此范围）

▲3.11 配有独立的电喷雾离子源（ESI）和独立的大气压化学电离源（APCI）

3.12 ESI源和APCI源切换过程无需放空质谱真空系统,无需插拔气路和电路

▲3.13 ESI 流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到或大于 2.8 mL/min（提供官方彩页支持）

3.14 APCI 流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到或大于 2.8 mL/min

▲3.15 离子源温度：离子源内两路加热雾化气，辅助加热气温度720℃以上，该最大温度可以在软件界面下设置并运行（提供软件截图证明）

3.16 离子源不同温度对灵敏度的影响：在其他条件不变的前提下，在300-750℃范围内，测定喹乙醇（MRM 264/143)随着离子源温度升高灵敏度升高的数据。至少提供三个温度点下的谱图数据，其中必须包含650℃温度点

3.17 离子源具有废气主动排放功能，排放口位于喷雾针正下方，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染

3.18 可拓展离子淌度模块：它基于分子形态提高选择性，增加待测化合物的分离特异性和准确性，提高同分异构体区分能力

3.19 离子接口和传输技术：要求采用不锈钢锥孔设计，而无毛细管装置，避免因毛细管堵塞进行更换而增加日程使用成本

3.20 质量分析器:具备线性离子阱质量分析器和三重四极杆质量分析器多组合技术

3.21 质量范围m/z：5-1200 amu，且最大质量范围不超过2000

3.22 最大扫描速度：不低于19000 amu/sec

▲3.23 分辨率：≥9000（测试m/z 1000以内的物质）（需提供质谱轮廓图计算分辨率的谱图证明）

★3.24 碰撞室：大于120度的弯曲碰撞室，非直线型，能最大化的去除中性粒子的干扰

3.25 正负离子极性切换速度：≤5 ms

3.26 检测器：电子倍增器

▲3.27 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用氦气或氩气，除氮气发生器外也无需任何气体钢瓶

3.28	ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，信噪比≥1,000,000:1(噪音长度不低于0.3min)。重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3%

3.29 ESI-: 实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，信噪比≥1,000,000:1(噪音长度不低于0.3min)。重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3%

3.30七碳全氟三醚类化合物C7-3（全氟-2-[（甲氧基）甲氧基-乙基]-1-丙酸）MRM (m/z 411/85）定量灵敏度：ESI-模式下，流速0.4ml/min,定量限可低至20ppt，且要求定量曲线在50-10000ng/L范围内线性良好，r ≥0.99；连续六次进样，CV ≤5%

3.31定性MS/MS全扫描灵敏度：50fg 利血平，范围150-650Da，扫描时间100ms，以195碎片计算，S/N≥100:1，CV≤5%（n=6）

3.32增强子离子扫描灵敏度：50 fg 柱上量克伦特罗在增强子离子扫描模式下，得到一定质量数范围（m/z:50-1000）的二级全扫描谱图，可以获得不少于4个大于10%相对丰度子离子，并能够准确的在谱库中检索，且匹配系数≥70%

3.33	200fg 克伦特罗在离子阱模式子离子扫描灵敏度与串联四级杆模式子离子扫描灵敏度相比：子离子（277/203）响应值提高约300倍

3.34	高选择性三级正离子定量灵敏度：50fg克伦特罗进样，经色谱柱分离，取母离子277，子离子259，三级子离子203，要求S/N≥500：1，连续进样6针要求进样RSD≤15%

3.35	高选择性三级负离子定量灵敏度：50fg氯霉素,经色谱柱分离，取母离子321，子离子152，三级子离子121，要求S/N≥500：1，连续进样6针要求进样RSD≤15%

3.36	柱上量50fg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比≥500，RSD≤15%(n=6)，且同时可以得到在100到200范围内所有质荷比的信息

3.37	高选择性三级离子定量线性要求：进样克伦特罗浓度为0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，质谱方法采用三级离子（母离子277，子离子203，三级子离子132），拟合标准曲线，要求标准曲线r≥0.99

▲3.38 扫描模式：具有增强全扫描；增强子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；增强多电荷扫描；多级串联质谱功能；选择离子扫描；选择反应监测扫描；多反应同时监测扫描等功能。

3.39 在信息关联数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图

3.40配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物；要求能自动标识离子比率、异常值等；积分可靠，减少积分误差。

3.41 质谱方法中可根据每个MRM目标物的保留时间自动设置MRM窗口，无需手动设置MRM采集窗口的起止时间段

3.42谱图库：有国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库≥1800种化合物

4.主要配置

4.1 三重四极杆质谱主机 1台

4.2 独立的ESI离子源 1套

4.3独立的APCI离子源1套

4.4 定量和定性软件 1套

4.5 配备ESI喷针 5根

4.6 配备PPG调谐液 1套

4.7 机械泵 1台

4.8 机械泵油 2瓶

4.9 超高压单泵 2个

4.10 满足不少于160位1.5mL进样瓶的自动进样器 1套

4.11 柱温箱 1套

4.12 控制单元 1套

4.13 脱气机 1套

4.14 安装包 1套

4.15 流动相瓶 5个

4.16 图形工作站级别的国产化电脑1台

4.17 氮气发生器

4.18 配备UPS电源

4.19 设备配套数据输出装置（打印设备）一台。

4.20 配置C18色谱柱 2根

品目2（全自动微生物质谱检测系统）

1.主要用途：全自动微生物质谱检测系统，可以实现细菌、酵母菌、丝状真菌、隐球菌、分枝杆菌等纯菌的快速鉴定，同时该技术在病原体检测、遗传病筛查、甲基化检测等多个领域的应用日益深入，已经成为精准检测不可或缺的分子诊断技术。

2.特殊资质要求：无

3.主要技术参数

3.1工作环境

3.1.1工作温度：10-30℃（或优于此范围）；

3.1.2相对湿度：低于70%无冷凝；

3.1.3电源要求：AC 220V，50Hz；

3.2硬件指标

3.2.1激光器：激光频率≥60Hz，在1～60 Hz范围内任意连续可调，激光发射次数大于4亿次激发，可长期使用（提供激光器生产商证明资料）；

▲3.2.2飞行管采用钛金属材料，提高离子通道准确性和稳定性，技术含量高，提供证明资料，并可通过现场验收验证；

▲3.2.3可满足应急车载使用：设备需为桌面台式机型，高度≤1400mm，长度≤720mm，宽度≤550mm；

3.2.4离子源：真空管路系统的设计要保证离子源无需拆卸清洗，机器自动清洗，无需人工参与操作清洗，避免因残留而需要清洗的情况发生，方便日常维护；

▲3.2.5检测器：电子倍增器或微通道板，最大暗电流≤1pA，以实现极低的谱图噪声,最大增益可达10^7倍，无需额外加装前置放大器。提供机器实物图及检测器厂家资料；

3.2.6真空泵：前级泵抽速≥4.0m³/h，前级真空度≥10-2mbar，保障应急检测。提供机器实物图及证明资料，确保现场验收通过；

★3.2.7质谱厂家具有配套的同品牌的通过医疗认证的药敏、质谱、血培养等仪器，可以进行软件的无缝链接（提供官网或者彩页有同类仪器的佐证材料）；

▲3.2.8飞行管：长度≥1000mm，保证质谱分辨率（提供彩页或官网证明资料，确保现场验收通过）；

3.2.9质谱仪的真空泄复压采用专用机电一体化系统，可实现自动调节泄复压时间及压力值，节省操作时间，大幅提高真空安全性和可靠性（提供权威第三方证明）；

3.2.10采集卡：采用高精度采集卡，精度≥12bit，提高检测准确率。（提供实物图及采集卡厂家资料）；

3.3软件指标：具备核酸分析，微生物鉴定等功能，可进行SNP基因分型、indel、DNA甲基化分析等

3.4.检测性能

3.4.1检测范围：1-500kd；

3.4.2分辨率：≥3500FWHM（血管紧张素，Angiotensin）；

3.4.3质量准确度：≤60ppm（内部校正误差）；≤100ppm（外部校正误差）；

3.4.4质量重复性：变异系数≤0.015%；

3.5数据库及功能

▲3.5.1标配质谱同品牌数据库，数据库具有自主知识产权，数据库中包含可鉴定微生物的数量大于5000种、500个属，数据库可在线及时终生免费升级，并确保以上内容可在现场验证。数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库，自建库与主库采用相同的建库原理和算法，以便确保自建库的可靠性。可进行聚类分析分型、溯源、多重性分析、菌株蛋白对比、蛋白胶图分析等功能；

3.5.2增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于炭疽、霍乱弧菌、伤寒沙门菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据（确保验收时可现场验证通过）；

3.5.3丝状真菌数据库超过360种，且包含白色红曲、冠突曲霉、黄曲霉、短孢弯孢、草酸青霉、橙色红曲、蜂蜜曲霉、黑根霉、酱油曲霉、燕麦镰刀菌、纸葡萄穗霉等真菌（确保验收时可现场验证通过）；

3.5.4可提供呼吸道病原联检不少于38项、精神类用药、心脑血管用药、耳聋基因筛查等相关报告解读系统（提供厂家盖章确认的数据库软件截图证明，并可现场验收通过）；

3.6核酸点样仪

3.6.1加样针1-24个可选，支持单次1-384个样品，不需要一次性TIP头，减少耗材需求；

3.6.2高效加样：384个样品加样时间≤30分钟。

4.主要配置

4.1台式MALDI-TOF微生物质谱鉴定仪1台，包含：激光器、离子源、检测器、飞行管和真空系统、核酸点样仪

4.2数据库及软件：包含微生物数据库，微生物采集与分析软件

4.3数据处理系统：图形工作站级别的国产化电脑1台，处理器CPU≥3.0GHzb不限定品牌型号，≥16GB内存，≥1TB硬盘，≥24寸液晶显示屏，配备条码扫描器1套

4.4标本板： 90孔以上靶板，带有条形码，可进行追溯，配备2块标本板（靶托）。

（二）02包

特别声明：该子包专门面向中小企业采购。

品目1（气相色谱-三重四极杆质谱仪）

1.主要用途：用于进口食品农兽残项目的测定。

★2.特殊资质要求：设备制造商必须为中小企业（提供中小企业声明）

3.主要技术参数

3.1电源:220V±10%

3.2温度:18℃～28℃（或优于此范围）

3.3相对湿度:40%～70%（或优于此范围）

3.4气相色谱仪-自动进样器:

3.4.1样品位:≥150位

3.4.2液体进样量范围:0.1~150 uL

3.4.3交叉污染:小于10e-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

▲3.4.4配备双塔双柱进样系统:后续支持升级。

3.5气相色谱仪-进样口:

3.5.1进样口类型:分流/不分流毛细管进样口

3.5.2进样模式:支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式

3.5.3进样口最高温度:≥400℃

3.5.4进样口压力设定范围:0～1010kPa

3.5.5进样口流量设定范围:0～1250mL/min

3.6气相色谱仪-流路系统：

3.6.1温度补偿:具有室温补偿和自动环境补偿功能；

★3.6.2色谱柱柱后反吹:支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件；

3.7气相色谱仪-柱箱:

3.7.1操作温度范围:室温以上5℃-450℃（或优于此范围）

3.7.2标配柱箱最高升温速率:± 120℃/min（无需升级），最小能以0.01℃/min的精度增加

3.7.3程序升温的阶数:≥20 阶21平台

3.7.4温度稳定性:周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

3.7.5控温准确性:误差≤0.01℃

▲3.7.6冷却速度:从 450降到50℃所需时间 ≤4 min

3.7.7最大运行时间:≥999.99 min

3.8气相质谱-接口:

3.8.1气质接口最高温度:≥350˚C，独立控温；

3.8.2发射灯丝最大电流:≥300μA

3.8.3离子源:EI（标配），PCI、NCI（选配）

3.8.4离子源温度:独立控温，150～350℃（或优于此范围）

3.9质谱参数:

3.9.1质量数范围:10-1000amu或更宽，以0.1amu递增

★3.9.2灵敏度 EI SRM/MRM:100fg OFN, S/N ≥ 38000（30米毛细柱）；

★3.9.3仪器检测限指标(EI MRM IDL):小于4fg 八氟奈 (OFN)；

3.9.4分辨率:0.6～3.0u，可调

3.9.5最大扫描速度:≥18000 Da/sec

3.9.6离子化能量:10～280eV（或优于此范围）

3.9.7最小驻留时间(Dwell Time):≤0.5ms

3.9.8 MRM扫描速率:≥800个MRM/秒

3.9.9动态线性范围:≥10e6

3.9.10质量分析器:四极杆，质量稳定性 ±0.1u/48h

3.9.11分子泵抽力:≥380L/s

3.10工作站数据处理:

★3.10.1扫描模式:可提供全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式（MRM）等多种模式。

3.10.2工作站软件：GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间锁定自动调整功能了；支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。

3.10.3谱库：可以外挂第三方谱库。

4.主要配置

4.1气相色谱仪，包括：主机1台、自动进样器1套、进样盘1套

4.2质谱仪，包括：气质接口1套、离子源1套、机械真空泵1套、

4.3工作站硬件及软件

4.3.1图形工作站级别的国产化电脑1台：优于或相当于6核心12线程，单核主频≥4.4GHz的CPU，≥8GB内存，≥1T硬盘, 独立显卡，附带DVD/CD-RW，含正版操作系统与仪器软件能兼容，≥27寸液晶显示器；

4.3.2数据输出装置：提供打印扫描一体设备，用于数据输出。

4.3.3工作站软件：配备正版英文或中文操作软件 1套

4.3.4谱库：配备NIST最新版谱库

4.3.5配备农残自动判读软件1套

4.4工具及附件

4.4.1工具：起始工具包 1套

4.4.2不间断电源:须提供设备2小时用电的不间断电源及控制器

4.5装机验收用耗材

4.5.1气相用：毛细色谱柱（30m×0.25μm×0.25μm）1支、进样口衬管不粘连O形圈10个、密封垫1个、进样口衬管10根、低流失进样口隔垫50个、耐高温毛细管柱石墨密封圈20个、柱螺母2个、柱接头1个。

4.5.2质谱用：真空泵油1L

品目2（电感耦合等离子体质谱仪）

1.主要用途：用于进口食品的元素分析、同位素分析和元素形态分析，满足食品、地质、金属、生物样品、化工材料定量分析

★2.特殊资质要求：设备制造商必须为中小企业（提供中小企业声明）

3.主要技术参数

3.1仪器能够实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析

3.2雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器

3.3雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-5℃

3.4蠕动泵：系统配备蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀

3.5炬管：等离子气、辅助气气路采用卡式推入炬管设计或快接设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本

3.6中心管：可拆卸式中心管设计和一体式炬管可选设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管

3.7等离子体可视系统：具有可视功能，可以实时等离子体及锥口和中心管的状态监控，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接观察仪器运行情况并进行参数优化

3.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路）

★3.9离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在不窄于500-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W；发生器具变频技术以实现快速匹配功能，具备直接分析白酒等有机物样品的能力。

3.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能保证仪器最佳性能。

▲3.11接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.4-0.5mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，配置在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。

3.12正交离子偏转聚焦系统（应具备两个功能）

3.12.1仪器具有避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积以降低仪器背景噪音的功能

3.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平

▲3.12.3离子偏转之前，需配置2个独立工作的提取透镜。提取透镜电压可调节正负电压，可以实现软提取、硬提取、浸透式提取等多种提取模式，提升应对各种基体的分析能力；极大拓展用户的分析领域。（须提供中文软件界面对应提取透镜电压设置的截图证明）

3.13碰撞反应池

▲3.13.1配置多极杆结构碰撞反应池，且碰撞反应池内至少设置8根独立的带电极板或杆，以紧密控制约束离子束，保证待测离子传输效率。更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物

3.13.2池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果

3.13.3碰撞模式可使用He气，H2He混合气， NH3He混合气；升级反应模式可使用O2气，H2气，NH3气及混合气

3.13.4池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析

3.13.5碰撞反应池入口及出口电压均可设定至-120V以下，以使用高能碰撞模式去除强干扰元素如P,S等。否则请配置额外MFC氧气反应气气路，以实现上述元素的检测。 提供中文软件电压设定截图作为证明或指明配置单中氧气反应气质量流量计，作为验收指标。

▲3.14为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，整个仪器通路中，碰撞池后四极杆前、四极杆后检测器前2个位置均需设置90度以上离子偏转透镜。提供生产商官方网站资料的结构图，并注明2次离子偏转位置作为证明。

▲3.15四极杆质量分辨器：纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；采用≤3.0MHz的低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性

3.16四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆可在不同分辨率下自动切换

▲3.17质谱范围：≥2-258amu

★3.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器具有11个数量级的线性范围，可对≤0.1cps或 ≥109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间不小于0.1ms

3.19等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中

3.20仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求

3.21对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式

3.22可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平

3.23具有使用反应模式分析P和S元素的能力，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平

★3.24仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，配有在线氩气稀释和专用的氩气流量质量流量计，保证实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析

3.25软件

3.25.1全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)

3.25.2包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能

3.25.3实时数据显示,和实时报告显示

3.25.4要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件

3.25.5 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告

3.26性能要求

▲3.26.1标准模式下灵敏度，以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准且该仪器性能参数应与仪器安装验收参数相同

3.26.2低质量数(Li或Be):≥ 110Mcps/ppm

3.26.3中质量数(Y或In):≥ 300Mcps/ppm

3.26.4高质量数(Tl或U):≥ 500Mcps/ppm

3.27标准模式下（No Gas）随机背景：≤1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：≤0.5 cps (4.5amu)

3.28标准模式下，仪器信噪比≥ 220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)

▲3.29氧化物及双电荷：氧化物离子(CeO+/Ce+)≤1.8%；双电荷粒子（Ba++/Ba+）≤3%

3.30仪器检出限

3.30.1轻质量元素:≤0.5ppt

3.30.2中质量数元素:≤0.1ppt

3.30.3高质量数元素:≤0.1ppt

3.31短期稳定性 10min (RSD): ≤ 2%

3.32长期稳定性 2 hr(RSD): ≤3%

3.33质谱校正稳定性: ≤0.025 amu/24hr

4.主要配置

4.1主机一套；

4.2在线高盐氩气稀释1套；

4.3偏转透镜及提取透镜1套；

4.4雾化室半导体制冷装置1套；

4.5镍材质接口锥（含样品锥及截取锥）1套；

4.6 ICPMS工作站1套；

4.7屏蔽炬配件1套；

4.8冷却循环水系统1套；

4.9反应气联接管（不小于6米）；

4.10常用消耗品包：蠕动泵管12根进样管,12根废液管,12根内标管，1L机械泵油,1根内径2.5mm石英炬管,5米0.5mm内径PFA样品管,3片采样锥用石墨导热垫片；

4.11一体式石英炬管 2根；

4.12额外的原厂备用泵油3L；

4.13内标元素混合溶液(100mL, 10%硝酸介质)，包括：100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi；

4.14 配备图形工作站级别的国产化电脑1台，带有正版操作系统，多任务，多用户系统软件；

4.15 激光打印设备1套，用于数据输出。

品目3（电感耦合等离子体发射光谱仪）

1.主要用途：用于钢铁产品、有色金属、矿产品、化工品、塑料、固废危废鉴别等元素分析。

★2.特殊资质要求：设备制造商必须为中小企业（提供中小企业声明）

3.主要技术参数

3.1 光学系统（恒温驱气型中阶梯分光系统）

▲3.1.1、光学系统：中阶梯光栅+棱镜交叉二维色散系统，光室恒温，控温精度达0.1℃，光学分辨率≤0.006nm (在200nm处)。

▲3.1.2、波长范围：167～780nm，全波长连续覆盖无断点，可任意选择每个元素的灵敏谱线、次灵敏谱线使用。

3.1.3、波长校正：开机后仪器自动实时校准，也可定期用波长调试液进行波长校准。

3.2检测器

▲3.2.1检测器是专门为ICP-OES设计使用的固态检测器，无紫外线转换荧光涂层，无老化问题，检测器采用半导体制冷，温度≤－40℃，检测器充氮密封，无需气体吹扫。

3.2.2防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，彻底消除谱线饱和溢出问题。

3.2.3积分方式：智能化积分，最小积分时间≤1s，以避免曝光时间过长导致检测器的损坏；同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，使高低含量元素可以同时检测。

3.3 等离子体

3.3.1具有轴向和径向观测功能，满足复杂基质样品中的高、低含量元素的检测。

▲3.3.2固态发生器，最大功率≥1350W，变频设计，可以快速变频耦合，功率输出稳定性优于0.1%。

3.4进样系统

3.4.1进样系统：组合式设计，快速插拔式，拆卸简便快捷，无需气体管路连接和炬管准直定位。具有高灵敏同心雾化进样系统，耐HF酸惰性进样系统及适配有机样品的进样系统可选。

★3.4.2气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，软件在线调节，控制精度≤0.01L/min：等离子体气：8〜20L/min，增量0.1L/min；辅助气：0〜2.0L/min，增量0.01L/min；雾化气0-1.5L/min，增量0.01L/min；有机加氧：0〜2.0L/min，增量0.01L/min。

3.4.3具有雾化器压力提示功能，雾化器压力可以由用户自己设定阈值，软件会弹框提示雾化器压力异常，随时监控雾化器是否堵塞（或优于此配置）。

▲3.4.4四通道以上蠕动泵，转速连续可调，具有快泵、智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。

3.5软件：基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台

3.5.1全中文操作软件及在线帮助，易学易用，计算机全自动化控制，仪器设置和参数选择可自动完成，包括气体流量、功率、点火、诊断等，具有自动安全连锁系统。

3.5.2背景校正功能：具有单边离峰、双边离峰和多点自动拟合法、干扰系数法等多种背景校正技术。

★3.5.3谱图自动解析功能：具有快速自动谱线拟合技术，在线校正基体谱线干扰，设备验收时厂商需协助客户建立应用方法。

★3.5.4具有自动方法开发功能，针对样品基体实现全元素扫描，自动识别光谱干扰，实时反馈自动选择最佳元素波长，创建分析方法，确保测试结果更精确，可实现分析完成后添加分析谱线。

3.5.5软件支持仪器诊断和仪器错误提示，清晰的“仪表盘”式仪器状态显示，以及自检功能，确保仪器维持最佳工作状态，并使仪器正常运行时间最大化。

3.5.6数据存取：所有结果、方法和顺序可以在同一工作页面一起保存和读取；谱图、结果和标准曲线同时显示；实时图形显示光谱信号、结果和曲线谱图；快速运行过往数据的编辑。

3.6仪器性能指标：

3.6.1仪器启动时间：即开即用，检测器无需氩气吹扫，等离子点火时间小于5分钟；

★3.6.2分析速度：≥每分钟60个元素或谱线，同时每条测量谱线的积分时间≥5秒；

3.6.3精密度：测定1ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

3.6.4稳定性：测定1ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD≤1.0%。

▲3.6.5典型元素的检出限

Al元素，波长396.152nm，检出限≤1.0ug/L；

Ba元素，波长455.403nm，检出限≤0.1ug/L；

Cu元素，波长327.395nm，检出限≤1.0ug/L；

Cd元素，波长214.439nm，检出限≤0.5ug/L；

Mn元素，波长257.610nm，检出限≤0.1ug/L。

4.主要配置

4.1全谱直读等离子发射光谱仪主机1套；

4.2高灵敏同心雾化进样系统（含炬管/雾化器/雾化室）1套；

4.3耐HF酸惰性进样系统（适配HF酸的炬管/雾化器/雾化室）1套；

4.4有机加氧附件1套；

4.5有机进样系统（适配有机样品的炬管/雾化器/雾化室/泵管）1套；

4.6原装冷却循环水机1套；

4.7自动进样器（≥200位，包含样品管在内）1套；

4.8配备数据工作站：图形工作站级别的国产化电脑1台，不限定CPU处理器品牌但单核主频≥4.4GHz，≥16G内存，≥1TB硬盘，≥21寸LCD显示器

4.9配备打印机1台，用于数据输出，

4.10其他备用备件及耗材：石英炬管2根、高灵敏同心雾化器2个、进样蠕动泵管48根、废液蠕动泵管24根、前置光路窗片及O型密封圈1套、波长调试溶液1瓶、其它仪器常规备件1套。

品目4（离子色谱仪）

1.主要用途：分析检测常规阴离子及生活饮用水消毒副产物：F-、Cl-、Br－、NO2-、PO42-、NO3-、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等阴离子及锂、钠、铵、钾、镁、钙等阳离子分析。

★2.特殊资质要求：设备制造商必须为中小企业（提供中小企业声明）

3.主要技术参数

▲3.1.主机：双通道检测系统，满足在同一台主机上实现两个通道同时独立运行检测，阴、阳离子两个检测器同时运行，不得采用分开式的两台主机并联。

3.2高压全塑离子色谱平流泵

3.2.1泵类型：化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂

3.2.2最大耐压：≥35Mpa（PEEK材质）

3.2.3流速范围：最小流速≤0.001mL/min，最大流速≥9.999mL/min

3.2.4压力显示精度：≤0.1Mpa

3.3.自动量程双极脉冲单独恒温电导检测器

3.3.1检测器可以实现同个样品中ppb级和ppm级浓度离子的同时检测，不需要手工切档。

3.3.2数字式信号控温，可通过工作软件设定电导池恒温温度

3.3.3分辨率：≤0.0020nS/cm

3.3.4全程信号输出范围：数字信号输出包含0～35000µS区间（可优于此范围）

3.3.5基线漂移≤0.10μS/30min或≤20%FS/30min

3.3.6最小检测浓度≤0.02μg/mL

3.3.7仪器线性≥0.995

3.3.8池体积：≤0.8 μL

3.3.9最大操作压力：10MPa

★3.3.10基线噪声：≤0.05％FS （提供出具计量器具型式批准证书，原件备查）

3.4 连续自动再生抑制器：

3.4.1配备阴离子连续自动再生抑制器一套

3.4.2配备阳离子连续自动再生抑制器一套

3.4.3提供适应细管径、小流速的专用抑制器

3.5.色谱分析系统

3.5.1具有较好的色谱峰响应信号及检测灵敏度，一次性进样可以分析自来水样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、BrO3-、ClO2-、ClO3-等离子，阳离子一次进样分析 锂、钠、铵、钾、镁、钙等阳离子

3.5.2配备阴、阳离子保护柱

3.5.3最小检出浓度：Cl-≤0.0005μg/g ；Li＋≤0.001μg/mL；BrO3+≤0.001μg/mL；仪器线性:≥0.999（需提供第三方具有CNAS认可的计量证书）

3.6. 内置式色谱柱柱恒温系统：原装内置一体式色谱柱恒温系统,控温范围： 650C; 柱温箱设定值允许误差≤±2℃；稳定性＜1℃h

3.7. 流路系统：所有接触淋洗液的部件均采为耐强酸强碱的惰性材质，可兼容反相有机溶剂及pH0-14的溶液

3.8.色谱工作站

通过计算机直接控制仪器的运行，工作站可以实现全自动数据采集，色谱定性、定量分析和分析报告

3.9.三轴式双通道自动进样器

配自动进样器，进样批次一致性高，数据准确

3.9.1样品位数：≥120位，使用2ml样品瓶

3.9.2进样模式：满环进样/部分进样/无损进样三种模式，改变进样量只需在软件设置即可，无需手动更换定量环；

3.9.3自动进样器采样双六通阀结构，进样模式：独立进样，进样器吸样给A通道完成之后，立刻洗针，然后马上给另外B通道进样，无需等待，两个通道进样相互独立，不受另外一个通道分析时间的约束

3.9.4定性重复性≤1.5%，定量重复性≤3%。

▲3.10.内置自动淋洗液发生器

3.10.1淋洗液发生器只需通入纯水，通过控制电流即可产生所需浓度的氢氧根体系淋洗液，不需要人工配置，同时可以实现等度和梯度淋洗，为减少流路死体积，必须配备内置淋洗液发生器，不能采用外挂。（投标时提供实物照片，并盖制造商公章）；

3.10.2淋洗液种类：KOH/甲烷磺酸

3.10.3淋洗液浓度范围：0.1-100 mM

3.10.4浓度增量： 0.1mM

3.10.5流速范围：0.1-5.0mL/min

3.10.6操作压力范围：5-30Mpa

4.主要配置

4.1.双通道离子色谱仪主机1台

4.2.双柱塞高压全塑离子色谱平流泵（PEEK材质）2台

4.3.恒温双极脉冲电导检测器1个

4.4.阴离子自再生微膜抑制器1个

4.5.氢氧根体系色谱柱（含保护柱）1套

4.6.双通道自动进样器1台

4.7.内置式柱恒温系统2套

4.8.色谱分析软件1套

4.9.工具包1套

4.10.内置自动淋洗液发生器2台

4.11.阳离子自再生微膜抑制器1套

4.12.原厂高效阳离子色谱分析柱（含保护柱）1套

4.13.图形工作站级别的国产化电脑1台、打印设备1套

4.14.针头过滤器200个

4.15.样品瓶200个

四、 交货期

★1.要求在合同签订后60个日历天内完成供货及安装调试。

供应商应予以特别注意：本项目内所有子包，如出现未能按期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

（适用于本项目所有子包内设备）

五、质保期

★1.设备安装调试经用户验收合格当天起，质保期为2年。

上述设备在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，应确保能够及时为用户提供备品备件。

（适用于本项目所有子包内设备）

六、售后服务要求

1. 合同货物乙方提供原厂免费上门售后服务。质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，8小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，48小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。

2.安装调试：由乙方负责于货物到达甲方后15个工作日日内或甲方另行约定的时间内完成现场安装、调试、正常启动。

3.验收：乙方完成安装调试，甲方试运行正常后，乙方向甲方提交书面验收通知，按供应方的技术资料、具有CNAS认可的第三方计量机构提供的计量证书、合同资料和招投标文件指标验收。甲方使用单位组织验收。

4交货地点：按分配表中的需求单位要求交货。

（适用于本项目所有子包内设备）

七、培训要求

1.现场培训：为用户提供培训直至用户熟练操作设备，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，直到用户受训人员熟练掌握。

2.制造商应为用户提供必要的技术支持，为用户提供参加厂商举办的相关检测方面的技术交流会的名额。

（适用于本项目所有子包内设备）

八、分配表

01包 设备分配表

| 需求单位 | 品名/型号 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州海关技术中心 | 高效液相色谱-三重四极杆质谱仪 | 1 | 330 |
| 广州海关技术中心 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 198 |
|  | 合计 | 2 | 528 |

02包 	设备分配表

| 需求单位 | 品名/型号 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州海关技术中心 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪 | 1 | 99 |
| 广州海关技术中心 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 99 |
| 广州海关技术中心 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 73 |
| 广州海关技术中心 | 离子色谱仪 | 1 | 52 |
|  | 合计 | 4 | 323 |

九、主要技术参数及配置条目数量统计

| 包号 | 指标类型 | 条目数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 01包 | ★指标 | 2 |
|  | ▲指标 | 11 |
|  | 一般指标 | 77 |
| 02包 | ★指标 | 12 |
|  | ▲指标 | 18 |
|  | 一般指标 | 165 |

十、付款办法

1.乙方（指供应商，下同）向甲方（指采购人，下同）交付履约保证金（或开具银行保函），并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_30_%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据（或银行保函）。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价__60_%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价__10_%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

（适用于本项目所有子包内设备）

十一、其他

无。

# 第四部分  评审标准

包2

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 区间打分(0-30) |
| 商务部分 | 制造商综合实力 | 1.提供所有投标产品制造商的质量管理体系认证证书的得1分，否则得0分； 2.提供所有投标产品制造商的健康管理体系认证证书的得1分，否则得0分； 3.提供所有投标产品制造商的环境管理体系认证证书的得1分，否则得0分； | 勾选打分(0;1;2;3) |
|  | 投标人的销售业绩 | 1.须提供与本项目投标产品品目1（气相色谱-三重四极杆质谱仪）同品牌同类型产品的销售业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得2分。 2.须提供与本项目投标产品品目2（电感耦合等离子体质谱仪）同品牌同类型产品的销售业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得1分。 3.须提供与本项目投标产品品目3（电感耦合等离子体发射光谱仪）同品牌同类型产品的销售业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得1分。 4.须提供与本项目投标产品品目4（离子色谱仪）同品牌同类型产品的销售业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得1分。 注1.上述销售业绩指与本项目投标货物同品牌同类型产品的销售业绩。 注2.合同签订时间须为2022年9月1日起至本项目招标公告发布之日止。 注3.合同不得遮挡且销售业绩合同中必须至少包含合同双方印章、签字、设备名称、型号、数量、所投同品牌类型合同金额、签订时间、合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，业绩不予承认）。 注4.提供销售业绩合同复印件须字迹清晰，辨识无误。 注5.合同买方（甲方）须为实际最终使用单位，卖方（乙方）须为投标人，如买方为销售或经销类公司（平台），则该业绩不予认可。 不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 区间打分(0-5) |
|  | 质量保证书 | 提供所有投标产品制造商出具的质量保证书（须保证所提供产品为制造商原产正品并对产品品质做出承诺和保证，加盖所有投标产品制造商公章）的得1分，否则得0分。 | 勾选打分(0;1) |
|  | 投标文件制作质量 | 1.投标人标书按照招标文件要求编写，有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得0.5 分，否则得0分。 2.投标文件内容详实、应答明确、对招标文件响应程度完整的得1分；内容较完整、编写质量一般得0.5分；否则得0分。 | 区间打分(0-1.5) |
|  | 技术指标及配置要求响应承诺函 | 投标人按照投标文件格式要求，提供完整版《技术指标及配置要求响应承诺函》的得1分；未提供承诺函或未按照格式提供完整版承诺函的0分。 | 勾选打分(0;1) |
| 技术部分 | 一般技术指标及配置响应情况 | 投标人的一般主要技术指标及配置响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得16.5分，每有1项不满足的扣0.1分。 注：一般指标中有要求提供佐证材料的，必须按照要求提供相关证明材料，并在技术偏离表中标明一般“主要技术参数” 对应证明材料在投标文件中的页码。未按要求提供证明材料的，评审委员会将对其响应不予认可。 | 区间打分(0-16.5) |
|  | ▲技术指标及配置响应情况和功能视频展示 | 投标人的▲号“主要技术指标及配置”响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得27分的基础分，每有1项不满足的扣1.5分基础分。 注1：对于投标人响应满足投标文件中规定的▲号“主要技术指标” 的，其中项目需求书中有明确要求的按要求提供证明材料；没有明确要求的，必须提供制造商公开发布的资料，公开发布资料需加盖制造商公章，否则不予认可。（公开发布的资料仅限制造商官网产品参数截图、软件操作界面截图或官网提供下载的技术白皮书，上述材料需标注相关材料所在的官方网址及具体链接（软件截图除外）；技术偏离表中应标明▲号“主要技术参数” 对应公开发布资料在投标文件中的页码；所有官网资料，自投标之日起须在网站上至少保留三个月，以供查询及作为质疑、投诉处理依据；如不提供或经查询网址内容与投标文件不一致、缺失，视为未提供公开发布资料）。 注2：投标人需上传视频对投标产品的全部▲号主要技术指标及配置进行真机视频功能展示，每个包限时8分钟，采用MP4格式。▲号指标有具体演示要求的，必须按照演示要求进行详细演示；▲号指标没有具体演示要求的，须进行真实性、功能性演示。（展示机型必须与投标产品型号一致，如相关指标未进行演示或演示结果不符合技术指标要求或视频中只进行语音、字幕解说，未进行实质性功能演示的，评审委员会将对其▲号响应不予认可）。 | 区间打分(0-27) |
|  | 产品功能和配置的先进性 | 投标人的▲号“主要技术指标及配置”响应优于招标文件技术要求，每有1项实质性正偏离的，在基础分之上再加1分，最多加3分。 1.投标人响应的优于投标文件中规定的▲号“主要技术指标” 的，必须提供制造商公开发布的资料，公开发布资料需加盖制造商公章，否则不予认可。（公开发布的资料仅限制造商官网产品参数截图、软件操作界面截图或官网提供下载的技术白皮书，上述材料需标注相关材料所在的官方网址及具体链接（软件截图除外）；技术偏离表中应标明▲号“主要技术参数” 对应公开发布资料在投标文件中的页码；所有官网资料，自投标之日起须在网站上至少保留三个月，以供查询及作为质疑、投诉处理依据；如不提供或经查询网址内容与投标文件不一致、缺失，视为未提供公开发布资料）。 2.评标委员会将对投标人响应的“正偏离”进行有效性判定，如经判定不属于实质性“正偏离”，评标委员会将不予以认可并不给予相应加分。 | 区间打分(0-3) |
| 服务部分 | 技术培训方案及培训服务承诺函 | 对于承诺的技术培训服务，应提供相应的技术培训服务承诺函。 根据培训方式、内容、培训水平及人数，以及项目实施中的技术交流等制定有针对性的技术培训方案。 培训方案详实合理，内容全面，方式灵活，层次分明，能切实保障培训效率和效果得2分； 方案内容合理性、可操作性一般，培训方式比较单一得1分； 其余得0.5分； 此项缺失得0分。 | 区间打分(0-2) |
|  | 项目整体实施方案 | 实施方案包括但不限于：实施步骤，交货安排，设备调试，质量保证，应急预案等内容。 实施方案措施具体详细，完善，合理，思路清晰优于采购需求，得3分； 实施方案思路清晰，措施较详细，完善，合理，满足采购需求，得2分； 实施方案思路清晰，措施欠合理，基本满足采购需求，得1分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 区间打分(0-3) |
|  | 售后服务方案及售后服务承诺函 | 根据售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺、应用技术支持、以及质保期外服务方案及服务网点、人员、备品备件、易损配件及主要消耗品的备件情况等方面。 （1）提供针对本项目的售后服务承诺函（函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、承诺内容等要素，加盖所有投标产品制造商公章、投标人公章），且承诺完全满足招标文件规定的售后服务要求的，得1分。承诺函要素不全或承诺内容不完全覆盖招标文件要求的，得0分。 （2）售后服务方案和承诺优于项目需求，技术支持及售后服务内容全面，可行性强，针对性强，得3分；售后服务方案和承诺基本满足项目需求，技术支持及售后服务内容完整，有一定的可行性和针对性，得2分；有方案但内容缺失多、可行性差的得1分；未提供方案的得0分。 （3）以品目计算，对照项目需求书中的分配表，所投产品在分配表中对应的需求单位所在省份都有售后服务网点的得1分，网点覆盖不全或证明材料不符合要求的得0分。须提供网点所在地售后服务人员姓名、电话、地址同时提供有效证明文件，须展示官方网站售后服务网点的网站页面截图（注明网址），并提供具有法律效力的办公地址证明文件，如营业执照或房屋产权或房屋租赁合同（提供房屋租赁合同的需一并提供房屋租赁发票，否则不予认可）。 （4）提供质保期外产品主要零、部、配件及易损件、消耗品价格清单，配件齐全、价格合理得2分；其余得1分；未提供得0分。 | 区间打分(0-7) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

# 第五部分  合同文本

海关总署货物类政府采购项目合同书（范本）

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

经海关总署授权，海关总署物资装备采购中心作为甲方代表,受海关总署（XX司局）委托签订该项目合同。根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 制造商维保服务费（ 年） |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写） __________元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件（注：项目需求书中另有要求的，以项目需求书中的约定为准）

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为：

| 乙方全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：（根据招标文件要求填写）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后_____日内完成交货或安装调试。

（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后__个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后__个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为______公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算    年。

第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

第十条 售后服务

（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十二条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十三条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十四条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由XX海关（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：货物分配清单

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持及售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四 ：货物分配清单

附表4-1：货物分配清单

| 序号 | 分配 单位 | 分配数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备1名称 | 设备2名称 | 设备3名称 | …… | …… |
|  |  | 设备1 品牌型号 | 设备2 品牌型号 | 设备3 品牌型号 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数量 |  |  |  |  |  |  |

附表4-2：收货联系人

| 序号 | 单位名称 | 部门 | 收货联系人姓名 | 地址 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持与原厂售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

| 项目名称 |  | 项目合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点验收单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购设备名称 | 设备描述及说明 |  | 数量 | 序列号 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 验收内容：对设备包装、外观进行检查后，双方一致认为设备包装 □完好 / □破损 |  |  |  |  |  |
| 开箱验货：检查设备型号、数量、外观及相关资料等是否正确、齐全 □齐全 / □不齐全 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：□同意 / □不同意验收。 |  |  |  |  |  |
| 甲方验收代表签字： 甲方盖章： 日期： |  | 乙方验收代表签字： |  |  |  |
|  |  | 乙方盖章： |  |  |  |
|  |  | 日期： |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 投标总价 （人民币：元） | 交货期 （含验收） | 质保期 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

货物说明一览表格式

| 招标编号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 数量 |  |
| 制造厂商 |  | 备注 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

质保期外X年内所必须的主要零部件及易损件报价表格式

项目名称：                    招标编号：                包号：

| 序号 | 主要零部件名称/易损件名称 | 规格型号 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表按品目报价，作为售后服务的评审因素以及质保期外维修时配件的参考，其价格不计入投标总价中。

投标人名称（电子签章）：

日期：

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日6个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

技术指标及配置要求响应承诺函

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)和                    （制造商全称)，参加贵方组织的                   (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，投标人和制造商在此承诺：

1、投标人和制造商双方在此承诺，双方均完全知晓投标文件中涉及投标产品技术和配置各项指标的应答内容，并承诺投标文件中所有涉及技术指标及主要配置部分的应答均为真实响应，所有应答内容已经双方确认无误。

2、投标人和制造商双方在此均承诺，在投标文件中针对“★”和“▲”技术指标和配置要求的佐证材料均为真实有效的，所有按招标文件要求提供的官方公开发布资料、第三方检测报告、音视频演示资料等，均是按照招标文件要求实事求是上传、制作、提供的，如有夸大事实、视频造假、伪造瞒报等情况，愿意承担相关法律责任，接受采购中心按照采购人和制造商按照违反《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”的情况进行处置。

3、投标人和制造商双方在此均承诺，双方均完全知晓并认可采购人可以采取签订合同前的预验收或签订合同后验收中的任一一种的方式来检验投标产品“★”和“▲”技术指标及配置是否达标，核验“★”和“▲”技术指标和配置要求是否完全满足招标文件要求、以及是否与投标文件中的各项应答一致。

如果采购人在预验收和验收中发现投标产品“★”和“▲”技术指标及配置不满足招标文件要求或与投标文件中的应答不一致，投标人和制造商愿意承担相关法律责任，接受采购中心按照采购人和制造商按照违反《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”的情况进行处置。

注：根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》有关规定，投标人和制造商捏造事实、提供虚假材料的，中标、成交无效，由财政部门处以罚款、列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

投标人法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人授权代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人签章：

投标产品制造商全称并加盖签章：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章，并加盖电子签章。