招 标 文 件

招标编号： CG2023-PL-GK-HW-003

项目名称： 海关总署2023年动植检能力提升高压灭菌锅、生物安全柜、培养箱采购项目

海关总署物资装备采购中心

2023年07月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  项目需求书	25

第四部分  评审标准	26

第五部分  合同文本	29

第六部分  投标文件格式	51

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“海关总署2023年动植检能力提升高压灭菌锅、生物安全柜、培养箱采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2023-PL-GK-HW-003

二、项目名称： 海关总署2023年动植检能力提升高压灭菌锅、生物安全柜、培养箱采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币7,910,000.00元，其中包1人民币2,727,000.00元，包2人民币3,307,000.00元，包3人民币1,876,000.00元。

四、招标内容：

（一）货物内容

| 包件号 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算（元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 高压灭菌器A | 1 | 19,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 2 | 高压灭菌器B | 11 | 48,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 3 | 高压灭菌器C | 4 | 60,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 4 | 高压灭菌器D | 6 | 70,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 5 | 高压灭菌器E | 4 | 80,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 6 | 高压灭菌器F | 4 | 90,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 7 | 高压灭菌器G | 6 | 100,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件1 | 8 | 高压灭菌器H | 2 | 120,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 1 | 生物安全柜A | 5 | 15,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 2 | 生物安全柜B | 3 | 30,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 3 | 生物安全柜C | 6 | 45,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 4 | 生物安全柜D | 2 | 60,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 5 | 生物安全柜E | 6 | 80,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 6 | 生物安全柜F | 5 | 100,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 7 | 生物安全柜G | 4 | 138,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 8 | 生物安全柜H | 6 | 150,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 9 | 生物安全柜I | 1 | 260,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件2 | 10 | 生物安全柜J | 1 | 60,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 1 | 养虫箱A | 7 | 5,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 2 | 养虫箱B | 1 | 10,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 3 | 养虫箱C | 5 | 15,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 4 | 养虫箱D | 6 | 20,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 5 | 养虫箱E（智能多功能养虫箱） | 2 | 100,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 6 | 养虫箱F（恒温恒湿昆虫培养气候箱） | 2 | 100,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 7 | 人工气候箱A | 1 | 12,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 8 | 人工气候箱B | 3 | 15,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 9 | 人工气候箱C（三温区) | 1 | 66,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 10 | 人工气候箱D | 1 | 200,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 11 | 恒温恒湿有害生物标本柜 | 4 | 20,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 12 | 智能霉菌培养箱 | 1 | 15,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 13 | 培养箱A | 3 | 1,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 14 | 培养箱B | 1 | 20,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 15 | 培养箱C | 3 | 35,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 16 | 培养箱D | 1 | 45,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 17 | 培养箱E | 2 | 50,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 18 | 培养箱F | 1 | 60,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 19 | 培养箱G | 1 | 65,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 20 | 培养箱H | 1 | 120,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |
| 包件3 | 21 | 培养箱I | 2 | 150,000.00 | 签订合同后60天内 | 海关指定地点 | 到货验收合格之日起1年内 |

（二）行业类型：工业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

3.各品目产品的投标报价不能超过本品目预算（品目预算详见项目需求书中的分配表），否则视为无效投标。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2023-08-02 00:00:00至2023-08-08 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2023-08-23 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2023-08-23 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区安外大街56号办公楼14层1425室（原国资委安外办公区）

邮政编码：100730

联系方式：010-65194838（平台技术支持）

010-65195902（项目询问）

010-65195677（质疑受理）

十、样品提交

本项目不适用

十一、现场踏勘

不适用

十二、本项目于2023-06-20公开采购意向。

十三、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海关总署 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币7,910,000.00元，其中包1人民币2,727,000.00元，包2人民币3,307,000.00元，包3人民币1,876,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 7,910,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 5 | 核心产品 | 第一包：高压灭菌器G 第二包：生物安全柜H 第三包：培养箱I |
| 6 | 不同投标人提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。 |
| 7 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 8 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 9 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 10 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第9条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 11 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 12 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 13 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 14 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 15 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 16 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 17 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 18 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指海关总署。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）。

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

★（1）《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标货物制造商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）提供投标人的质量管理体系认证证书、健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（加盖投标人电子签章）。

★（4）提供01包投标产品高压灭菌器B和高压灭菌器E制造商出具的特种设备（压力容器）制造许可证复印件（加盖制造商公章、投标人电子签章）。

（5）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（货物类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）货物说明一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）★所投产品制造商提供的技术指标及配置清单，任何通过简单拷贝招标文件的技术服务要求的，将被视为未对招标文件的实质性进行响应（上传原件的扫描件，加盖制造商公章、投标人电子签章）。

（4）投标产品须满足项目需求书中所有★号技术参数或配置的要求（详见项目需求书）。

（5）提供制造商公开发布的资料（详见评分标准）。

（6）演示要求：投标人需上传视频对投标产品▲号指标进行视频功能展示，限时见评分标准，采用MP4格式（详见评分标准）。

（7）投标人提供的项目整体实施方案，包括但不限于实施步骤，交货安排，设备调试，质量保证，应急预案等内容（加盖投标人电子签章）。

（8）投标人需提供产品选型配置表，格式自拟（加盖投标人电子签章）。

（9）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

（四）服务应答文件

（1）投标人提供培训方案，包括但不限于人员、数量、课程设置（包括技术原理、操作、日常基本维护与保养的培训服务）等（加盖投标人电子签章）。

（2）所投产品制造商针对本项目制定的售后服务方案，包括售后服务体系、各服务网点联系人及值班电话、售后服务内容和标准、质保期及相关承诺、产品出现质量问题的应对措施、备品备件方案及原厂商保修服务内容、标准和承诺（加盖投标人电子签章）。

（3） 投标人提供针对本项目的售后服务承诺函（函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、承诺内容等要素，上传原件的扫描件，加盖制造商公章、投标人电子签章）。

（4）售后服务网点证明资料（详见评分标准，加盖投标人电子签章）

（5）所投产品制造商质保期外的售后服务承诺（上传原件的扫描件，加盖制造商公章、投标人电子签章）。

（6）投标人需在投标文件中报出质保期外的售后服务方案及报价，其中投标产品的维修服务标准须等同于保修期内的标准（包括原厂保修服务），质保期外的X年内所必须的主要零部件及易损件报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（7）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有带“★”的由制造商提供的相关材料须在每页及落款处加盖制造商公章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

19. 样品提交

本项目不适用

### 五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和方式见招标公告。

20.2投标人不足3家，不进入解密程序。

20.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

20.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

20.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

21.投标人资格审查

21.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

21.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

22.评标委员会

22.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

22.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

23.投标文件的符合性审查与澄清

23.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

23.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.投标偏离与非实质性响应

24.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

24.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

24.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

25.比较与评价(投标文件的详细评审)

25.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

25.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

25.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

26.中标候选人的推荐原则

26.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

26.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

26.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

27.废标

27.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

28.串标

28.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

28.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

29.定标准则

29.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

29.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

29.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第29.1条重新确定中标供应商。

30.中标通知

30.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

30.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

30.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

30.4中标通知书是合同的组成部分。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

32.签订合同

32.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

32.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

32.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

33.采购人或采购机构追加采购数量的权利

33.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

34.履约保证金

34.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

34.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

35.重新授予合同

35.1如果中标供应商没有按照上述第32.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

36.质疑

36.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

36.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

36.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

36.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

36.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

36.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

37.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

# 第四部分项目需求书

重要提示：本项目需求书属内部资料，供应商负有保密义务，未经采购人或采购机构同意，不得向任何与此项目无关的第三方透露。

带“★”的为必须满足内容，否则作为无效投标处理，不予接受；带“▲”的为重要内容，不满足将严重影响评分；其他技术或服务内容不满足的将影响一般评分。

- 项目背景介绍

高压灭菌锅用于口岸实验室器械、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌等；生物安全柜用于用于初筛鉴定室生物安全操作；生物培养箱等多用途培养箱用于口岸实验室截获、监测有害生物辅助鉴定、细胞培养、细菌及病原微生物分离培养、昆虫饲养等。

1.项目基本情况

1.1项目名称和预算金额

项目名称：海关总署2023年动植检能力提升高压灭菌锅、生物安全柜、培养箱采购项目

预算金额：791万元。

1.2采购项目的功能和目标

高压灭菌锅用于口岸实验室器械、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌等；生物安全柜用于用于初筛鉴定室生物安全操作；生物培养箱等多用途培养箱用于口岸实验室截获、监测有害生物辅助鉴定、细胞培养、细菌及病原微生物分离培养、昆虫饲养等。

1.3采购项目需实现的政府采购政策目标

无

1.4预算绩效目标等内容

拟采购126台套，采购预算共791万元（具体需求详见分配表），合同期限内安装到位。通过加强口岸初筛鉴定设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线，保障国门生物安全。

2.需求调查情况

是否进行需求调查：否

3.公开征求意见情况

是否公开征求意见：否

4.需求审查情况

是否对采购需求进行审查：是

二、核心产品

第一包：高压灭菌器G

第二包：生物安全柜H

第三包：培养箱I

三、采购需求

01包

（一）高压灭菌器A

1、技术参数：

1.1容量：≥20L,立式结构，底部带脚轮

1.2灭菌腔材料：SUS304不锈钢。

1.3开盖方式：手旋式开盖，自感应连锁装置（机械式连锁装置），连锁可靠性强于电子式连锁装置。

1.4时间范围：灭菌时间：1-999分钟，融化时间：1-999分钟，保温时间1-9999分钟。

1.5温度和压力：最高工作温度≥135C设计压力0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.29Mpa。                                                                                                                                                                                                                                                                     1.6记忆存储系统：可记忆存储20条灭菌程序。

1.7六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用。

1.8防烫：腔盖、台面由绝缘塑料制成，可以防烫。

1.9饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果。

1.10检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头。

1.11具有两种及以上灭菌模式，包含液体，固体等灭菌。

1.12仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，仪器节省空间。

（二）高压灭菌器B

一、设备名称：高压灭菌锅

二、主要用途：适用于医疗卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，材料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌。

三、工作条件：220V/50Hz

四、技术参数：

★1.生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证

2.容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮.

3.自动进水和储水箱补水功能：系统自动控制腔体水位状态，内置≥28升储水箱，当灭菌腔缺水时，可自动补水，内置抽水泵，当储水箱缺水时，抽水泵可从外部水桶抽水到储水箱

4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间

5时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟

6.温度和压力: 最高工作温度≥138℃设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa

▲7.缺水双重保护:配备双水位传感器,杜绝误判, 防止干烧（视频演示通过真实仪器结构进行动态演示）

8.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序

▲9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

10.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌

11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用

12.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度

13.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开

14.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果

15.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头

16.具有六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式，

17.仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，打印机口前置，腔体深度合理。

18.安全装置：

八柱均分，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护过压双重保护：自动故障检测系统、后台安全测试程序，温度监控漏电、过流与短路保护

19.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫

20.八柱均分连锁装置.防烫保护电动式双内锁冷却锁缺水双重保护过压双重保护过温与升温保护过流,短路保护,漏电保护

（三）高压灭菌器C

1.容积105-120升立式结构;

2.生物安全排气过滤器：带有0.2μm孔径的排气过滤器，升温排冷空气可以将气溶胶、冷凝水可都拦截在灭菌腔内进行灭菌;

3.灭菌温度：最高灭菌温度不低于135度，安全阀起跳压力可达0.22mpa以上，灭菌定时0-250分钟，保证仪器在边远高海拔地区灭菌工作温度能达到最高工作温度;

4.生物安全排气过滤器灭菌：在灭菌器灭菌时可以对过滤器进行同步灭菌，同时必须保证过滤器的灭菌温度和时间与灭菌物的灭菌温度和时间一致;

5.自动干燥：带自动进水，自动干燥功能，屏幕可显示腔底水位，灭菌结束自动启动干燥;

6.通过灭菌模式选择实现①琼脂培养基灭菌②液体培养基灭菌③固体/医疗器皿灭菌④琼脂溶解或预热。

（四）高压灭菌器D

1.容积：≥120L；

2.设计压力：0-0.28Mpa；

3.设计温度：150℃；

4.腔壁加热:覆盖式金属加热板；

5.安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽，内室有压力，门无法打开；

6.开关门方式：手动平移式密封门；

7.注水排水方式：自动注水、自动排水；

8.储水装置：配有内置收集水箱，汽水内循环使用，环境清洁干燥；

9.压力表：量程0-0.4Mpa,精度等级1.6级；

10.控制方式：实时采集锅内蒸汽温度；

11.界面显示：显示精度0.1℃；

12.报警显示：具有声光报警显示，蜂鸣报警，显示屏显示报警代码；

13.安全保护：具有超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置；

14.程序：包括裸露器械、敷料、橡胶、液体类、固体自定义、液体自定义7种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌，灭菌-保温；

15.装载装置：灭菌消毒桶3个；

16.电源：单相AC220V-50HZ；

（五）高压灭菌器E

★1.生产厂家本身具有中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证

2.容量:≥100升,立式结构,底部带脚轮，腔体可放多个不锈钢提篮或灭菌架；

3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢；

4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门;

5时间范围:灭菌时间:1-6000分钟;定时器预置范围：0-6天延迟

6.温度和压力: 最高工作温度≥138℃，,安全阀起跳压力≥0.31Mpa；

7.安全装置：缺水双重保护，配备双水位传感器,杜绝误判,防止干烧;过压双重保护,温度监控, 防漏电,过流与短路保护，防烫台面，避免烫伤；

8.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序；

▲9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，缩短整个灭菌进程时间;（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

10.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌;

▲11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用;（视频演示通过真实仪器结构进行动态演示）

12.提供校验接口,可同时接入多根温度探头,以供温度验证之用;

13.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度;

14.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开;

15.采用智能化微电脑系统,实现灭菌过程的全自动控制;

16.仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，打印机口前置，腔体深度合理;

17.检验接口：具备温度、压力校验接口，方便进行校验;

18.具有六种灭菌模式，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。

（六）高压灭菌器F

★1.有效容积≥105L，立式结构;

▲2.罐体材质：厚度≥3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理;（视频演示通过真实仪器结构实测进行动态演示）

3.最高工作温度≥138℃，设计压力≥0.35Mpa;

4.安全阀起跳压力≥0.29MPa;

5.冷却方式：可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却;

6.压力表：0-0.4Mpa;

7.支持中英文多语种显示;

8.可记忆存储≥50条灭菌程序，可插入U盘存储数据;

9.控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示;

10.传感器接口：腔内温度传感器接口，压力表接口，可将压力温度同时输出;

11.定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分;

12.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，手动操作模式

13.安全装置：传感器异常、短路、加热器断线、防止干烧、压力盖锁定异常、压力安全阀、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示。

（七）高压灭菌器G

一、主要用途：

动植物检疫工作中实验室前处理样品及废弃物的无害化处理。

二、工作条件：

1.电源：220/240V，50-60HZ

2.操作温度：室温

三、技术指标：

★1.容量:≥110L,立式结构,底部带脚轮；

▲2.腔体材质：不锈钢，腔体厚度≥3mm，设计使用受命≥20年（提供腔体材质等相关证明）

3.自动进水和储水箱补水功能：系统自动控制腔体水位状态，内置28升储水箱，当灭菌腔缺水时，可自动补水，内置抽水泵，当储水箱缺水时，抽水泵可从外部水桶抽水到储水箱。

▲4.自动干燥功能：干燥温度设置范围：80-140度，干燥时间：1-300分钟 .带空气过滤与空气泵，加快干燥进程（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

▲5.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃，安全阀起跳压力≥0.31Mpa（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

6.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间

7.时间范围:灭菌时间:1-5999分钟,融化时间:1-5999分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟

8.记忆存储系统:可记忆存储不低于60条灭菌程序

▲9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

10.缺水双重保护: 配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判, 防止干烧

11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用

12.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌

13.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度

14.F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据

15.温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式

16.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开

17.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，最多可同时接入15根温度探头

18.具有六种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式

19.安全装置：电动锁，均分柱式锁盖装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁OPEN温度，缺水保护，过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护，过流与短路保护

（八）高压灭菌器H

一、技术参数：

1.1容量:≥110L,立式结构,底部带脚轮；

1.2腔体材质：SUS316不锈钢，腔体厚度≥3mm，设计使用受命≥20年（提供腔体材质等相关证明）

1.3自动进水和储水箱补水功能：系统自动控制腔体水位状态，内置28升储水箱，当灭菌腔缺水时，可自动补水，内置抽水泵，当储水箱缺水时，抽水泵可从外部水桶抽水到储水箱。

1.4自动干燥功能：干燥温度设置范围：80-140度，干燥时间：1-300分钟 .带空气过滤与空气泵，加快干燥进程

1.5温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃，安全阀起跳压力≥0.31Mpa

1.6开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间

1.7时间范围:灭菌时间:1-5999分钟,融化时间:1-5999分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟

1.8记忆存储系统:可记忆存储60条灭菌程序

1.9六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。

1.10缺水双重保护:配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判,防止干烧

1.11集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用

1.12具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌

1.13标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度

1.14F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据

1.15温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式

1.16冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开

1.17检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，最多可同时接入15根温度探头

1.18具有六种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式

1.19安全装置：电动锁，均分柱式锁盖装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁OPEN温度，缺水保护，过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护，过流与短路保护

02包

（九）生物安全柜A

1.气流模式：达到30%外排，70%内循环

2.洁净等级ISO5以上

3.高效过滤器,针对0.12μm颗粒系可以达到99.999%截流效率

4.下降风速 ：≥0.30m/s

5.吸入口风速：≥0.50m/s

6.噪 音：≤65dB

7.外部尺寸：长≤1700mm，宽≤1050 mm

（十）生物安全柜B

1.气流模式：30%外排，70%循环；

2.流入气流平均风速≥0.5m/s，下降气流平均风速≥0.3m/s；

3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试；

5.在线实时监测并显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性；

6.风机设计：风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动；

7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速；

8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数；

9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态；

10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警；

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护；

12.集液槽：304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒；

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能；

14.具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间；

15.操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

16.出厂前通过严格的压力衰减法检测；

17.通过碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105；

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

19.联动控制：可与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制；

20.可选配活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能；

21.柜内电源：双防水插座设计；

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔；

23.噪音≤65分贝；

24.外形尺寸: 整体高度（含支架）≤2200mm，工作区内部工作尺寸长度要求≥950mm 。

（十一）生物安全柜C

1、技术参数

1.1 类型：II 级，A2 型

1.2 气流模式：30%外排，70%循环

1.3 工作区尺寸： ≥1800mm*650mm*580mm

1.4 平均气流风速：沉降气流：0.35m/s±0.003m/s、进气气流：0.53±0.003m/s

1.5 安全柜柜体及内腔均为 304 系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀

1.6 ULPA 高效过滤器过滤，对于 0.12 微米粒子的效率达≥99.998%

1.7 主体结构：≥1.2mm 镀锌钢板，人体工程学 ≤5 °角倾斜式设计

1.8操作前窗：双层覆膜、厚度>6mm、防爆、防紫外线钢化玻璃

1.9 紫外灯：标配消毒紫外灯，具有紫外灯寿命显示

1.10光照照度：≥1000 Lux，荧光灯位于非污染区域

1.11 具有电源插座及水气接口

1.12 支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。

2、配置清单

2.1 主机

2.2 紫外灯

2.3 搁手架

2.4 电源插座及水气接口。

（十二）生物安全柜D

1.外形尺寸：长≥1600mm，深≥700mm，高≤2200mm。

2.ULPA超高效过滤器，对≥0.12μm粒子的过滤效率≥99.999%，洁净度 10级，并且具有过滤器寿命不足的预警，告知操作者过滤器需要更换。

3.A2型台式生物安全柜，70%循环，30%外排。。

4.流入气流：≥0.5m/s，下降气流：≥0.31 m/s。

5.智能恒风速技术，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，风机联动压力和风速传感器，自动调整转速，保证工作区的风速稳定。

6.操作区具有气流阻断设计，在前窗上沿和四周均有负压通道风幕保护，杜绝内外气流交叉，防止相互扩散污染。

7.具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统。

（十三）生物安全柜E

1.主要技术指标

1.1 类型：II 级，A2 型

1.2 气流模式：30%外排，70%循环

1.3 工作区尺寸：宽 1600-1900mm，高 700±100mm，深 650±100mm

1.4 平均气流风速：沉降气流：≥0.3m/s、进气气流：≥0.50m/s

1.5 安全柜柜体及内腔均为 304 系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀

▲1.6 ULPA 高效过滤器过滤 0.12 微米粒子的效率达≥99.995%（视频演示需要通过过滤器结构和过滤器参数进行动态演示）

1.7 预过滤器：配置预过滤器，可捕获大型纸张，有效延长主过滤器的寿命

▲1.8 风机系统：离心式直流变频风机，风机具有自动电压波动补偿和阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加 300%情况下仍提供安全风速（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

1.9 控制系统：微电脑控制，LCD 液晶显示屏，同时显示四行运行参数

1.10 报警系统：当气流有波动时提供声光报警；前窗不在安全位置时提供声光报警

1.11 风速传感器：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

▲1.12 操作室洁净等级：达到 ISO14664.1 标准 Class 3 洁净度（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

1.13 主体结构：≥1.2mm 镀锌钢板，人体工程学 5 度角倾斜式设计

1.14 操作室结构：内腔采用≥1.5mm 厚 304＃不锈钢，工作腔采用无焊接工艺，侧壁为引流孔设

▲1.15 抗菌涂层：采用抗环氧树脂银离子，防止细菌滋生造成交叉污染, 可在 24 小时内抑制柜体表面 99.999%的细菌滋生

1.16 操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作

1.17 操作前窗：双层覆膜、厚度>6mm、防爆、防紫外线钢化玻璃

1.18 防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏

1.19 紫外灯预约功能：可编程自动控制紫外线消毒功能时间，前窗完全关闭自动进入紫外消毒模式；也可预约紫外灯自动开启时间

1.20 过滤器寿命显示：以百分比的方式实时显示过滤器的寿命，提醒使用者更换滤器的时间

▲1.21 配置 RS232 接口，可与电脑连接并实时传输安全柜数据（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

1.22 紫外灯：标配消毒紫外灯，具有紫外灯寿命显示

1.23 光照照度：≥1200 Lux，荧光灯位于非污染区域

1.24 具有电源插座及水气接口

1.25 支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动

2、配置

2.1 主机

2.2 紫外灯

2.3 搁手架

2.4 电源插座及水气接口

2.5 支架

2.6 气流流性检测发烟笔 发烟器

2.7 可高压废弃物灭菌盒 2 个

（十四）生物安全柜F

1.主要技术指标

1.1 类型：II 级，A2 型

1.2 气流模式：30%外排，70%循环

1.3 工作区尺寸：宽 1600-1900mm，高 700±100mm，深 650±100mm

1.4 平均气流风速：沉降气流：≥0.3m/s、进气气流：≥0.50m/s

1.5 安全柜柜体及内腔均为 304 系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀

1.6 ULPA 高效过滤器过滤 0.12 微米粒子的效率达≥99.995%

1.7 预过滤器：配置预过滤器，可捕获大型纸张，有效延长主过滤器的寿命

1.8 风机系统：离心式直流变频风机，风机具有自动电压波动补偿和阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加 300%情况下仍提供安全风速

1.9 控制系统：微电脑控制，LCD 液晶显示屏，同时显示四行运行参数

1.10 报警系统：当气流有波动时提供声光报警；前窗不在安全位置时提供声光报警

1.11 风速传感器：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

1.12 操作室洁净等级：达到 ISO14664.1 标准 Class 3 洁净度

1.13 主体结构：≥1.2mm 镀锌钢板，人体工程学 5 度角倾斜式设计

1.14 操作室结构：内腔采用≥1.5mm 厚 304＃不锈钢，工作腔采用无焊接工艺，侧壁为引流孔设

1.15 抗菌涂层：采用抗环氧树脂银离子，防止细菌滋生造成交叉污染, 可在 24 小时内抑制柜体表面 99.999%的细菌滋生

1.16 操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作

1.17 操作前窗：双层覆膜、厚度>6mm、防爆、防紫外线钢化玻璃

1.18 防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏

1.19 紫外灯预约功能：可编程自动控制紫外线消毒功能时间，前窗完全关闭自动进入紫外消毒模式；也可预约紫外灯自动开启时间

1.20 过滤器寿命显示：以百分比的方式实时显示过滤器的寿命，提醒使用者更换滤器的时间

1.21 配置 RS232 接口，可与电脑连接并实时传输安全柜数据

1.22 紫外灯：标配消毒紫外灯，具有紫外灯寿命显示

1.23 光照照度：≥1200 Lux，荧光灯位于非污染区域

1.24 具有电源插座及水气接口

1.25 支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动

（十五）生物安全柜G

1.工作区三面侧壁板为一体成型结构，内外表面制作材料，不低于304系列不锈钢；

★2.30%外排，70%循环；

3.HEPA高效过滤器，0.3μm粒子的效率大于99.99%：

4.紫外灯有互锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启：

5.报警系统：气流监测器及不正常气流报警，工作位置报警；

6.工作台面照明: ≥1000 Lux；

7.工作区尺寸：宽1500-1900mm，高700±100mm，深600±100mm；

8.外排气流量（120-677 立方米/小时）或进口风速：（0.5 m/s ±20%）层流风速（0.3 m/s ±20%）；

9.具备搁手架或类似设计，保证进气口气流不被阻挡;

10.噪声：≤ 67db

11.具有紫外消毒定时功能。

（十六）生物安全柜H

1、主要技术指标

1.1 类型：II 级，A2 型

1.2 气流模式：30%外排，70%循环

1.3 工作区尺寸： ≥1800mm*650mm*580mm

1.4 平均气流风速：沉降气流：0.35m/s±0.003m/s、进气气流：0.53±0.003m/s

1.5 安全柜柜体及内腔均为 304 系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀

1.6 ULPA 高效过滤器过滤，对于 0.12 微米粒子的效率达≥99.998%

1.7 预过滤器：配置预过滤器，可捕获大型纸张，有效延长主过滤器的寿命

1.8 风机系统：恒定风速的直流变频风机，风机具有自动电压波动补偿和阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加 300%情况下仍提供安全风速

1.9 控制系统：微电脑控制，LCD 液晶显示屏，同时显示四行运行参数

1.10 报警系统：当气流有波动时提供声光报警；前窗不在安全位置时提供声光报警

1.11 风速传感器：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

▲1.12 操作室洁净等级：达到 ISO14664.1 标准 Class 3 洁净度（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

1.13 主体结构：≥1.2mm 镀锌钢板，人体工程学 ≤5 °角倾斜式设计

1.14 操作室结构：内腔采用≥1.5mm 厚 304＃不锈钢，工作腔采用无焊接工艺，侧壁为引流孔设

1.15 抗菌涂层：采用抗环氧树脂Iscocide，防止细菌滋生造成交叉污染, 可在 24 小时内抑制柜体表面 99.999%的细菌滋生

1.16 操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作

1.17 操作前窗：双层覆膜、厚度>6mm、防爆、防紫外线钢化玻璃

1.18 防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏

1.19 紫外灯预约功能：可编程自动控制紫外线消毒功能时间，前窗完全关闭自动进入紫外消毒模式；也可预约紫外灯自动开启时间

1.20 过滤器寿命显示：以百分比的方式实时显示过滤器的寿命，提醒使用者更换滤器的时间

▲1.21 配置 RS232 数据输出端口，可与电脑连接并实时传输安全柜数据（视频演示通过真实仪器实时操作进行动态演示）

1.22 紫外灯：标配消毒紫外灯，具有紫外灯寿命显示

1.23 光照照度：≥1200 Lux，荧光灯位于非污染区域

1.24 具有电源插座及水气接口

1.25 支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动

2、配置

2.1 主机

2.2 紫外灯

2.3 搁手架

2.4 电源插座及水气接口

2.5 支架

2.6 气流流性检测发烟笔 发烟器

2.7 可高压废弃物灭菌盒 2 个

（十七）生物安全柜I

1、主要用途主要用于木包装初筛工作室生物安全操作

2、特殊资质：无。

3、技术指标

3.1工作区三面侧壁板为一体成型结构，内外表面应使用不低于304系列不锈钢的材料制作

3.230%外排，70%循环

★3.3HEPA高效过滤器，0.3μm粒子的效率大于99.99%

3.4紫外灯有互锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启

3.5报警系统：气流监测器及不正常气流报警，玻璃门位置报警

3.6工作台面照明:≥1000Lux

3.7工作区尺寸：宽1200-1500mm，高700±100mm，深600±100mm

3.8外排气流量（120-174立方米/小时）或进口风速：（0.5m/s±20%）层流风速（0.3m/s±20%）

3.9具备搁手架或类似设计，保证进气口气流不被阻挡

3.10噪声：≤67dB

3.11高度＜2.2m

3.12具有紫外消毒定时功能

4、配置清单

4.1主机（含中国标准电源插座、滤膜，可正常开机，实现基本业务需求）1台

4.2支架1个

4.3照明/紫外灯1组

4.4滤膜（进气、排气）2套

（十八）生物安全柜J

1、产品名称：无管道过滤式通风净气柜

2、主要技术参数

2.1外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤ 1600×650×2100

2.2内腔尺寸（长×宽×高）(mm)：≥1400×500×1000

2.3 可同时过滤有机气体、酸性气体、粉尘微粒等

2.4桌面耐酸碱等的腐蚀

2.5 过滤式样无须通风管道

2.6 一键启动净化，

2.7 柜底有滑轮可移动

2.8 前面和两侧透明、透光

2.9 带led光源。

03包

（十九）养虫箱A

1、主要参数指标

1.1、控温仪：智能数显

1.2、控温范围：5-60℃

1.3、温度波动：≤±0.5

1.4、功率：≤0.3KW

1.5、工作室尺寸：≥300*400*500

1.6、外形尺寸：≥500*500*1000

1.7、内胆尺寸：不锈钢

2、配置清单

2.1养虫箱，1套；

（二十）养虫箱B

1、技术参数

1. 1控温范围：0~50℃(无光照0~50℃，强光照10~50℃)

1.2 温度波动度： 1.0°C

1.3.温度偏差：±0.1°C  温度均匀度:≤1.0°C

1.4 特制温度巡航监视报警范围：设定值±8°C

1.5 光照强度：距离光源15厘米6000LX，两面光照

1.6 控湿范围：50-95%RH

1.7 湿度波动度：±7%RH

1.8智能控制体系：P、I、D自适应控制模式

1.9 半导体芯片：灯光寿命8年，年光衰≤2%。

1.10工作室风速：0.4m/s

1.11 可选配加装定时换气，保持空气新鲜。

1.12 白天、黑夜经历时间设定范围0-100小时，以分钟为最小设置单位。

1.13压缩机延时保护时间：180-600s区间可调

1.14 工作方式：整年连续运行

1.15 防逃逸虫网：4个

1.16 防逃逸虫网密度：不低于120目

1.17环境条件：工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

1.18电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

（二十一）养虫箱C

1.技术参数

1.1加热方式：自然对流

1.2性能：使用温度范围：-5℃～70℃，控湿范围：50-95%RH

1.3.温度分辨率：0.1℃

1.4.温度波动度：低温±0.5℃，高温±0.3℃

1.5温度分布精度：±1℃

1.6构成：内装：镜面不锈钢

1.7外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装

1.8断热材：橡塑海绵

1.9加热器：加热管

1.10额定功率：0.6kw

1.11排气口:内径28mm*1，顶部

1.12控制器：温度控制方式：PID

1.13温度设定方式：轻触四按键设定

1.14.温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示：液晶下位显示

1.15定时器：0-9999分钟（或小时）

1.16运行功能：定值运行、定时运行、自动停止

1.17.附加功能：偏差修正.菜单按键锁定.停电记忆

1.18传感器：PT100

1.19安全装置： 标配漏电开关.超温保护装置.压缩机过压保护.冷却风机过热保护.开门报警. 停电报警.传感器报警.超温报警，过升防止器等功能

1.20除霜方式：自动/手动

1.21配备带刹万向脚轮

1.22规格： 内尺寸（宽*深*高）：≥600*580*600

1.23 外尺寸（宽*深*高）：≤800*720*1000

1.24 内容积：≥200L

1.25 隔板承重：≥5kg

1.26 隔板层数：≥15层

1.27 隔板间距：≥35 mm

1.28附属品：隔板：≥2件

1.29.隔板架：≥4件

1.30标准配置：杀菌.照明.过升防止.485接口或RS232解控，充气接口

1.31具有杀菌消毒功能

1.32可增加权限管理设置功能（三级权限管理功能），用于实验数据的溯源

（二十二）养虫箱D

1.技术参数

1.1 容积：≥350L

1.2温度范围：有光照10-60 ℃，无光照0-60 ℃；

1.3光照强度：≥120 W；

1.4温度分辨率 ：≤0.1 ℃；

1.5控湿范围：50-95%RH；

1.6电源220 V 50 Hz；

1.7定时范围12小时/段×24段，可定时控制或连续运行，工作时间：可定时控制或连续运行。

（二十三）养虫箱E（智能多功能养虫箱）

1.技术参数

1.1箱体容积：≥25L×4

1.2控温范围：无加湿0-65℃；有加湿10~65℃

1.3温度分辨率：≤0.1℃，温度波动度： ≤1.0°C，温度偏差：≤±0.1°C， 温度均匀度:≤0.5°C

1.4控湿范围：40-95%RH，湿度波动度：±5%RH

1.5加湿器水箱容量：≥5L

1.6.光照度：0-8000LX，光照级数：0～3级

1.7 PLC控制模式，摄像头像素≥500万像素，带256G存储卡可扩展，

1.8工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体。

（二十四）培养箱F（恒温恒湿昆虫培养气候箱）

1、工作条件：5到35℃，220V电源

2、技术参数：

★ 2.1 控温范围：0℃～50℃；

2.2 有光照10～50℃，无光照0～50℃；

2.3 温度波动度：±1℃；

2.4 控湿范围：50～90%RH；湿度偏差：±5～7%RH；

2.5 光照强度：0～30000LX（日光灯、生长灯）；

2.6 工作环境温度：5～35摄氏度；

2.7 压缩机2套；

2.8 自带循环风量调节系统，可根据装载量手动调节循环风量大小；

2.9 自带事件管理功能，可自行记录开关机、开关门、故障报警等设备事件；

2.10 自带权限分级，可灵活分配所有操作权限；

2.11 具有故障自检、智能化控制（可模拟昼夜温度变化、光照度自动检测）、智能化多段可编程控制、无线通讯报警功能；

★ 2.12 容积≥290L；

2.13 隔板≥3个。

3主要配置：

3.1主机 1台，容积小于800L；

3.2 隔板标配大于等于3个；

3.3 打印机1台；

3.4 供水桶1个。

（二十五）人工气候箱A

1.技术参数

1.1控温范围：0-65℃

1.2温度波动度：≤1.0°C

1.3温度偏差：≤±0.1°C温度均匀度:≤1.0°C

1.4温度巡航监视报警范围：设定值±8°C

1.5顶置光源

1.6控湿范围：35-90%RH

1.7湿度波动度：±3%RH

1.8智能控制体系：P.I.D自适应控制模式

1.9半导体芯片：灯光寿命8年，年光衰≤2%。

1.10工作室风速：≥0.4m/s

1.11双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

1.12白天、黑夜经历时间设定范围0-100小时，以分钟为最小设置单位。

1.13压缩机延时保护时间：180-600s区间可调

1.14工作方式：整年连续运行

1.15容积：≥150L

1.16具备定时功能，定时范围：12小时/段*24段，可定时控制或连续运行。

1.17环境条件：工作环境：温度10~35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

1.18电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

（二十六）人工气候箱B

1.技术参数

1.1温度范围：有光照10-60 ℃，无光照0-60 ℃；

1.2光照强度：≥120 W；

1.3温度分辨率 ：≤0.1 ℃；

1.5控湿范围：50-95%RH；

1.5电源220 V 50 Hz；

1.6定时范围12小时/段×24段，可定时控制或连续运行，工作时间：可定时控制或连续运行。孵化、培养有害生物和外来物种。

1.7 容积：≥250L

（二十七）人工气候箱C（三温区）

1.技术指标

1.1 容积（L)  ≥120*3

1.2 控温范围 0～50℃（可选低温-15~50℃）

1.3 温度分辨率 0.1℃

1.4 温度波动度 ±0.5℃～±1.0℃

1.5 光照度 800~22000LX(线性可调）

1.6 输入功率  1350W

1.7 电源 AC220V  50HZ

1.8 工作环境温度 5～30℃

1.9 工作时间 连续循环

1.10 载物托架 每个独立空间1块（标配）

1.11 显示器  3个液晶显示器

（二十八）人工气候箱D

1、技术指标

1.1.真彩触摸屏控制，温度、湿度、光照可多段编程，光照度可以单独设置和显示。

▲1.2.内置不少于20个下拉菜单，每段带有分级密码。白天、黑夜均可单独设置温度、湿度和光照度（可调），具有断电记忆功能，智能恒温控制系统，响应快控温精度高，采用内除湿方式性能好，方便可靠。（视频演示需要通过真实仪器实时操作进行动态演示）

1.3.全封闭压缩机制冷，无需手动调整制冷量，可自动转换，自动启动与平衡，避免传统的繁杂维护程序。

1.4.科学配比加热功率，定制速热加热系统，并采用304不锈钢外包。

1.5.进口发热丝，使用寿命长，加热丝质保5年以上。

1.6.高精度数控机床加工机箱外壳，配合豪华静电喷塑，外形稳重大方。

1.7.本款带有大尺寸玻璃视窗，可在培养过程中无需开门的情况下，观察内部样品培养状况。

1.8.超温报警：温度偏差报警功能，温度超过设定上限，发出声光报警，或进行自动停机处理。

1.9.定时报警：设备达到设定时间，发出声光报警，并停止运行（定时0~999min）

1.10.专业风道设计，配合优质风机，柔风对流循环，在提高箱体内温度均匀度的前提下，最大程度减少样品的蒸发。

1.11.每层都可以远程手机控制，手机实时显示参数和报警。

1.12.温度范围：有光照10~50℃；无光照5~50℃

1.13.温度辨析度：0.1℃

1.14.温度波动度：±0.5℃

1.15.湿度控制：60%~95%RH（±8%RH）

1.16.光照强度：0~6000LX六级可调

1.17.功率：≤3000W

1.18.隔板数：3块

1.19.工作尺寸：≥650×580×400mm×3层

1.20.外形尺寸：≤1200×1120×1780mm

1.21.容积：≥150L×3层

1.22.电源：220V/50Hz

（二十九）恒温恒湿有害生物标本柜

1.工作条件：5到35℃，220V电源

2.技术参数：

2.1 控温范围：5℃～50℃，定点可调；

2.2 温度波动度：±2℃；

2.3 温度数显精度：0.1℃；

▲ 2.4 控湿范围：35～70%RH，定点可调；（视频演示需要通过真实仪器实时操作进行动态演示）

2.5 湿度波动度：±5～7%R；

2.6 湿度数显精度：0.1%RH；

2.7 调控方式：空气强制循环平衡调温调湿；

2.8 温湿度测量件：高精度A级传感器进行温湿度测量传感；

2.9 含箱体、制冷系统、加热系统、风道系统、温湿度控制系统、安全保护装置；

2.10 隔板可调；

★ 2.11 容积≥250L。

3.主要配置：主机 1台，隔板可调。

（三十）智能霉菌培养箱

1.技术参数：

1.1工作室为镜面不锈钢材质、外壳为冷轧钢板喷涂，采用整体式密封保温，容积不小于250L；

1.2搭配无凸起的整体门拉手钣金设计，整体层次分明。搁板支架可随意调节，使用安全，方便；

▲1.3采用微电脑全自动大屏液晶控制器，配有9组99个程序段控制，最大限度满足使用者控制参数的设定管理；定时0-99小时，可连续运行；（视频演示需要通过真实仪器实时操作进行动态演示）

1.4设备的制冷机组采用品牌压缩机，使用无氟环保制冷剂；智能化温度调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性；

1.5针对于控制参数要求专门设计的风道结构，具有水平垂直的立体微风循环效果，确保样品每层面空气的流动均匀性；以达到控制更加稳定的实验效果；

1.6配进气控制阀，可手动开关调节箱内外的空气流通，配合箱内微风循环使工作室内的空气保持新鲜度；

1.7控制系统自保护功能具有超过设定的高温范围即自动中断运行，声光报警，保护样品及实验环境的安全；

1.8控制系统具有因停电来电恢复功能。若出现故障情况，控制器会及时报警同时以文字的形式显示在显示器上面，更直接，简单。

1.9加湿采用外置式的大容积水箱的超声波加湿器，风道式多点出雾口的加湿方式，稳定可靠；避免单一出雾口的不均匀性。

1.10箱内配有紫外杀菌灯，可定期对箱体内部进行消毒，有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

1.11电源：AC220V   50HZ；

1.12控温范围0～60℃，温度分辨率0.1℃，温度波动度±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH）；

1.13 控湿范围：50-95%RH（温度设定值10度以上，湿度设定有效）， 湿度波动度 ±5 ～±7%RH；

1.14 工作环境 ：10～30°C。

（三十一）培养箱A

1.技术参数：

1.1温度范围：有光照10-60 ℃，无光照0-60 ℃；

1.2光照强度120 W；

1.3温度分辨率 0.1 ℃；

1.4控湿范围：50-95%RH；

1.5电源220 V 50 Hz；

1.6定时范围12小时/段×24段，可定时控制或连续运行。

1.7工作时间：可定时制或连续运行。

（三十二）培养箱B

1.光照采用LED光源，并提供了有利于植物生长的有用光，LED光源比普通光源能耗低80%左右,LED光源稳定响应速度快，寿命长（可达30000小时以上）

2.进气格栅可直接拉开，方便冷凝器清洁

3.稳定高光通量光源，三/四面光照，确保光源稳定。

4.液晶至少30段程序控制，反复步移，阶梯运行。

5.便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。

6.专用功能键实现温度设定。

7.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

8.涡轮离心强制送风，温度更均匀。

9.断电保护，参数记忆，来电恢复。

10.压缩机过载保护。

11.断电保护，来电恢复。

12.回路自诊断，传感器故障报警，上下限过温报警。

13.智能化霜。

14.安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保护、断电保护。

15.性能：控温范围：无光照：0-65℃有光照：10-65℃

16.温度分辨率：≤0.1℃

17..温度波动度：≤±1℃

▲18.温度分布精度：≤1.5℃（37℃时）（视频演示需要通过真实仪器实时操作进行动态演示）

▲19.光照方式：LED照明至少十级可调（视频演示需要通过真实仪器实时操作进行动态演示）

20..光照强度：0-30000LX

21.工作环境：5-35℃

22.压缩机：风冷密闭压缩机

★23.内容积：≥250L

24.隔板承重：≥15kg

25.隔板层数：≥6层

26.隔板间距：≥120mm

27.附属品：隔板：≥2件

28.隔板架：≥4件

29.可增加配置：隔板，RS485接口，打印机，记录仪，远程控制，无线短信报警，U盘数据储存，红蓝光植物生长灯

（三十三）培养箱C

1.技术参数

1.1微电脑控制，≥7寸彩色液晶触摸屏，可实时读取数据曲线分析。

1.2可编程控制模式：可实现至少50段程序编制。

1.3增压超声加湿方式，温湿度关联控制系统，实现湿度控制。

1.4箱体内置换新风系统，新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥2m3/h。

1.5具有热启动功能，停电记忆功能，再次通电从断电点按原设定值继续运行。

1.6智能化低温长效制冷防结冰技术，保证0℃以上无需除霜，不结冰。

1.7箱体为整体发泡，保温层大于5CM，导热系数更小，有着温度保持性、稳定性，减少了30%能耗。

1.8外壳采用纹拉丝304不锈钢，防指纹处理，可长期保持产品的外观整洁，美观时尚。

1.9快速存储USB接口，快速导出、备份数据。

1.10485通讯，可实现数据采集、监控、远程设置。

1.11加湿器水桶大于20L，一次性加水可用约20天以上。

2、技术参数

★2.1.容积：≥260 L

2.2.温控范围：0-70℃

2.2.波 动 度: ≤±0.5 ℃

▲2.4.温度分布精度：±0.5℃（视频演示需要通过真实仪器实时操作进行动态演示）

2.5.升温时间：0 ℃升至40℃≤50分钟；降温时间：40℃降至10 ℃≤50分钟

2.6.控湿范围：40-95%

2.7.控湿精度：±5%R.H；湿度均匀度：±5%R.H

2.8.温度分辨率：≤0.1℃

2.9.层板数量：≥3层，高度可自由调节

2.10.隔板承重：≥30Kg

（三十四）培养箱D

1.双重门构造，内门为强化玻璃门，可以维持安定的恒温状态；

2.定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现；

3.可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定；

4.停电后，可通过停电补偿功能自动恢复到最初设定的温度运行；

5.拥有冷冻机过载保护、独立过升防止器、过电流漏电保护开关、自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、SSR短路、自动过升防止）等安全功能；

6.方式：强制风循环

7.使用温度范围：-10～60℃；20～50℃约30分钟；20～-10℃约65分钟；

8.温度调节精度：±0.3℃；

9.温度分布精度：±1.0℃（AT37℃）；

10.内装：不锈钢板；

11.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；

12.压缩机：风冷全封闭压缩机375W，R134A制冷剂；压缩机由温度控制仪控制运行，可设定循环方式运行；

13.除霜机构：手动除霜；自动除霜：定时除霜、循环除霜，除霜时间可设定；

14.传感器：温度调节器Pt铂电阻，超温保护K型热电偶；

15.引线孔：内直径≤32mm，右侧面一个；

16.温度控制方式：PID；

17.测定温度显示：橙色4位LED数码显示+VFD荧光显示屏；

18.设定温度显示：红色4位LED，数码显示；

19.定时器： 0～999小时59分；

20.附加功能：计时器功能、累计时间功能（到49999小时的积算时间）、偏差修正功能、时钟显示、按键锁锁定功能；

21.程序模式：最大32步，可任意重复运行；

22.内容积不小于286L；

23.棚板承重：大于等于15kg/层；棚板层数：大于20层；棚受间距：小于30mm；

25.电源：AC220V 6A。

（三十五）培养箱E

1.可三层叠加式组合振荡培养箱，随意组合，减少了实验室的占地面积。

2.可分层独立控制，每层均可独立设置温度、转速，同时进行多项实验。

3.工作室采用锈钢板加工。

4.防雾可视观察窗，防止低温运转及高温状态下，视窗雾化、滴水现象。

5.振荡摇板可自由式抽出，方便装卸摇瓶。

6.标配照明灯和紫外灭菌灯，便于观察和灭菌。

7.可自主选择开门即停或者开门缓停。

8.具有断电记忆功能，避免因断电、死机造成数据丢失。

9.采用优质压缩机，无氟环保制冷剂，低噪音，自动除霜。

10.拥有数据记忆功能，每分钟记录一次数据，最多存储不低于90天，同时显示温度、速度曲线方便数据分析；并具有USB快速存储功能，方便数据记录，备份

11.驱动方式：≥五轴

12.温度控制方式：彩屏PID控制

13.使用温度：0～60℃

14.温度分辨率：≤0.1℃

15.温度波动度：≤±0.5℃

16.温度分布精度：≤±1℃（37℃时）

17.回旋幅度：φ26mm

18.回旋频率范围（r/min）：30～300

19.回旋控制方式：彩屏PID控制

20.传动轴采用过盈安装方式，使产品机械结构稳固，耐用，静音效果很好。

21.层数≥3层

▲22.光源：LED灯，红光：50%，蓝光：50%（可定制光谱）（视频演示需要通过真实仪器实时操作进行动态演示）

23.光照波长：白光：450～500nm，红光：600～650nm，蓝光：450～480nm

24.光照强度-日光灯：12000LUX（距离10cm处）

25.红光：6500LUX，蓝光：6500LUX（距离10cm处）

26.湿度范围（%RH）：35%～90%

27.湿度精度（%RH）：≤±3%

28.湿度波动度（%RH）：≤±3%

（三十六）培养箱F

1.预加热腔技术，进入培养箱的空气先流经夹层的加热单元加热后再进入培养箱，增加温度均匀性；

2.四面气套加热技术全面提升加热稳定性和温度均一性；

3.腔体内加热单元隔离式设计保证安全使用；

4.气流循环系统，强制对流设计提高升温响应速度，改善温度均一性和减少温度波动；

5.风机无需添加润滑剂、免维护，空气循环均匀；

6.所有电子原器件均通过第三方检测认证；

7.具有自动除霜系统，更简捷便利；

8.微电脑PID控制技术；

9.工业级精密铂金温度传感器，PID控制确保快速升温，防止冲温和达到设定温度后腔体内温度的稳定性；

10.控制器可以设定5段温控程序10个或50段温控程序1个，程序可以自动执行循环或在特点步段运行前用户确认执行；

11.标配RS485数据输出接口；

12.箱体外表面抗菌涂层可在24小时内抑制99.9%的细菌滋生；

13.内置UV消毒系统，有效控制污染，具有手动和自动模式可选；

14.易于清洁，一体式不锈钢内胆，四周大圆弧角过渡，无接缝设计，冲压成形的整体式搁板槽，减少腔体内金属配件，易于清洁；

★15.容积不小于240 L；

16.温度范围：0℃~100℃；

▲17.温度均一性：37℃≦±0.3℃；（视频演示需要通过真实仪器实时操作和温度实测进行动态演示）

18.温度精确性：50℃≦±0.3℃。

（三十七）培养箱G

★1.容积：≥820 L

2.开门结构：双开门

3.温控范围：0-70℃

4.波 动 度: ≤±0.5 ℃

▲5.温度分布精度：≤±0.5℃（视频演示需要通过真实仪器实时操作和温度实测进行动态演示）

6.升温时间：0 ℃升至40℃≤50分钟

7.降温时间：40℃降至10 ℃≤50分钟

8.控湿范围：40-95%

9.控湿精度：≤±5%R.H

10.湿度均匀度：≤±5%R.H

11.控制器：≥7寸彩色液晶触摸屏，单片机程序50段控制

12.内装：304镜面不锈钢

13.外装：纹理不锈钢

14.断热方式：聚胺脂一次发泡整体成形

15.层板数量：≥2层，高度可自由调节

16.数据存储：USB快速存储，可数据导出，可以记录10万个数据（6个月以上温度数据）

17.通讯功能：485端口，可实现远程监控和设备

（三十八）培养箱H

1.关灯温度范围: 0℃~ +60℃ ；开灯温度范围: 10℃ ~ +45℃ ；温度波动: ±0.3℃；温度均匀度: ±0.5℃；温控精度: ±0.1℃。

▲2.太阳光LED光板一层，每片LED尺寸40x60cm±1cm，灯珠280颗含有防水透镜设置, 灯珠采用光学模拟设计, 由光板中心点至外围为等比例缩放排列方式,最大化程度提升光板下各点光照均匀度, 每片光板最高可达90W, LED光板强度可达400μmol m-2 s-1。（视频演示需要通过真实仪器实时操作和数据实测进行动态演示）

★3.配置移动工作台及紫外灭菌功能，且含有近似外培养光源及黑光灯光源。

4.温控系统 温度传感器: PT-100Ω、微电脑PID、触控屏幕，中英文操作接口、具有警报纪录、具有高低值警报(温度)。

5.50组程序可自由设定与输出保存,每组程序含24段可设定，温度和光照独立控制可模拟环境条件，可选阶梯式或是线性斜率方式，设定初始值与目标值两点即可演算达成斜率功能，仿真环境渐变条件。

6. 安全装置:过温警报及保护装置,过载电流保护, 故障排除讯息显示于HMI上, 可记录数据8000笔以上, 可透过U盘读出历史信息及警报纪录, 采万年历时间比对。

7. 冷却系统：自冷型气冷式冷凝单元附有热气旁通系统，无CFC冷媒，强制空气水平循环，确保各层均匀度优化。

8. 内部尺寸:≥W550 x D500 x H1300mm。

9. 外部尺寸:≥W650 x D850 x H1950mm 。

10. 箱体结构：内部容积不小于370升(实用有效空间, 不含室内机与风道部分)，具有观察窗和遮光板，拥有2.5cm可调整生长高度(每间隔2.5cm)，箱门有磁条，具有脚轮，可调水平。外部钢板静电粉体烤漆, 垂纹处理可达50μm厚度以上美观好清洁，保温：PUF 聚胺脂保温材质≥5cm。门片含有无冷凝观赏玻璃窗口附遮光盖板, 门磁垫圈, 可锁式门扣。

11. 电力与安全:220v, 50Hz电源; 设备主电源供应控制模块需具有安全认证规范，符合第三方检测合格认证。具有过温警报及保护装置，具有压缩机过温，过压、过电流保护，具有压缩机延迟启动保护，故障排除讯息有显示。

12. 投标时需附现场测试灯源全开时,每层光照下 15cm 光质测量报告,包含光照度(Lux)、PPFD(μmol m-2 s-1)、光谱比例强度图与各点波长(距离每 1nm)μmol m-2 s-1 量测强度提供。量测范围 350~800nm 以上,光谱仪提供三年内校正报告。

13. 带电源锁，门锁。

（三十九）培养箱I

1.工作电源：220V/50hz；

2.额定功率：≥1800W；

3.容积≥1250 L；

4.开门结构：双开门

5.温控范围：0-70℃（无光照），10-70℃（有光照）；

6.波动度: ≤±0.5 ℃

7.温度分布精度：±0.5℃（无光照），±1℃（有光照）；

8.温度分辨率：0.1℃

9.升温时间：0 ℃升至40℃≤80分钟；

10.降温时间：40℃降至10 ℃≤120分钟

11.控湿范围：30-95%；

12.控湿精度：±5%R.H；

13.湿度均匀度：±5%R.H

14.湿度分辨率：1%RH；

15.光照方式：顶置垂直光照；

16.光照使用范围：0-65000（LX）

17.光照颜色：红黄白三色光（可选配四色光，并各种光谱比例可调）

18.调光方式：无级可调，三层光照强度，可分层单独控制；19.光照层数：3层，全光谱LED光照板；

20.控制器：7寸彩色液晶触摸屏，32位单片机控制。

21.加湿方式：增压超声波雾化加湿；

22.运行标示：屏幕显示功能与故障标示；

23.定时功能：1－ 9999小时

24.温度传感器：PT100；

25.湿度传感器：电子传感器；

26.杀菌功能：UV紫外杀菌灯；

27.制冷剂：134a；

28.内装：304镜面不锈钢

29.外装：纹理不锈钢（防指纹印迹处理）

30.断热方式：聚胺脂一次发泡整体成形

31.层板数量：3层，高度可自由调节

32.层板材质：304镜面不锈钢，镂空成形（非钢丝焊接）

33.隔板承重：≥30Kg

34.数据存储：USB快速存储，可数据导出，可以记录10万个数据（6个月以上温度数据）

35.通讯功能：485端口，可实现远程监控和设备

36.工作室尺寸（宽*深*高mm）：≥1700×550×1300

37.外形尺寸（宽*深*高mm）：≤1800×750×1950

38.具有4个仪器转运轮。备有机械门锁。

四、 交货期

合同签订后60天内交货。

五、 质保期

安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年。

六、售后服务要求

6.1.1培训：至少一次上门对用户进行培训，保证用户可以熟练使用设备

6.1.2.故障处理：在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，帮助排除故障、修复或更换零部件

6.1.3.售后服务在接到通知 2 小时内响应。供应商提供 7×24 小时电话咨询服务。远程无法解决的，由供应商在 48 小时内安排人员上门服务

6.1.4.报价含运费、安装、调试、培训等所有费用

6.1.5.培训应包括现场培训和必要的售后指导服务

6.1.6.中标人负责将产品运抵用户指定地点

七、培训要求

1.现场培训：在设备到货后至少为买方免费提供1次现场培训，培训内容为设备的使用、维护等。

八、分配表

第一包高温灭菌器分配表

| 单位 | 分配型号 | 分配数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨海关 | 高压灭菌器A | 1 | 1.9 | 1.9 |
| 上海海关 | 高压灭菌器B | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 武汉海关 | 高压灭菌器B | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 广州海关 | 高压灭菌器B | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 合肥海关 | 高压灭菌器B | 2 | 4.8 | 9.6 |
| 乌鲁木齐海关 | 高压灭菌器B | 2 | 4.8 | 9.6 |
| 青岛海关 | 高压灭菌器B | 3 | 4.8 | 14.4 |
| 南京海关 | 高压灭菌器B | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 石家庄海关 | 高压灭菌器C | 1 | 6 | 6 |
| 南昌海关 | 高压灭菌器C | 2 | 6 | 12 |
| 江门海关 | 高压灭菌器C | 1 | 6 | 6 |
| 汕头海关 | 高压灭菌器D | 6 | 7 | 42 |
| 南宁海关 | 高压灭菌器E | 2 | 8 | 16 |
| 昆明海关 | 高压灭菌器E | 2 | 8 | 16 |
| 拱北海关 | 高压灭菌器F | 4 | 9 | 36 |
| 湛江海关 | 高压灭菌器G | 1 | 10 | 10 |
| 海科中心 | 高压灭菌器G | 5 | 10 | 50 |
| 大连海关 | 高压灭菌器H | 2 | 12 | 24 |
| 合计 |  | 38 |  | 272.7 |

第二包生物安全柜分配表

| 单位 | 分配型号 | 分配数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太原海关 | 生物安全柜A | 4 | 1.5 | 6 |
| 合肥海关 | 生物安全柜A | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 哈尔滨海关 | 生物安全柜B | 1 | 3 | 3 |
| 青岛海关 | 生物安全柜B | 1 | 3 | 3 |
| 昆明海关 | 生物安全柜B | 1 | 3 | 3 |
| 杭州海关 | 生物安全柜C | 2 | 4.5 | 9 |
| 拱北海关 | 生物安全柜C | 4 | 4.5 | 18 |
| 南京海关 | 生物安全柜D | 1 | 6 | 6 |
| 汕头海关 | 生物安全柜D | 1 | 6 | 6 |
| 江门海关 | 生物安全柜E | 1 | 8 | 8 |
| 昆明海关 | 生物安全柜E | 1 | 8 | 8 |
| 昆明海关 | 生物安全柜E | 1 | 8 | 8 |
| 南昌海关 | 生物安全柜E | 1 | 8 | 8 |
| 青岛海关 | 生物安全柜E | 1 | 8 | 8 |
| 汕头海关 | 生物安全柜E | 1 | 8 | 8 |
| 长沙海关 | 生物安全柜F | 3 | 10 | 30 |
| 贵阳海关 | 生物安全柜F | 1 | 10 | 10 |
| 银川海关 | 生物安全柜F | 1 | 10 | 10 |
| 昆明海关 | 生物安全柜G | 4 | 13.8 | 55.2 |
| 长春海关 | 生物安全柜H | 1 | 15 | 15 |
| 南宁海关 | 生物安全柜H | 3 | 15 | 45 |
| 海科中心 | 生物安全柜H | 2 | 15 | 30 |
| 上海海关 | 生物安全柜I | 1 | 26 | 26 |
| 南京海关 | 生物安全柜J | 1 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 39 |  | 330.7 |

第三包 培养箱分配表

| 单位 | 分配型号 | 分配数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门海关 | 养虫箱A | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 昆明海关 | 养虫箱A | 6 | 0.5 | 3 |
| 太原海关 | 养虫箱B | 1 | 1 | 1 |
| 青岛海关 | 养虫箱C | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 乌鲁木齐 | 养虫箱C | 2 | 1.5 | 3 |
| 汕头海关 | 养虫箱D | 5 | 2 | 10 |
| 杭州海关 | 养虫箱D | 1 | 2 | 2 |
| 石家庄海关 | 养虫箱E（智能多功能养虫箱） | 1 | 10 | 10 |
| 乌鲁木齐 | 养虫箱E（智能多功能养虫箱） | 1 | 10 | 10 |
| 深圳海关 | 养虫箱F（恒温恒湿昆虫培养气候箱） | 2 | 10 | 20 |
| 黄埔海关 | 人工气候箱A | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 济南海关 | 人工气候箱B | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 乌鲁木齐海关 | 人工气候箱B | 2 | 1.5 | 3 |
| 武汉海关 | 人工气候箱C（三温区） | 1 | 6.6 | 6.6 |
| 上海海关 | 人工气候箱D | 1 | 20 | 20 |
| 深圳海关 | 恒温恒湿有害生物标本柜 | 4 | 2 | 8 |
| 南宁海关 | 智能霉菌培养箱 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 海口海关 | 培养箱A | 2 | 0.1 | 0.2 |
| 天津海关 | 培养箱A | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 青岛海关 | 培养箱B | 1 | 2 | 2 |
| 青岛海关 | 培养箱C | 2 | 3.5 | 7 |
| 广州海关 | 培养箱C | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 南宁海关 | 培养箱D | 1 | 4.5 | 4.5 |
| 海科中心 | 培养箱E | 2 | 5 | 10 |
| 大连海关 | 培养箱F | 1 | 6 | 6 |
| 青岛海关 | 培养箱G | 1 | 6.5 | 6.5 |
| 大连海关 | 培养箱H | 1 | 12 | 12 |
| 大连海关 | 培养箱I | 2 | 15 | 30 |
| 合计 |  | 49 |  | 187.6 |

九、其他

无。

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
| 符合性审查指标 | 开标一览表 |
| 符合性审查指标 | 投标分项报价表 |
| 符合性审查指标 | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
| 符合性审查指标 | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
| 符合性审查指标 | 商务条款偏离表 |
| 符合性审查指标 | 技术偏离表或服务偏离表 |
| 符合性审查指标 | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
| 符合性审查指标 | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
| 符合性审查指标 | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
| 符合性审查指标 | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 区间打分(0-30) |
| 商务部分 | 投标人综合实力 | 1.提供投标人的质量管理体系认证证书的得1分，否则得0分； 2.提供投标人的健康管理体系认证证书的得1分，否则得0分； 3.提供投标人的环境管理体系认证证书的得1分，否则得0分； | 勾选打分(0;1;2;3) |
| 技术部分 | 一般技术指标及配置响应情况 | 投标人的一般主要技术指标及配置响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得10.9分，每有1项不满足的扣0.1分。 注：一般指标中有要求提供佐证材料的，必须按照要求提供相关证明材料，并在技术偏离表中标明一般“主要技术参数” 对应证明材料在投标文件中的页码。未按要求提供证明材料的，评审委员会将对其响应不予认可。 | 区间打分(0-10.9) |
| 技术部分 | ▲技术指标及配置响应情况和功能视频展示 | 投标人的▲号“主要技术指标及配置”响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得45分，每有1项不满足的扣5分。 注1：对于投标人响应的优于或满足投标文件中规定的▲号“主要技术指标” 的，必须提供制造商公开发布的资料，公开发布资料需加盖制造商公章，否则不予认可。（公开发布的资料仅限制造商官网产品参数截图、软件操作界面截图或官网提供下载的技术白皮书，上述材料需标注相关材料所在的官方网址及具体链接（软件截图除外）；技术偏离表中应标明▲号“主要技术参数” 对应公开发布资料在投标文件中的页码；所有官网资料，自投标之日起须在网站上至少保留三个月，以供查询及作为质疑、投诉处理依据；如不提供或经查询网址内容与投标文件不一致、缺失，视为未提供公开发布资料）。 注2：投标人需上传视频对投标产品的全部▲号主要技术指标及配置进行视频功能展示，限时5分钟，采用MP4格式。▲号指标有具体演示要求的，必须按照演示要求进行详细演示；▲号指标没有具体演示要求的，须进行真实性、功能性演示。（展示机型必须与投标产品型号一致，如相关指标未进行演示或演示结果不符合技术指标要求或视频中只进行语音、字幕解说，未进行实质性功能演示的，评审委员会将对其▲号响应不予认可）。 | 区间打分(0-45) |
| 技术部分 | 产品选型配置、安全性和稳定性 | 投标人需提供产品选型配置表，格式自拟。 投标人提供的产品选型配置优于招标文件要求，安全性处于行业领先水平，产品操作性能十分稳定的，得1.1分； 投标人提供的产品选型配置满足招标文件要求，安全性处于行业基准水平，产品操作性能较为稳定的，得0.5分； 投标人提供的产品选型配置低于招标文件要求，产品具有一定的安全隐患，操作性能不稳定的，得0.1分； 未提供选型配置表的得0分。 | 勾选打分(0;0.1;0.5;1.1) |
| 技术部分 | 项目整体实施方案 | 实施方案包括但不限于：实施步骤，交货安排，设备调试，质量保证，应急预案等内容。 实施方案措施具体详细，完善，合理，思路清晰优于采购需求，得2分； 实施方案思路清晰，措施较详细，完善，合理，满足采购需求，得1分； 实施方案思路清晰，措施欠合理，基本满足采购需求，得0.5分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1;2) |
| 服务部分 | 售后服务方案及售后服务承诺函 | 根据售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺、应用技术支持、以及质保期外服务方案及服务网点、人员、备品备件、易损配件及主要消耗品的备件情况等方面。 （1）提供针对本项目的售后服务承诺函（函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、承诺内容等要素，加盖制造商公章和投标人公章），且承诺完全满足招标文件规定的售后服务要求的，得1分。承诺函要素不全或承诺内容不完全覆盖招标文件要求的，得0分。 （2）售后服务方案和承诺优于项目需求，技术支持及售后服务内容全面，可行性强，针对性强，得1分；其余得0.5分；未提供方案的得0分。 （3）所有产品制造商在黑龙江、上海、湖北、广东、安徽、新疆、山东、江苏、河北、江西、广西、云南、北京、辽宁等均有售后服务网点的得2分，网点覆盖不全或证明材料不符合要求的得0分。须提供网点所在地售后服务人员姓名、电话、地址同时提供有效证明文件，须展示官方网站售后服务网点的网站页面截图（注明网址），并提供具有法律效力的办公地址证明文件，如营业执照或房屋产权或房屋租赁合同（提供房屋租赁合同的需一并提供房屋租赁发票，否则不予认可）。 （4）提供质保期外产品主要零、部、配件及易损件、消耗品价格清单，配件齐全、价格合理得2分；其余得1分；未提供得0分。 | 区间打分(0-6) |
| 服务部分 | 技术培训方案及培训服务承诺函 | 对于承诺的技术培训服务，应提供相应的技术培训服务承诺函。 根据培训方式、内容、培训水平及人数，以及项目实施中的技术交流等制定有针对性的技术培训方案。 培训方案详实合理，内容全面，方式灵活，层次分明，能切实保障培训效率和效果得2分； 方案内容合理性、可操作性一般，培训方式比较单一得1分； 其余得0.5分； 此项缺失得0分。 | 勾选打分(0;0.5;1;2) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

# 第五部分  合同文本

海关总署货物类政府采购项目合同书（范本）

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 制造商维保服务费（ 年） |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写） __________元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为：

| 乙方全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：（根据招标文件要求填写）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后_____日内完成交货或安装调试。

（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后__个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后__个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为______公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算    年。

第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

第十条 售后服务

（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十二条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十三条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十四条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由XX海关（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：货物分配清单

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持及售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四 ：货物分配清单

附表4-1：货物分配清单

| 序号 | 分配 单位 | 分配数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备1名称 | 设备2名称 | 设备3名称 | …… | …… |
|  |  | 设备1 品牌型号 | 设备2 品牌型号 | 设备3 品牌型号 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数量 |  |  |  |  |  |  |

附表4-2：收货联系人

| 序号 | 单位名称 | 部门 | 收货联系人姓名 | 地址 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持与原厂售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

| 项目名称 |  | 项目合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点验收单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购设备名称 | 设备描述及说明 |  | 数量 | 序列号 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 验收内容：对设备包装、外观进行检查后，双方一致认为设备包装 □完好 / □破损 |  |  |  |  |  |
| 开箱验货：检查设备型号、数量、外观及相关资料等是否正确、齐全 □齐全 / □不齐全 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：□同意 / □不同意验收。 |  |  |  |  |  |
| 甲方验收代表签字： 甲方盖章： 日期： |  | 乙方验收代表签字： |  |  |  |
|  |  | 乙方盖章： |  |  |  |
|  |  | 日期： |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 投标总价 （人民币：元） | 交货期 （含验收） | 质保期 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)授权      (投标人代表姓名)          (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

货物说明一览表格式

| 招标编号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 数量 |  |
| 制造厂商 |  | 备注 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

质保期外X年内所必须的主要零部件及易损件报价表格式

项目名称：                    招标编号：                包号：

| 序号 | 主要零部件名称/易损件名称 | 规格型号 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表按品目报价，作为售后服务的评审因素以及质保期外维修时配件的参考，其价格不计入投标总价中。

投标人名称（电子签章）：

日期：

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日三个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章，并加盖电子签章。