招 标 文 件

招标编号： CG2024-PL-GK-HW-017

项目名称： 海关总署2024年固定式核辐射探测设备采购项目

海关总署物资装备采购中心

2024年09月 
目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	3

第三部分  项目需求书	22

第四部分  评审标准	23

第五部分  合同文本	24

第六部分  投标文件格式	25

# 第一部分  招标公告

海关总署物资装备采购中心就“海关总署2024年固定式核辐射探测设备采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。

一、招标编号： CG2024-PL-GK-HW-017

二、项目名称： 海关总署2024年固定式核辐射探测设备采购项目

三、采购预算：本项目预算金额合计总金额人民币8,100,000.00元，其中包1人民币8,100,000.00元。

四、招标内容：

（一）货物内容

| 包件号 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算（元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1 | 1 | 固定式行人核辐射探测设备 | 19 | 300,000.00 | 在合同签订之日起50天内完成本项目货物交付。 | 海关指定地点 | 设备质量保证期（免费维修及维护期）自双方签署（采购人指定实际使用单位，即用户）签署货物到货验收签收单并通过验收，签署货物安装调试验收合格报告之日起计算五年。期间免费获得原厂的维护和保修服务，成交供应商每年免费对设备进行一次校验。 |
| 包件1 | 2 | 固定式行包核辐射探测设备 | 8 | 300,000.00 | 在合同签订之日起50天内完成本项目货物交付。 | 海关指定地点 | 设备质量保证期（免费维修及维护期）自双方签署（采购人指定实际使用单位，即用户）签署货物到货验收签收单并通过验收，签署货物安装调试验收合格报告之日起计算五年。期间免费获得原厂的维护和保修服务，成交供应商每年免费对设备进行一次校验。 |

（二）行业类型：工业

（三）其它要求

1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标，不允许拆包投标。

2.针对同一包，一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。

3.各品目产品的投标报价不能超过本品目预算（品目预算详见项目需求书中的分配表），否则视为无效投标。

五、投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。

2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。

3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件，且在法律上和财务上独立于采购机构。

4、其他条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

六、获取招标文件方式及时间

1、潜在投标人获取招标文件的步骤：

第一步：网上报名

登录中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端，查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。

未在海关智慧政采综合管理平台注册的，应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册，然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。

第二步：下载招标文件

网上报名成功后方可免费下载招标文件，并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标，不再接受纸质投标文件。

网上报名时间：2024-09-30 00:00:00至2024-10-12 23:59:59止（北京时间）。

请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法下载招标文件。

七、投标截止时间及投标方式

1.投标文件提交截止时间：2024-10-30 08:30:00（北京时间）。

本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具，编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

2.供应商投标工具下载

供应商投标前需安装投标终端，请访问中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）在常用下载栏目下载工具及驱动程序。

八、开标时间及方式

1.开标时间：2024-10-30 08:30:00（北京时间）

2.开标方式：本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。

九、采购机构相关信息

采购机构名称：海关总署物资装备采购中心

地址：北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店

邮政编码：100005

联系方式：010-65194838（平台使用技术咨询）

010-65195902（业务咨询）

010-65195677（质疑受理）

十、样品提交

本项目不适用

十一、现场踏勘

不适用

十二、本项目于2024-08-28公开采购意向。

十三、投标注意事项

（一）本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标，请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》，点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国海关政府采购网（http://hgcg.customs.gov.cn）同时发布，二者如有差异，以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害，可以自下载招标文件之日起7个工作日内，按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海关总署 |
| 2 | 项目预算 | ★本项目预算金额合计总金额人民币8,100,000.00元，其中包1人民币8,100,000.00元。 投标人应有明确报价，超过预算或者无报价的，投标无效。 |
| 3 | 最高限价 | ★本项目最高限价为 8,100,000.00元。 投标人应有明确报价，超过最高限价或者无报价的，投标无效。 |
| 4 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 5 | 核心产品 | 无 |
| 6 | 不同投标人提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。 |
| 7 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 8 | 开标一览表 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。 |
| 9 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 10 | 投标人资格审查材料 | ★投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的流程和提示编制并上传资格审查材料；资格审查材料包括：投标人资格审查一览表、联合体投标协议书（如本表第9条已要求且投标人是联合体的提交）。 |
| 11 | 投标文件提交方式 | ★本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（下载地址：中国海关政府采购网首页--供应商专栏--投标工具），编制并加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。 |
| 12 | 供应商CA办理 | CA办理有关事项详见中国海关政府采购网首页“供应商CA证书办理”专栏提交相关材料。 |
| 13 | 投标有效期 | ★120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 14 | 是否提交投标保证金 | 否 |
| 15 | 中小微企业有关政策 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一包的所有品目的制造商均为小微企业的才可享受投标价格给予12%的扣除）。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 16 | 节能环保有关政策 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （1）★本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 17 | 信用记录查询 | ★资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。根据财库〔2022〕3号文件，较大数额的罚款，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 18 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | 详见第五部分 |
|  |  | 根据《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》（国办发（2021）45号）第七条要求，严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为。 |
|  |  | 如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）要求执行。 |

注： ①上表中加 ★项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加“★”且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

### 一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2.定义

2.1“采购人”系指海关总署。

2.2“采购机构”系指海关总署物资装备采购中心。

2.3“投标人”系指响应采购机构要求，网上报名并通过审核，下载了电子招标文件，并按要求向采购机构提交投标文件、参与竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物或服务”系指中标供应商按招标文件规定向招标人提供的货物及其相关服务。包括：生产装配所用的所有材料、设备、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料以及培训和合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.5“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.6“中小企业”系指满足工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

2.7“监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业。

2.8“残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

2.9节能产品、环境标志产品系指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的产品。

3.合格的投标人

3.1投标人应符合招标公告中规定的资质要求。

3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括媒体公告、信函、传真、电子邮件、海关智慧政采综合管理平台通知等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，通讯方式以潜在投标人提供的为准。因潜在投标人提供信息有误或网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达的，采购机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人须知晓因未对招标文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 项目需求书

第四部分 评审标准

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

7.招标文件的询问、澄清和修改

7.1询问

任何已从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，可以向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的3个工作日内予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本招标文件第36条规定提出质疑（投标人对政府采购过程、中标公告结果有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复）。

7.2澄清和修改

7.2.1招标文件发出后，采购机构有权对招标文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.2.2对招标文件的澄清和修改内容，将以本次招标公告的同一媒体上发布变更公告的形式通知潜在投标人。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改内文件将在投标截止时间至少十五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交投标文件的截止时间。投标截止时间变更在提交投标文件截至时间三日前在本次招标公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了招标文件的潜在投标人，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.3采购机构如果需要组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或召开标前答疑等活动，将会在招标公告及招标文件中明示，采购机构不再另行通知。

### 三、投标文件的编写

8.投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料：

（一）投标人资格审查材料包括：投标人资格审查一览表（格式见第六部分）、联合体投标协议书。（加盖投标人电子签章）。

第二类文件：评审证明材料：

★（一）基本文件

（1）投标函，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）

（2）开标一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标分项报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可），格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（5）法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明（加盖投标人电子签章）。

（二）商务资质证明文件

（1）★《商务偏离表》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）投标货物制造商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见第六部分；监狱企业参加本次招标活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供符合评分标准中商务部分要求的证明材料（详见打分标准）（加盖投标人电子签章）。

（4）证明投标人满足投标人资格标准的其他必要资格证明文件（如有）（加盖投标人电子签章）。

（三）技术应答文件

（1）★《技术偏离表》（货物类项目用）：须对本招标文件第三部分《项目需求书》中相关内容，按附件格式逐项应答，如有缺项进行相应扣分，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（2）货物说明一览表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（3）★投标人需提供所投产品的技术指标及配置清单，任何通过简单拷贝招标文件的技术服务要求的，将被视为未对招标文件的实质性进行响应（上传原件的扫描件，加盖投标人电子签章）。

（4）★投标产品须满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求（详见项目需求书）。对于投标人对项目需求书中“主要技术参数及主要配置”的星号技术指标响应优于或满足招标文件的，必须提供相关证明材料，其中项目需求书中有明确要求的按要求提供证明材料；没有明确要求的，须提供加盖生产厂家印章和投标人印章的证明材料（包括但不限于产品配置清单、产品彩页、产品技术白皮书等）或第三方检测报告作为证明材料。技术偏离表中应标明星号技术指标对应证明材料在投标文件中的位置和页码，并用红色长方形边框框出应答内容。如不提供或经查询官方发布的产品资料内容与投标文件不一致、缺失，视为未提供证明材料。

（5）投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料（详见打分标准）（加盖投标人电子签章）。

（6）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

（四）服务应答文件

（1）投标人提供符合评分标准中服务部分要求的证明材料（详见打分标准）（加盖投标人电子签章）。

（2）所投产品制造商质保期外的售后服务承诺（如有）（上传原件的扫描件，加盖投标人电子签章）。

（3）投标人需在投标文件中报出质保期外的售后服务方案及报价，其中投标产品的维修服务标准须等同于保修期内的标准（包括原厂保修服务），质保期外的X年内所必须的主要零部件及易损件报价表，格式见第六部分（加盖投标人电子签章）。

（4）投标人认为应该提供的其他证明材料（如有）（加盖投标人电子签章）。

重要提示：

（1）投标人提供的以上材料必须真实有效，如发现提供虚假材料，将按政府采购有关法律规定报请相关部门对当事人进行处罚。

（2）上述文件中，所有带“★”的由制造商提供的相关材料须在每页及落款处加盖制造商公章，任何一项签章不完整都会导致无效投标。

11.投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的招标内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表列出的内容，以及与所投标货物或服务相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于差旅费、运输费、仓储费、劳务费、检验检测费、设备、物耗、保险费、各种税费及与履行本项目有关的其他所有相关费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或设备/服务市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写。如果投标人最后确定为中标候选人，其分项报价表中的数量、单价、总价等要素将会在中标结果公告中予以公示。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则以[开标一览表]的报价为准。

12.4 投标人所报的投标单价在入围采购合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内，做出书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将按无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。采购机构不接受任何非人民币币种的投标报价。

14.投标保证金

不适用

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应的投标。

15.2特殊情况下，采购机构可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证的相关内容不被追究。

### 四、投标文件的提交

16. 投标文件提交方式

16.1投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第11条规定的方式提交投标文件。

16.2投标人须登陆中国海关政府采购网，下载海关智慧政采综合管理平台的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

17.投标文件提交截止时间

17.1投标人须按照招标文件规定的投标时间上传投标文件，海关智慧政采综合管理平台在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

18.投标文件的补充、修改、撤回和撤销

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

19. 样品提交

本项目不适用

### 五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和方式见招标公告。

20.2投标人不足3家，不进入解密程序。

20.3进入解密程序后，由海关总署物资装备采购中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。

20.4 投标人投标文件解密失败的，按以下程序进行处理：1.因投标人自身原因造成投标文件解密失败的，视其为投标无效；2.因投标系统原因造成投标文件解密失败的，投标人须在接到采购机构通知后30分钟内，登陆投标系统，在“我要投标”找到该项目并点击“导出投标文件”，选择导出方式为备份导出，然后将导出的文件压缩包发送至customscgzx@163.com，若超出限定时间未发送即认定为投标无效。

20.5开标时，开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件其他报价出现不一致的，按政府采购规定进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

21.投标人资格审查

21.1开标结束后，采购机构依据招标文件要求组织采购人代表及其他相关人员对投标人的资格条件进行审查。

21.2对投标人的资格审查，是对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

22.评标委员会

22.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和财政部专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体评标事务。

22.2评标委员会以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求投标文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

23.投标文件的符合性审查与澄清

23.1投标文件符合性检查。评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性以及对招标文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

23.2投标文件的澄清。在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.3投标人出现本招标文件12.6规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.投标偏离与非实质性响应

24.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

24.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

24.3投标文件存在下列情形之一的，其投标无效，投标人不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其投标成为有效投标：

（1）投标报价超出本项目公布的相关包号采购预算或最高限价的；

（2）未按照招标文件规定格式、签署、盖章的；

（3）投标人未通过资格条件审查或符合性审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不满足招标文件其他“★”号条款的；

（6）法律、法规规定的其他无效投标情形。

25.比较与评价(投标文件的详细评审)

25.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。

25.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，主要因素是价格、商务、技术及服务等方面对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第四部分。

25.3参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。上述企业单位（中型企业单位除外）制造的产品在评审时给予报价12%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=投标报价×(1-12%)。未提供相关声明函或证明文件的评标时其投标报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

26.中标候选人的推荐原则

26.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，得分与投标报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

26.2前附表中另有规定中标候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

26.3评标委员会将根据评标排序，依次推荐前三名投标人为中标候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以本招标文件确定的核心产品为准，多家投标人提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

27.废标

27.1出现下列情况之一时，采购机构或评标委员会有权决定废标，并将理由通知所有投标人：

（1）提交投标文件的投标人不足三家的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的投标人不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）解密成功的投标人不足3家的。

28.串标

28.1投标人有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，并按有关规定追究法律责任。

28.2投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

### 六、授予合同

29.定标准则

29.1采购人将按评标委员会推荐的中标候选人名单排序确定第一中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或自身原因放弃中标资格的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新组织招标活动。

29.2采购机构不承诺报价最低的投标人为中标供应商。

29.3采购机构有权组织评标委员会对拟确定的中标供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第29.1条重新确定中标供应商。

30.中标通知

30.1中标供应商确定后，采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。对未中标供应商，采购机构将告知未通过资格审查的原因及其评审得分与排序。

30.2中标结果公告内容应当包括采购人及采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

30.3中标供应商在海关智慧政采综合管理平台供应商端通知公告功能下载中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

30.4中标通知书是合同的组成部分。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

32.签订合同

32.1采购机构应当在中标通知书发出之日起三十日内，与持有《中标通知书》的中标供应商签订框架协议或组织采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒绝签订框架协议或合同的，将承担相应的法律责任。

32.2中标通知书、中标供应商的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

32.3中标供应商在投标期间按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属中标供应商所有）。

33.采购人或采购机构追加采购数量的权利

33.1在合同履行中，采购人或采购机构需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，有权与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

34.履约保证金

34.1本项目的中标供应商须按招标文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

34.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期详见合同文本。

35.重新授予合同

35.1如果中标供应商没有按照上述第32.1条规定执行，采购机构有权取消该中标决定，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一中标候选人或重新组织招标确定中标供应商。

### 七、质疑、投诉

36.质疑

36.1投标人或潜在投标人认为招标文件、开评标过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式向采购机构提出质疑。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

36.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

36.3投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式见第六部分）：

(1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。提出质疑应当在法定质疑期限内。提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。

投标人或潜在投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；以代理人身份提出质疑的，应当提交投标人或潜在投标人签署的授权委托书。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，采购机构应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购机构不予受理，并告知理由。

36.4质疑供应商通过海关智慧政采综合管理平台质疑处理模块等书面形式进行质疑提交并接收质疑处理结果。质疑受理电话详见第一部分招标公告。

36.5采购人、采购机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过海关智慧政采综合管理平台等书面形式通知质疑供应商和其他相关当事人。

36.6投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

37.投诉

质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

# 第三部分  项目需求书

重要提示：本项目需求书属内部资料，供应商负有保密义务，未经采购人或采购机构同意，不得向任何与此项目无关的第三方透露。

带“★”的为必须满足内容，否则作为无效投标处理，不予接受；带“▲”的为重要内容，不满足将严重影响评分；其他技术或服务内容不满足的将影响一般评分。

一、项目背景介绍

1.项目基本情况

1.1项目名称和预算金额

海关总署2024年固定式核辐射探测设备采购项目，预算810万元。

1.2采购项目的功能和目标

对进出境人员、物品开展口岸核辐射监测，强化对核辐射超标物质的识别和拦截，防范相关物品非法进出境。

1.3采购项目需实现的政府采购政策目标

无

1.4预算绩效目标等内容

进一步提升海关口岸核辐射监测能力，及时发现和处置核辐射超标物质，保护国门安全。

2.需求调查情况

是否进行需求调查：是

3.公开征求意见情况

是否公开征求意见： 否

4.需求审查情况

是否对采购需求进行审查：是

二、核心产品

无

三、采购需求

（一）品目1（固定式行人核辐射探测设备）

1.主要用途

用于旅检现场，通过设备中的伽马探测器、中子探测器，对通过的旅客进行放射性监测，判断旅客是否携带放射性物质，并能在行人藏有放射性物质时识别出放射性核素，为有效防范放射性物质的非法携带提供高效可靠的监测手段。

2.特殊资质要求

无

3.主要技术参数

| ★1.探测器 | 可探测γ射线和中子源的存在，并识别行人体内或行人携带的γ核素种类；设备采用双侧探测形式，门式两侧均应有γ和中子探测器。非探测面须使用有效的屏蔽措施，保证对本底的有效屏蔽。 |
| --- | --- |
| ★2.误报警率 | 应满足GB/T31836-2015中的5.4条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲3.γ辐射响应 | 应满足GB/T31836-2015中的5.5条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲4.中子辐射响应 | 应满足GB/T31836-2015中的5.7条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲5.核素种类 | 应满足GB/T31836-2015中的5.11.1条款。（提供技术手册及操作系统中的信息） |
| ▲6.核素识别 | 单核素识别应满足GB/T31836-2015中的5.11.4条款；多核素识别应满足应满足GB/T31836-2015中的5.11.6条款；核素库中没有的核素应显示或另外提供指示，如“无法识别”、“未知源”等。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告，报告中至少包含Cs-137、Co-60、Am-241、Ba-133、Th-232、K-40、Co-57、I-131、Tc-99m、Tl-201、Ra-226、Ir-192等核素） |
| ▲7.探测区域 | 探测区域高度0.1~1.9m，宽度0~1.5m；设备通道物理高度≥2m，物理宽度≥1.5m。（提供设备实物照片） |
| ▲8.电磁性能 | 应满足GB/T31836-2015中的5.14条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲9.联网功能 | 设备应能接入海关网络，符合《核辐射探测应用辐射探测数据通信传输接口标准》（详见附件1）和《辐射探测设备接入海关管理网现场实施指导方案》（详见附件2）要求。入网安全应当符合海关网络安全管理相关规定。 (提供加盖投标人公章的承诺函) |
| 10.报警功能 | 应满足GB/T31836-2015中的5.6条款，且报警阈值可调整。 |
| 11.能量范围 | 应满足GB/T31836-2015中的4.9条款。（提供加盖投标人公章的技术说明） |
| 12.本底监测 | 实时动态本底监测，确保报警阈值随本底波动动态更新 |
| 13.抓拍系统 | 对通过监测区域的行人触发报警后进行图像和视频抓拍。 |
| 14.应用软件 | （1）监测系统能实时显示γ计数率曲线，中子计数率曲线，详细的报警信息（报警计数率曲线，核素识别结果）应可静态显示； （2）可即时存储本地放射性物质监测系统的监测与报警数据，根据时间查询历史报警记录。可查询的报警信息包括设备信息、报警阈值信息、报警类型、通行时间、抓拍图像（视频）、核素信息等。 （3）需有全中文应用软件及配套的用户手册。 |
| 15.工作温度 | -30℃~55℃。（提供加盖投标人公章的承诺函） |
| 16.工作湿度 | 0~95%。（提供加盖投标人公章的承诺函） |
| 17.防护等级 | IP54。（提供加盖投标人公章的承诺函） |

4.主要配置

每套设备包括监测整机1套、专用软件（含免费升级）1套、摄像头1个、上位机1台。

★上位机技术指标应满足财库《电脑政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项‘*’指标要求，并提供加盖投标人公章的的承诺函。

（二）品目2（固定式行包核辐射探测设备）

1.主要用途

通过设备中的γ探测器、中子探测器，对通过的行包（包括旅客托运行李、寄递物品等）进行放射性监测，判断其中是否藏有放射性物质，并能在藏有放射性物质时识别放射性核素的种类，为有效防范放射性物质的非法运输提供高效可靠的监测手段。

2.特殊资质要求

无

3.主要技术参数

| ★1.探测器 | 可探测γ射线和中子源的存在，并识别行物体中、寄递包裹内或旅客托运行李中携带的γ核素种类；采用单侧探测形式，非探测面须使用有效的屏蔽措施，保证对本底的有效屏蔽。 |
| --- | --- |
| ★2.误报警率 | 应满足GB/T31836-2015中的5.4条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲3.γ辐射响应 | 应满足GB/T31836-2015中的5.5条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲4.中子辐射响应 | 应满足GB/T31836-2015中的5.7条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲5.核素种类 | 应满足GB/T31836-2015中的5.11.1条款。（提供技术手册及操作系统中的信息） |
| ▲6.核素识别 | 单核素识别应满足GB/T31836-2015中的5.11.4条款；多核素识别应满足应满足GB/T31836-2015中的5.11.6条款；核素库中没有的核素应显示或另外提供指示，如“无法识别”、“未知源”等。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告，报告中至少包含Cs-137、Co-60、Am-241、Ba-133、Th-232、K-40、Co-57、I-131、Tc-99m、Tl-201、Ra-226、Ir-192等核素） |
| ▲7.探测区域 | 探测区域高度、宽度均应不低于1m。（提供设备实物照片） |
| ▲8.电磁性能 | 应满足GB/T31836-2015中的5.14条款。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） |
| ▲9.联网功能 | 设备应能接入海关网络，符合《核辐射探测应用辐射探测数据通信传输接口标准》（附件1）和《辐射探测设备接入海关管理网现场实施指导方案》（详见附件2）要求。入网安全应当符合海关网络安全管理相关规定。 (提供加盖投标人公章的承诺函) |
| 10.报警功能 | 应满足GB/T31836-2015中的5.6条款，且报警阈值可调整。 |
| 11.能量范围 | 应满足GB/T31836-2015中的4.9条款。（提供加盖投标人公章的技术说明） |
| 12.本底监测 | 实时动态本底监测，确保报警阈值随本底波动动态更新 |
| 13.抓拍系统 | 对通过监测区域的行包触发报警后进行图像和视频抓拍。 |
| 14.传送带系统联动 | 与传送带控制系统联动，报警时传送带暂停。 |
| 15.应用软件 | （1）监测系统能实时显示γ计数率曲线，中子计数率曲线，详细的报警信息（报警计数率曲线，核素识别结果）应可静态显示； （2）可即时存储本地放射性物质监测系统的监测与报警数据，根据时间查询历史报警记录。可查询的报警信息包括设备信息、报警阈值信息、报警类型、通行时间、抓拍图像（视频）、核素信息等。 （3）需有全中文应用软件及配套的用户手册。 |
| 16.工作温度 | -30℃~55℃。（提供加盖投标人公章的承诺函） |
| 17.工作湿度 | 0~95%。（提供加盖投标人公章的承诺函） |
| 18.防护等级 | IP54。（提供加盖投标人公章的承诺函） |

4.主要配置

每套设备包括监测整机1套、专用软件（含免费升级）1套、摄像头1个、上位机1台。

★上位机技术指标应满足财库《电脑政府采购需求标准（2023年版）》中的星标项‘*’指标要求，并提供加盖投标人公章的承诺函。

★四、 交货期

在合同签订之日起50天内完成本项目货物交付。

★五、质保期

设备质量保证期（免费维修及维护期）自双方签署（采购人指定实际使用单位，即用户）签署货物到货验收签收单并通过验收，签署货物安装调试验收合格报告之日起计算五年。期间免费获得原厂的维护和保修服务，成交供应商每年免费对设备进行一次校验。

六、售后服务要求

（一）成交供应商售后服务具有ISO9001认证证书，确保售后专业性。

（二）质保期内，成交供应商应指定专门维修工程师，负责向采购人提供7*24小时的技术支持与售后服务，保证在接到采购人（用户）报修通知后48小时内派技术人员到达设备所在现场，并于到达现场后4小时内解决故障。对于超过4小时解决的，需向采购人（用户）说明，并给出具体解决方案，承诺解决时限。

（三）质保期内，成交供应商每年须对设备进行不定期巡查检修2次以上，并每年进行一次校验。

（四）质保期外，如设备发生故障，成交供应商在接到采购人（用户）通知后，于48小时到达设备需求方所在现场进行维修，经检修确需进行备件更换的，按照不高于其投标文件中所提供的零备件价格向设备需求方提供配件。

（五）在质保期内所有设备的检定或校准费用均由成交供应商承担。

（六）质保期内所有设备维修、零配件更换均免费（采购人故意造成的损坏除外）。质保期外只收取零配件成本费用，不收取维修、更换的人工费用。质保期外重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围。

（七）成交供货商应为供应的设备提供软件免费升级服务，内容包括但不限于应用软件免费升级、接口程序免费升级等。

（八）成交供货商应设立24小时服务热线电话，及时提供设备安装、维修和技术指导。保证提供不少于10年的维修维护、备品备件、技术支持等服务。

（九）成交供货商应在质保期结束前3个月内，对设备进行一次全面的维护保养工作。

（十）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，均由成交供应商负责联系、跟踪。

七、培训要求

1.成交供应商应在货物安装调试验收合格之日起10个工作日内完成对采购人（用户）的相关培训工作，并负责免费派工程师对采购人（用户）就设备原理和基本操作进行现场培训，使采购人（用户）能正常操作。

2.质保期内成交供应商每年免费举办1次操作和技术培训，培训内容包括：辐射基础知识、辐射防护，设备工作原理，设备操作、使用、日常维护，一般故障诊断、排除等，并邀请有关专家进行使用经验专题讲座等。

八、分配表

品目1固定式行人核辐射探测设备分配表

| 需求单位 | 品名/型号 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 南宁海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 上海海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 北京海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 深圳海关 | 以实际中标为准 | 3 | 90 |
| 哈尔滨海关 | 以实际中标为准 | 6 | 180 |
| 沈阳海关 | 以实际中标为准 | 2 | 60 |
| 南京海关 | 以实际中标为准 | 3 | 90 |
| 福州海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
|  | 合计 | 19 | 570 |

品目2固定式行包核辐射探测设备分配表

| 需求单位 | 品名/型号 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 青岛海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 福州海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 海口海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 长春海关 | 以实际中标为准 | 1 | 30 |
| 重庆海关 | 以实际中标为准 | 2 | 60 |
| 南京海关 | 以实际中标为准 | 2 | 60 |
|  | 合计 | 8 | 240 |

九、主要技术参数及配置条目数量统计

| 指标类型 | 条目数量（个） |
| --- | --- |
| ★指标 | 6 |
| ▲指标 | 14 |
| 一般指标 | 17 |

十、付款办法

1.合同签订后10个工作日内，乙方（指成交供应商，下同）按合同金额的10%向甲方（指采购人，下同）交付履约保证函（推荐优先选择）或履约保证金。乙方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价60%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金（或履约保证函）单据。

2.设备全部到货、安装调试，并经甲方（用户）全部验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价  40%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（复印件，须装订成册）。

3.设备验收合格1年后未出现设备自身质量问题，依乙方申请退还履约保证函或履约保证金。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

5.本项目合同由分配表中的需求单位分别与乙方签订，相关合同履约也由分配表中的需求单位具体负责。

十一、其他

1.交货要求

（1）交货地点：按分配表中的需求单位指定地点交货。

（2）交付方法：由成交供应商负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按采购人（用户）要求完成卸货，以双方签署货物到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至采购人指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由成交供应商负责并承担相应费用。

（3）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署货物到货验收签收单、安装调试并通过验收，签署验收合格报告后由采购人（用户）承担，此前的风险责任由成交供应商承担。

2. 货物验收

（1）货物运至采购人（用户）指定地点后，由双方指派人员对货物进行验收，成交供应商应提供交货清单等文件供采购人（用户）审查，采购人（用户）将按合同清单进行品目、规格、品牌、数量、外观等的检查。

（2）收货后3个工作日内双方进行到货验收工作。如验收合格，采购人（用户）应及时履行验收手续，双方签署货物到货验收签收单；如验收不合格，采购人（用户）应以书面形式通知成交供应商原因，成交供应商收到通知后2个工作日内提供解决方案。

（3）在验收工作中，如发现货物数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应按照采购人要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（4）成交供应商在双方签署货物到货验收签收单后2个工作日内派技术工程师上门安装调试，在采购人（用户）配合下完成所供货物安装调试，有关技术问题由成交供应商解决。安装调试并经采购人（用户）验收合格后，双方签署货物安装调试验收报告。

（5）采购人（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并对抽样的货物进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由成交供应商承担。如检测指标不合格，采购人（用户）有权拒收货物，按有关条款对成交供应商进行处理，成交供应商应无条件的对拒收货物进行更换，并承担相关损失和赔偿。

（6）采购人（用户）认为必要时，对本采购项目可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由成交供应商承担。

（7）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、成交供应商承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足采购人使用要求。

3.报价总价作为货物的供货和伴随服务。伴随服务包括成交供应商提供货物的设计、制造、包装、运输、货物的保险和储存、检测、安装调试、验收、培训、保修服务、资料等。报价总价款含税且包含与本项目相关的所有费用，采购人（用户）无需再向成交供应商支付其他任何费用。

附件1

核辐射探测应用

辐射探测数据通信传输接口标准

# 版本记录

| 日期 | 版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-08-18 | v1.8 | 1、4.4、5.1、5.2 去掉接口服务端地址最后的/。 2、7.1.7 detectiorRecords改为detectorRecords。 3、7.1.7、7.1.8 countingRates改为数组。 | 游蛟 |
| 2020-08-31 | v1.8.1 | 1、7.1.5 修改startTime、endTime两个字段格式，由yyyy-MM-DD HH改为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 2、7.1.5去掉参数cctvInfo。 3、7.1.5 修改deviceId数据类型由uuid改为string 4、7.1.13 countingRate字段改为countingRates 5、7.1.11 confidence 字段改为probability |  |
| 2020-09-10 | v1.8.2 | 1、7．1．4 添加说明 2、添加4.6汇报设备在线状态 3、添加4.7汇报设备工作状态 4、添加4.8汇报设备异常状态 5、5．3 修改响应正文 6、5．4修改响应正文 |  |
| 2020-10-13 | V1.8.3 | 1、5.1请求头添加 x-client-id |  |
| 2020-10-21 | V1.8.4 | 1、4.3 地址示例中端口号。 2、7.1.5 修改startTime、endTime格式。 3、7.1.15地址示例中的端口号。 |  |
| 2023-02-03 | V1.8.5 | - 明确接口服务器部署在直属海关。 - 调整4.2和4.3位置。 - 解释clientId、x-client-id、厂商代码。 - 添加第8章。 |  |
| 2023-05-23 | V1.8.6 | - 补充7.1.15节fileUrl说明。 - 修改3.2时序图。 |  |
| 2023-08-08 | V1.8.7 | 添加5.1节、5.2节接口调用时机 |  |
| 2024-09-12 | V1.8.8 | - 2.1系统架构说明 - 修改3.2实时汇报探测记录时序图 |  |

目录

版本记录	2

1	引言	5

1.1	系统名称	5

1.2	背景说明	5

1.3	名词定义	5

2	总体说明	6

2.1	系统架构	6

3	设备厂商接入流程	7

3.1	注册入网设备时序图	7

3.2	实时汇报探测记录时序图	7

3.3	查询及汇报历史探测记录时序图	8

4	接口服务器提供接口	10

4.1	接口服务器基础信息	10

4.2	注册入网设备	10

4.3	获取系统时间	11

4.4	实时汇报探测记录	12

4.5	汇报历史探测记录	13

4.6	汇报设备在线状态	15

4.7	汇报设备工作状态	17

4.8	汇报设备异常状态	19

5	入网设备提供接口	21

5.1	查询探测记录	21

5.2	查询设备列表	22

5.3	查询所有设备状态	23

5.4	查询指定设备状态	24

6	异常处理机制	25

6.1	关于接口响应错误消息的说明	25

6.2	HTTP错误码	27

6.3	关于重试机制	27

7	附录	28

7.1	附录1	28

7.1.1	注册入网设备数据模型	28

7.1.2	入网设备注册结果模型	28

7.1.3	辐射探测设备数据模型	28

7.1.4	辐射探测设备状态数据模型	28

7.1.5	探测记录数据模型	29

7.1.6	探测数据模型	29

7.1.7	中子探测数据模型	30

7.1.8	伽马探测数据模型	30

7.1.9	探测器数据模型	30

7.1.10	探测器参数数据模型	30

7.1.11	核素数据模型	30

7.1.12	计数率或剂量率数据模型	31

7.1.13	分探测器数据模型	31

7.1.14	修改辐射探测设备运行参数	31

7.1.15	非结构化数据模型	31

7.1.16	报警信息模型	33

7.1.17	集装箱信息模型	33

7.1.18	设备状态模型	33

8	说明	34

8.1	设备ID	34

8.2	隶属关区代码	34

8.3	物流监控子系统核辐射探测应用	34

.

## 引言

### 系统名称

核辐射探测应用

### 背景说明

针对海关门户式辐射探测设备存在的难以集中管理，辐射探测数据汇总等问题，利用信息化手段，创新海关口岸辐射探测工作新模式，将海关门户式辐射探测设备进行联网集成，辐射探测数据接入核辐射探测应用。

基于本系统制定统一通讯标准，将已接入海关业务网的不同品牌、不用型号的门户式辐射探测设备集成到核辐射探测应用系统，实现信息的互联互通和多设备集成，以满足海关关员在辐射查验业务领域的业务需求，构建多系统联动的工作模式，打破信息孤岛，实现海关资源整合，为辐射查验业务提供有效支撑。

### 名词定义

| 名词 | 说明 |
| --- | --- |
| 核辐射探测应用系统 | 针对海关门户式辐射探测设备存在的难以集中管理，辐射探测数据汇总等问题，利用信息化手段，创新海关口岸辐射探测工作新模式，将海关门户式辐射探测设备进行联网集成，辐射探测数据接入核辐射探测应用系统。 |
| 设备厂商 | 向中国海关提供辐射探测设备厂商的统称 |
| 接口服务器 | 接口服务器是各设备厂商辐射探测数据集成到本系统的唯一入口，用于处理各厂商提交的辐射探测数据，该服务器部署在直属海关。 |
| 文件服务器 | 文件服务器是直属海关存储非结构化探测数据的服务器，采用ServU管理。 |
| 入网设备 | 该服务器具备连接海关业务网和业务现场局域网的能力，不限定系统类型和编程语言，各厂商可根据自身技术储备进行实现，负责收集业务现场辐射探测设备产生的辐射探测数据，并提交到接口服务器。 |

## 总体说明

本接口标准界定了各厂商门户式辐射探测设备接入核辐射探测应用系统的接口标准，并确定数据传输的接口协议。接口服务器实现了RESTful风格的WEBAPI服务，确保与底层开发语言的无关性。

### 系统架构

在直属海关部署接口服务器（主/备）和文件服务器（主/备），其中接口服务器负责处理入网设备提交的探测数据和非结构化文件。

各设备厂商根据自己的技术储备，开发专用的软件部署在入网设备上。当探测完一辆车之后，将归集好的辐射探测数据提交到接口服务器。结构化数据通过HTTP协议传输。结构化数据中包含图片或视频的HTTP地址，直属海关接口服务在接收到结构化数据后解析出图片或视频地址并通过HTTP方式下载到直属海关服务器上。

设备厂商集成核辐射探测应用系统架构图

## 设备厂商接入流程

设备厂商接入核辐射探测应用系统，需要实现接口协议，通过与接口服务器通信，把探测数据上传到接口服务器，文件服务器。

### 注册入网设备时序图

设备厂商接入核辐射探测应用系统首先需要先注册入网设备。

注册入网设备时序图

### 实时汇报探测记录时序图

入网设备在完成一次探测数据的收集作业后。

然后调用实时汇报探测记录接口将数据上传至接口服务器，接口服务器响应HTTP STATUS 204，否则将响应错误信息。

实时汇报探测记录时序图

### 查询及汇报历史探测记录时序图

接口服务器通过接口主动向入网设备查询历史探测记录，入网设备收到请求时，直接响应符合条件的数据总行数，同时收集查询时间范围内未上传及上传失败的探测记录，在查询接口参数IdleTime约定的空闲时间内通过接口汇报历史探测记录上传。

查询及汇报历史探测记录时序图

## 接口服务器提供接口

### 接口服务器基础信息

HTTPURL：http://接口服务器ip:18000

### 注册入网设备

入网设备向接口服务器进行注册。

clientId需要直属海关唯一，如果多次使用同一clientId进行注册，在直属端，第一次为添加，第二次及后续接口调用为修改customsCode、manufacturer、serviceUrl，并返回第一次注册时的注册时间。

服务端地址

/api/v1/clients

请求方式

POST

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

PATH参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | string | application/json; charset=utf-8; | YES |
| Content-Length | int | 请求正文中消息的长度 | YES |

请求正文示例

{

"customsCode": "9402",

"clientId": "FEBC93AB-E33B-42BB-BEE4-16354DFC5B70",

"manufacturer": "NUCTECH",

"serviceUrl": "http://10.0.0.22:8989"

}

请求正文说明

请参考7.1.1 注册入网设备数据模型

响应消息

HTTP STATUS 200

表示本次请求已被成功处理且响应正文包含业务数据

响应正文

{

"clientId": "FEBC93AB-E33B-42BB-BEE4-16354DFC5B70",

"registerTime ":"2019-11-04 14:10:00"

}

响应正文说明

入网设备端需持久化存储响应的消息

请参考7.1.2 入网设备注册结果模型

### 获取系统时间

获取接口服务器当前的系统时间。为保证各系统时间一致，约定24小时同步一次。

服务端地址

/api/v1/pub/system/time

请求方式

GET

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

PATH参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| x-client-id | string | 入网设备唯一标识，对应章节4.2请求正文中的clientId | YES |

请求正文

无

请求正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

响应消息

HTTP STATUS 200

表示本次请求已被成功处理且响应正文包含业务数据

响应正文

{

"time": "2019-01-01 12:30:00"

}

响应正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | string | 当前系统时间 | 2019-01-01 12:30:00 |

### 实时汇报探测记录

完成一次探测之后，入网设备需要对结构化数据和非结构化数据进行收集，并调用此接口汇报探测结果。

服务端地址

/api/v1/records

请求方式

POST

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

PATH参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| x-client-id | string | 入网设备唯一标识，对应章节4.2请求正文中的clientId | YES |
| Content-Type | string | application/json; charset=utf-8; | YES |
| Content-Length | int | 请求正文中消息的长度 | YES |

请求正文

- 将探测记录序列化为JSON

- 将字节数组，写入请求正文中

- 将请求提交到服务器

请求正文数据结构说明

请参考7.1.5 探测记录数据模型

响应消息

HTTPSTATUS204

表示本次请求已被成功处理

响应正文

无

响应正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |

### 汇报历史探测记录

入网设备通过此接口向接口服务器上传历史的探测数据。

上传历史记录列表长度需按照查询探测记录接口参数PageSize定义大小。

服务端地址

/api/v1/historyrecords/{queryId}

请求方式

POST

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

PATH参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| queryId | string | 查询标识 | YES |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| x-client-id | string | 入网设备唯一标识，对应章节4.2请求正文中的clientId | YES |
| Content-Type | string | application/json; charset=utf-8; | YES |
| Content-Length | int | 请求正文中消息的长度 | YES |

请求正文

- 将探测记录序列化为JSON

- 将字节数组，写入请求正文中

- 将请求提交到服务器

请求正文数据结构说明

7.1.5 探测记录数据模型[]

响应消息

HTTP STATUS 204

表示本次请求已被成功处理。

响应正文

无

响应正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |

### 汇报设备在线状态

入网设备通过此接口向接口服务器汇报设备的在线状态。约定60分钟至少同步一次。

服务端地址

/api/v1/devices/status

请求方式

POST

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

PATH参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| x-client-id | string | 入网设备唯一标识，对应章节4.2请求正文中的clientId | YES |
| Content-Type | string | application/json; charset=utf-8; | YES |
| Content-Length | int | 请求正文中消息的长度 | YES |

请求正文

[

{

"deviceId": "TFNAN-X-181269",

"status": "Online"

}

]

请求正文数据结构说明

7.18 设备状态模型[]

响应消息

HTTP STATUS 204

表示本次请求已被成功处理。

响应正文

无

响应正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |

### 汇报设备工作状态

入网设备通过此接口向接口服务器汇报设备的工作状态。设备工作状态发生变化后需要调用此接口。

服务端地址

/api/v1/devices/{deviceId}/workstatus/{workStatus}

请求方式

PUT

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

PATH参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID | YES |
| workStatus | string | 工作状态 可选枚举值如下 Pause //暂停 PrewarmMode //预热模式 BackgroundMode //本底模式 DetectionMode //探测模式 Stopped //已停止 | YES |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| x-client-id | string | 入网设备唯一标识，对应章节4.2请求正文中的clientId | YES |
| Content-Type | string | application/json; charset=utf-8; | YES |
| Content-Length | int | 请求正文中消息的长度 | YES |

请求正文

无

请求正文数据结构说明

响应消息

HTTP STATUS 204

表示本次请求已被成功处理。

响应正文

无

响应正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |

### 汇报设备异常状态

入网设备通过此接口向接口服务器汇报设备的异常状态。设备有异常状态时或恢复正常后需要调用此接口。

服务端地址

/api/v1/devices/{deviceId}/errorstatus/{errorStatus}

请求方式

PUT

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

PATH参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID | YES |
| errorStatus | string | 异常值, 正常状态为Normal 异常状态代码由设备厂商自己定义 | YES |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| x-client-id | string | 入网设备唯一标识，对应章节4.2请求正文中的clientId | YES |
| Content-Type | string | application/json; charset=utf-8; | YES |
| Content-Length | int | 请求正文中消息的长度 | YES |

请求正文

无

请求正文数据结构说明

无

响应消息

HTTP STATUS 204

表示本次请求已被成功处理。

响应正文

无

响应正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |

## 入网设备提供接口

入网设备需要实现以下接口并且进行托管。

### 查询探测记录

直属于每天中午12:00:00后调用该接口。

处理查询探测记录的请求，作为被调用方在接到请求之后，应在程序内部进行异步的处理，然后只需响应符合条件的行数即可。

程序内部完成数据收集工作之后，在空闲时段内将数据分批提交到汇报历史探测记录接口

服务端地址

/api/v1/records

请求方式

GET

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID | YES |
| startDate | string | 开始日期。 格式：yyyy-MM-dd | YES |
| endDate | string | 结束日期。 格式：yyyy-MM-dd | YES |
| queryId | string | 查询标识。 一个GUID格式的字符串，本次查询请求的唯一标识。 | YES |
| pageSize | integer | 包大小。 上传历史数据时的包大小上限 | YES |
| idleTime | string[] | 空闲时段。 入网设备可在空闲时段向接口服务器上传历史数据。 示例 [“20:00-23:59”, “00:00-04:00”] | YES |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| x-client-id | string | 入网设备唯一标识，对应章节4.2请求正文中的clientId | YES |

请求正文

无

请求正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

响应消息

HTTP STATUS 200

表示本次请求已被成功处理且响应正文包含业务数据。

{

“totalRows": 660

}

响应正文

无

响应正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| totalRows | int | 符合条件的数据的总行数 | 660 |

### 查询设备列表

直属于每天中午12:00:00调用该接口。

提供接口供外部获取所有设备信息。

服务端地址

/api/v1/devices

请求方式

GET

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求正文

无

请求正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

响应消息

HTTP STATUS 200

表示本次请求已被成功处理且响应正文中包含业务数据。

响应正文

[

{

"deviceId": "TFNAN-X-181269",

"detectors": [

{

"detectorId": "G11",

"type": "Gamma"

}

]

}

]

响应正文说明

7.1.3 辐射探测设备数据模型[]

### 查询所有设备状态

提供接口供外部查询所有设备状态。

服务端地址

/api/v1/devices/all/status

请求方式

GET

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求正文

无

请求正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

响应消息

HTTPSTATUS200

表示本次请求已被成功处理且响应正文包含业务数据。

响应正文

[

{

"deviceId": "TFNAN-X-181269",

"workStatus": "BackgroundMode",

"onlineStatus": "Online",

"errorStatus": "Normal"

}

]

响应正文说明

7.1.4 辐射探测设备状态数据模型[]

### 查询指定设备状态

提供接口供外部查询指定设备状态。

服务端地址

/api/v1/devices/{deviceId}/status

请求方式

GET

URL参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID | 是 |

请求头

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

请求正文

无

请求正文说明

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 必填项 |
| --- | --- | --- | --- |

响应消息

HTTPSTATUS200

表示本次请求已被成功处理且响应正文包含业务数据。

响应正文

{

"deviceId": "TFNAN-X-181269",

"workStatus": "BackgroundMode",

"onlineStatus": "Online",

"errorStatus": "Normal"

}

响应正文说明

7.1.4 辐射探测设备状态数据模型[]

## 异常处理机制

### 关于接口响应错误消息的说明

统一的数据结构

{

"error": {

"code": "DEVICE_CODE_EMPTY",

"message": "设备代码为空"

}

}

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| error | object | 错误消息对象 |
| code | string | 错误码 |
| message | string | 错误消息文本 |

当HTTP STATUS 为400时，是由于调用方传递的JSON不符合参数验证规则导致的

做为调用方，此时不应重复发起请求也不必将当前请求加入重试队列，调用方应在排除问题自身问题之后再发起新的请求。

当HTTP STATUS 为500时，是由于服务端在处理业务过程中发生未预料到的异常导致的失败，做为调用方，可以将当前请求加入重试队列。

### HTTP错误码

| 错误码 | 描述 | HTTP状态码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ClientNotRegistered | 入网设备未注册 | 403 | 入网设备未注册或者标识错误 |
| DeviceIdNotExist | 设备ID不存在 | 400 | 设备ID不存在 |
| QueryIdNotExist | 查询ID不存在 | 400 | 查询ID不存在 |
| ParsingError | 解析错误 | 400 | 通信内容解析错误 |

### 关于重试机制

程序应当建立重试机制，在被调用方服务超时或出现HTTP STATUS 500错误的情况下，将本次请求加入重试队列，建议间隔10m/20m/40m/80m/160m进行最多五次重试。如五次仍未得到正确的响应则放弃本次请求。

## 附录

### 附录1

#### 注册入网设备数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| customsCode | string | 隶属关区代码，详见8.2隶属关区代码 |
| clientId | uuid | 入网设备唯一标识，厂商自行定义，需要保证在所属直属海关的所有设备中唯一，建议加自定义前缀 |
| manufacturer | string | 厂商代码（字典），厂商自行定义 |
| serviceUrl | string | 入网设备的服务地址，此地址需要确保接口服务器可以访问 |

#### 入网设备注册结果模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| clientId | string | 入网设备唯一标识 |
| registerTime | string | 注册时间 |

#### 辐射探测设备数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID |
| detectors | 探测器参数数据模型[] | 中子探测器参数 |

#### 辐射探测设备状态数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID |
| workStatus | string | 工作状态 可选枚举值如下 Pause //暂停 PrewarmMode //预热模式 BackgroundMode //本底模式 DetectionMode //探测模式 Stopped //已停止 |
| onlineStatus | string | 在线状态 可选枚举值如下 Online //在线 Offline //离线 |
| errorStatus | string | 错误状态 可选枚举值如下 Normal //正常状态 其他异常状态代码由设备厂商自己定义 |

#### 探测记录数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID |
| recordId | string | 探测记录ID |
| startTime | string | 探测开始时间 时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | string | 探测结束时 时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| lprInfo | string | 车牌号识别结果 |
| containerInfo | 集装箱信息模型[] | 集装箱信息 |
| alarm | boolean | 本次探测是否报警 true - '发生报警' false - '未发生报警' |
| filePaths | 非结构化数据模型[] | 探测过程中产生的非结构化文件的上传路径 |
| detectionData | 探测数据模型 | 详细的探测数据 |

#### 探测数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| speed | string | 车速 |
| overspeed | boolean | 是否超速 true - '超速' false - '未超速' |
| timeout | boolean | 探测是否超时 true - '超时' false - '未超时' |
| gamma | 伽马探测数据模型 | 伽马探测数据明细 |
| neutron | 中子探测数据模型 | 中子探测数据明细 |
| nuclideInfos | 核素数据模型[] | 识别到的核素明细 |
| alarmInfos | 报警信息模型[] | 报警信息列表 |

#### 中子探测数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| countingRates | 计数率或剂量率数据模型[] | 总计数率 |
| detectorRecords | 分探测器数据模型[] | 分探测器探测数据 |

#### 伽马探测数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| countingRates | 计数率或剂量率数据模型[] | 总计数率 |
| detectorRecords | 分探测器记录数据模型[] | 分探测器探测数据 |

#### 探测器数据模型

#### 探测器参数数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| detectorId | string | 探测器ID |
| type | string | 探测器类型 Gamma //伽马探测器 Neutron//中子探测器 Other //其它探测器 |

#### 核素数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| category | string | 核素类型 Unknown - '未知' NORM - '天然' Medical - '医用' Industrial - '工业' SNM - '特殊核材料' OTHER - '其它' |
| name | string | 核素名称 |
| probability | integer | 该项核素识别结果的置信度 范围：0~100 |

#### 计数率或剂量率数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| thresholds | double[] | 阈值信息 下标0填入最低阈值，之后的阈值越来越大 |
| data | double[] | 探测数据 |

#### 分探测器数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| detectorId | string | 探测器ID |
| countingRates | 计数率或剂量率数据模型[] | 总计数率 |
| doseRates | 计数率或剂量率数据模型 | 计数率或剂量率数据明细 数值单位：微希沃特/μSv 字段默认值为null，如果无法提供该项数据保持默认值即可 |
| spectrumData | integer[] | 能量累积谱 字段默认值为[] 空数组，如果无法提供该项数据保持默认值即可 |

#### 修改辐射探测设备运行参数

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID |
| gammaThresholds | double[] | 伽马阈值 |
| neutronThresholds | double[] | 中子阈值 |

#### 非结构化数据模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fileUrl | string | 文件的访问路径。由入网设备提供http地址，用于直属接口服务下载对应的文件，此路径需要确保直属接口服务器可以访问 形如： http://xxx.xxx.xxx.xxx:8989/2019/01/01/TFNAN-X-180099/123/1.jpg |
| fileName | string | 文件名称 图片格式约定为jpg ，视频格式约定为mp4 |
| fileType | string | 文件类型 可选枚举值如下 LPR_IMAGE //车牌照片 CCR_IMAGE //集装箱照片 CCTV_VIDEO //通道视频。 |

#### 报警信息模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | string | 报警类型 可选枚举值如下 Gamma //伽马报警 Neutron//中子报警 |
| level | string | 报警级别 可选枚举值如下 Low //低级报警 Middle//中级报警 High //高级报警 |

#### 集装箱信息模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| containerNo | string | 集装箱号 |
| category | string | 集装箱类型 standard20 //20英尺集装箱 standard40//40英尺集装箱 other//其它标准的集装箱 |
| location | string | 集装箱在拖车上的位置 front //前面 back //后面 |

#### 设备状态模型

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | string | 设备ID，详见8.1设备ID |
| status | string | 设备状态 可选枚举值如下 Online //在线 Offline //离线 |

## 说明

### 设备ID

获取方法：需要海关人员用隶属权限账号登录到《物流监控子系统核辐射探测应用》，在【设备管理>设备维护】页面中打开对应设备的编辑页面，找到厂商编号。如当前页面没有对应的设备，请先添加。

### 隶属关区代码

获取方法：因为部分隶属海关部门未维护到《物流监控子系统核辐射探测应用》中，需要海关人员用隶属权限账号登录到《物流监控子系统核辐射探测应用》，在【统计分析>RM探测数据分析】查看对应的所属海关，并向海关人员获取该海关的关区代码。

### 物流监控子系统核辐射探测应用

地址：http://10.99.46.198:8016

附件2

辐射探测设备接入

海关管理网现场实施指导方案

目录

一、辐射探测设备接入海关管理网方案	1

1.1 接入方案一：设备整体接入管理网	1

1.2 接入方案二：通过安全隔离措施接入管理网（对外接入局域网模式）	2

二、辐射探测设备入网硬件配置	3

2.1 增加“入网设备”（服务器）	3

2.2 利用辐射探测设备的上位机作为“入网设备”	4

三、辐射探测设备入网具体操作	4

3.1. 网络带宽环境准备	4

3.2 信息化环境准备	5

3.3 入网具体操作	5

## 辐射探测设备接入海关管理网方案

为实现辐射探测设备接入海关业务管理网，根据设备安装场所的不同，制定以下两种接入方案。

### 1.1 接入方案一：设备整体接入管理网

联网结构图：

接入特点及要求：

（1）同一业务现场内的辐射探测设备纳入管理网统一管理，应符合《海关信息系统安全管理规定》相关要求。

（2）各关应为辐射探测设备网络规划独立的网段，划分独立VLAN，开放必要端口（端口号），保证辐射探测设备正常运行不受影响，该网段的IP地址应保持相对稳定。

（3）辐射探测设备及相关外围设备(如箱号识别、车牌识别、CCTV等)可以作为整体接入管理网，整个辐射探测设备只暴露一个对外网口，辐射探测设备内部数据流转网络封闭，不存在对外信息点。

（4）存在开放内部网络的辐射探测系统，内部网络中每一个网络终端均设置为管理网内静态IP。

（5）辐射探测设备使用海关统一IP地址后，设备应用软件需进行重新调试，与业务系统做好对接。各关部署辐射探测“入网设备”应充分考虑磁盘空间、性能、网络等因素，确保系统整体部署和连接的稳定性。

### 1.2 接入方案二：通过安全隔离措施接入管理网（对外接入局域网模式）

联网结构图:

对于海关管辖场所外的辐射探测设备，需通过对外接入局域网接入海关业务管理网，部署要求如下：

（1）安全管理要求。按照《海关信息系统跨网传输指导方案》中外部网络与对外接入局域网边界以及管理网与对外接入局域网边界跨网要求进行安全接入。

（2）系统通过跨网方式接入管理网后应与辐射探测应用系统做好对接，部署过程中应充分考虑服务器、网络等状况，确保系统整体部署和连接的稳定性。

## 二、辐射探测设备入网硬件配置

根据《核辐射探测应用基础设施服务安装部署手册》中软件部署需求，设备入网硬件配置方式分为两种：

### 2.1 增加“入网设备”（服务器）

辐射探测设备无上位机或上位机配置低无法满足业务应用需求，需要配置一台“入网设备”，用于连接辐射探测设备及接入海关管理网。

1、“入网设备”建议配置如下，需要业务现场自行筹备。此“入网设备”可以同时最多接入5台辐射探测设备，如同一业务现场超过5台辐射探测设备可进行横向扩展。

| 名称 | 规格、型号、服务 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入网设备 | Dell Precision T5810 CPU：至强 E5-1620 v3 4核 3.5GHz 10M /内存：8GB DDR4/硬盘：500GB SATA3 7200RPM/光驱：DVD+/-RW/显卡：2 GB NVIDIA Quadro K620 1个DP & 1个DVI-I/USB键盘 英文/光电鼠标/机箱尺寸：414mmx172.6mmx471mm | 套 | 推荐配置要求。 仅设备端无符合条件的入网设备时，需增配本项 |
|  | 操作系统 | 套 | 海关版WIN7系统 |

2、“入网设备”最低配置要求：需满足可安装双网卡、安装WIN7操作系统。具体由各海关筹备。最低配置情况下，“入网设备”可以同时最多接入1台辐射探测设备。

| 名称 | 规格、型号、服务 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入网设备 | CPU：I5 7500 3.9GHz 内存：8GB DDR4/ 硬盘：500GB SATA3 7200RPM/ 光驱：DVD+/-RW/ 显卡：集成显卡 USB键盘 英文/光电鼠标/ 具有独立PCIE插槽。 如：DELL Optiplex3060 | 套 | 最低配置要求。 仅设备端无符合条件的入网设备时，需增配本项 |
|  | 操作系统 | 套 | 海关版WIN7系统 |

### 2.2 利用辐射探测设备的上位机作为“入网设备”

利用辐射探测设备现有的上位机作为“入网设备”，用于连接辐射探测设备及接入海关管理网，此“入网设备”可以同时最多接入1台辐射探测设备。如地方关已在此上位机上安装了地方海关版的辐射探测设备相关应用程序，建议增加“入网设备”，防止多种应用之间不兼容的问题。

## 三、辐射探测设备入网具体操作

### 3.1. 网络带宽环境准备

设备接入的网络应保证数据可以稳定传输；数据丢包率应小于5%；数据包响应时间小于20ms。

使用Ping命令向网关请求数据包，时间长度大于1.5分钟；期间数据包响应平均时间应小于20ms；数据包超时数量应小于5个。

各系列产品带宽要求如下表：

辐射探测设备在各个现场的外设系统的配置情况均有所不同；因此将不同设备及外设进行分开统计。根据实际部署的系统配置情况判断所需要的网络带宽。

辐射探测设备一代（标准型系列设备，含：RM0300/1000/2000/3000）

| 设备类型 | 数据项 | 数据包 | 网络有限带宽传输时间要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <3秒 | <10秒 | <30秒 |
| 标准型系列 | 设备数据 | 20KB/S | 0.16Mb/S | 0.16Mb/S | 0.16Mb/S |
|  | 抓拍(jpg) | 350KB | 2.76Mb/S | 1Mb/S | 0.3Mb/S |
|  | 录像10秒（avi） | 5.2MB | 42Mb/S | 14Mb/S | 5Mb/S |
|  | 箱号(jpg) | 480KB | 3.75Mb/S | 1.3Mb/S | 0.4Mb/S |
| 网络带宽汇总 |  |  | 49Mb/S | 16.5Mb/S | 6Mb/S |

辐射探测设备二代（NH系列设备，含：RM0300NH/1000NH/2000NH/3000NH）

| 设备类型 | 数据项 | 数据包 | 网络有限带宽传输时间要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <3秒 | <10秒 | <30秒 |
| NH系列 | 设备数据 | 30KB/S | 0.24Mb/S | 0.24Mb/S | 0.24Mb/S |
|  | 抓拍(jpg) | 350KB | 2.76Mb/S | 0.9Mb/S | 0.3Mb/S |
|  | 录像10秒（avi） | 6.28MB | 50Mb/S | 17Mb/S | 6Mb/S |
|  | 箱号(jpg) | 3.36MB | 27Mb/S | 9Mb/S | 3Mb/S |
| 网络带宽汇总 |  |  | 80Mb/s | 28Mb/S | 9.5Mb/S |

### 3.2 信息化环境准备

辐射探测设备接入管理网络需要具备以下信息化环境：

（1）辐射探测设备附近具备接入网路的信息点，且完成了综合布线工作，该信息点能够连接辐射探测设备的“入网设备”或接入海关管理网；

（2）现场具体存放辐射探测设备“入网设备”的室内空间或机柜，可根据现场网络部署情况进行调整；

（3）设备所属关区信息化部门要根据当地辐射探测设备接入管理网的方案进行对应的网络规划，为“入网设备”分配IP地址，并进行辐射探测设备入网测试。

### 3.3 入网具体操作

1、“入网设备”硬件升级改造

如“入网设备”操作系统是win7以上系统，则直接安装网卡，并安装网卡驱动；

如入网设备操作系统是WIN XP系统，则先升级为WIN7 以上系统，再安装网卡，并安装网卡驱动。

2、杀毒软件安装

根据辐射探测设备接入管理的方式不同，选择是否在“入网设备”中安装海关杀毒软件。选择接入方案一，“入网设备”需要安装海关杀毒软件，需要将设备配套软件及集成所需的软件或服务器，加入杀毒软件白名单，允许访问网络，开放所需端口等；选择接入方案二，“入网设备”无需安装海关杀毒软件（具体由地方信息化部门确定）。

3、辐射探测应用程序升级

如“入网设备”选择使用原辐射探测设备上位机，需要进行辐射探测设备应用程序（辐射探测设备自带IAC软件）升级，为防止因非专业人员升级导致操作系统、IAC软件、数据库等损坏或配置错误，具体升级原则上应联系厂商当地工程服务人员进行实施。完成上述操作后，需要对辐射探测设备进行测试，确认设备能够正常使用；并在“入网设备”上进行入网测试，具体入网测试方法由海关现场信息化部门提供。

# 第四部分  评审标准

包1

符合性审查指标

| 评审分类 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查指标 | 投标函 |
|  | 开标一览表 |
|  | 投标分项报价表 |
|  | 法定代表人授权书（法定代表人作为投标人代表直接投标的，只提供相关身份证明即可） |
|  | 法定代表人及投标人代表有效期内相关身份证明 |
|  | 商务条款偏离表 |
|  | 技术偏离表或服务偏离表 |
|  | 投标文件按照招标文件规定进行签署、盖章 |
|  | 实质性要求的技术指标（带“★”号项） |
|  | 招标文件中标注的其他“★”号条款”或无效投标情形 |
|  | 法律、法规、招标文件规定的其他无效投标情形 |

详细评审标准

评审办法:综合评分法

| 主客观项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 区间打分(0-30) |
| 商务部分 | 制造商综合实力 | 1.提供所有投标产品制造商的质量管理体系认证证书的得1分，否则得0分； 2.提供所有投标产品制造商的健康管理体系认证证书的得1分，否则得0分； 3.提供所有投标产品制造商的环境管理体系认证证书的得1分，否则得0分； | 勾选打分(0;1;2;3) |
|  | 投标人的销售业绩 | 须提供与本项目投标产品同品牌同类型产品的销售业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得5分。 注1.上述销售业绩指与本项目投标货物同品牌同类型产品的销售业绩。 注2.合同签订时间须为2021年10月1日起至本项目招标公告发布之日止。 注3.合同不得遮挡且销售业绩合同中必须至少包含合同双方印章、签字、设备名称、型号、数量、所投同品牌类型合同金额、签订时间、合同履行第一笔付款乙方开具的发票复印件等信息内容（以上内容缺少一项，业绩不予承认）。 注4.提供销售业绩合同复印件须字迹清晰，辨识无误。 注5.合同买方（甲方）须为实际最终使用单位，卖方（乙方）须为投标人，如买方为销售或经销类公司（平台），则该业绩不予认可。 不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。 | 区间打分(0-5) |
|  | 质量保证书 | 提供所有投标产品制造商出具的质量保证书（须保证所提供产品为制造商原产正品并对产品品质做出承诺和保证，加盖所有投标产品制造商公章）的得1分，否则得0分。 | 勾选打分(0;1) |
|  | 投标文件制作质量 | 1.投标人标书按照招标文件要求编写，有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1 分，否则得0分。 2.投标文件内容详实、应答明确、对招标文件响应程度完整的得1分；内容较完整、编写质量一般得0.5分；否则得0分。 | 区间打分(0-2) |
| 技术部分 | 一般技术指标及配置响应情况 | 投标人的一般主要技术指标及配置响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得17分，每有1项不满足的扣1分。 注：一般指标中有要求提供佐证材料的，必须按照要求提供相关证明材料，并在技术偏离表中标明一般“主要技术参数” 对应证明材料在投标文件中的页码。未按要求提供证明材料的，评审委员会将对其响应不予认可。 | 区间打分(0-17) |
|  | ▲技术指标及配置响应情况 | 投标人的▲号“主要技术指标及配置”响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得28分，每有1项不满足的扣2分。 注：对于投标人响应满足投标文件中规定的▲号“主要技术指标” 的，其中项目需求书中有明确要求的按要求提供证明材料；没有明确要求的，必须提供制造商公开发布的资料或具有CMA（或CNAS）认证的第三方检测机构出具的检测报告，公开发布资料和检测报告需加盖制造商公章，否则不予认可。（公开发布的资料仅限制造商官网产品参数截图、软件操作界面截图或官网提供下载的技术白皮书，上述材料需标注相关材料所在的官方网址及具体链接（软件截图除外）；技术偏离表中应标明▲号“主要技术参数” 对应公开发布资料和检测报告在投标文件中的页码；所有官网资料，自投标之日起须在网站上至少保留三个月，以供查询及作为质疑、投诉处理依据；如不提供或经查询网址内容与投标文件不一致、缺失，视为未提供公开发布资料）。 | 区间打分(0-28) |
| 服务部分 | 技术培训方案及培训服务承诺函 | 对于承诺的技术培训服务，应提供相应的技术培训服务承诺函。 根据培训方式、内容、培训水平及人数，以及项目实施中的技术交流等制定有针对性的技术培训方案。 培训方案详实合理，内容全面，方式灵活，层次分明，能切实保障培训效率和效果得2分； 方案内容合理性、可操作性一般，培训方式比较单一得1分； 其余得0.5分； 此项缺失得0分。 | 区间打分(0-2) |
|  | 项目整体实施方案 | 实施方案包括但不限于：实施步骤，交货安排，设备调试，质量保证，应急预案等内容。 实施方案措施具体详细，完善，合理，思路清晰优于采购需求，得3分； 实施方案思路清晰，措施较详细，完善，合理，满足采购需求，得2分； 实施方案思路清晰，措施欠合理，基本满足采购需求，得1分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 区间打分(0-3) |
|  | 售后服务承诺函 | 提供制造商针对本项目的售后服务承诺函（函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、承诺内容等要素，加盖所有投标产品制造商公章、投标人公章），且承诺完全满足招标文件（除维修响应时间）规定的售后服务要求的，得1分。承诺函要素不全或承诺内容不完全覆盖招标文件要求的，得0分。 | 勾选打分(0;1) |
|  | 维修响应承诺函 | 投标人提供针对本项目的维修响应承诺函（函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、投标人承诺的响应时间、到达现场时间、完成维修、更换或提供备机等服务时间，加盖投标人公章），且承诺完全满足招标文件维修响应时间要求的，得1分。承诺函要素不全或承诺内容不完全覆盖招标文件要求的，得0分。 | 勾选打分(0;1) |
|  | 售后服务方案 | 根据售后服务体系、安装调试及免费保修服务承诺、应用技术支持、以及质保期外服务方案及服务网点、人员、备品备件、易损配件及主要消耗品的备件情况等方面。 1.售后服务方案和承诺优于项目需求，技术支持及售后服务内容全面，可行性强，针对性强，得3分；售后服务方案和承诺基本满足项目需求，技术支持及售后服务内容完整，有一定的可行性和针对性，得2分；有方案但内容缺失多、可行性差的得1分；未提供方案的得0分。 2.提供质保期外产品主要零、部、配件及易损件、消耗品价格清单，配件齐全、价格合理得2分；其余得1分；未提供得0分。 | 区间打分(0-5) |
|  | 质保增值服务 | 在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加1个月得0.1分，最多得2分（投标人提供承诺函，函中内容包括但不限于项目名称、项目编号、承诺内容等要素并与开标一览表中质保期响应一致，加盖投标人公章）承诺函要素不全或与开标一览表中响应不一致的不予加分。 | 区间打分(0-2) |

注：1.评分分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入。计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

2. 本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本招标文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

# 第五部分  合同文本

海关总署货物类政府采购项目合同书（范本）

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

经海关总署授权，海关总署物资装备采购中心作为甲方代表,受海关总署（XX司局）委托签订该项目合同。根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 制造商维保服务费（ 年） |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写） __________元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件（注：项目需求书中另有要求的，以项目需求书中的约定为准）

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为：

| 乙方全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：（根据招标文件要求填写）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后_____日内完成交货或安装调试。

（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后__个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后__个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为______公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算    年。

第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

第十条 售后服务

（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十二条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十三条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十四条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由XX海关（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：货物分配清单

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持及售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日

联系人:                            联系人：

电话:                              电话：

地址：                             地址：

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四 ：货物分配清单

附表4-1：货物分配清单

| 序号 | 分配 单位 | 分配数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备1名称 | 设备2名称 | 设备3名称 | …… | …… |
|  |  | 设备1 品牌型号 | 设备2 品牌型号 | 设备3 品牌型号 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数量 |  |  |  |  |  |  |

附表4-2：收货联系人

| 序号 | 单位名称 | 部门 | 收货联系人姓名 | 地址 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持与原厂售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

| 项目名称 |  | 项目合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点验收单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购设备名称 | 设备描述及说明 |  | 数量 | 序列号 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 验收内容：对设备包装、外观进行检查后，双方一致认为设备包装 □完好 / □破损 |  |  |  |  |  |
| 开箱验货：检查设备型号、数量、外观及相关资料等是否正确、齐全 □齐全 / □不齐全 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：□同意 / □不同意验收。 |  |  |  |  |  |
| 甲方验收代表签字： 甲方盖章： 日期： |  | 乙方验收代表签字： |  |  |  |
|  |  | 乙方盖章： |  |  |  |
|  |  | 日期： |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1.投标人应严格按照本部分提供的投标文件格式填写相关投标文件，没有提供格式的可自行设计。编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.提及的全部投标材料都须加盖供应商的电子签章。

4.投标文件格式明确要求供应商授权代表需签字盖章的，须上传签字盖章扫描件；生产厂家提供的相关材料须加盖厂家盖章扫描件。

5.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

6.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

开标一览表格式

注: 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表，投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称：                   招标编号：                  包号：

投标人名称：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 投标总价 （人民币：元） | 交货期 （含验收） | 质保期 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写: ； 小写: 。 |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

投标人资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，符合《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的规定，不存在《政府采购法》第七十七条规定的情形。如有违反，愿依法接受相应的处罚。

| 序号 | 内容 | 投标人承诺（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 |  |

投标人名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中全部内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或采购机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

投标函格式

海关总署物资装备采购中心：

(投标人全称)，参加贵方组织的          (项目名称、招标编号/包号（如有）)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力，如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方承担相应的法律责任。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子投标文件1 份，开标一览表1 份；并已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、我方按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表，并承诺所投货物或服务符合国家相关标准或生产许可。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方完全理解最低报价不一定中标。

7、我方承诺接受招标文件第五部分《合同文本》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，以相同的优惠折扣率保证供货。

9、我方保证严格遵守政府采购法律法规规定，若出现《政府采购法》第七十七条及其他相关法规规定的违法违规情形，将承担相应的法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表/法定代表人姓名：

投标人代表/法定代表人联系电话              ，e-mail：

投标人(电子签章)：

投标人代表/法定代表人(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书格式

海关总署物资装备采购中心：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的                 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目（招标编号：      包号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：              签字（或盖章）：

投标人代表姓名（印刷体）：              签字：

投标人全称并加盖投标人电子签章：

商务偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海关总署物资装备采购中心的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本声明函须加盖投标人公章。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

投标分项报价表格式

项目名称：                   招标编号：                  包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助设备价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试及检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、本表须按包分别编制，并以人民币报价。

2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，按政府采购规定进行修正。

3、报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价，包括售后服务项目；如有缺漏项，评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章)：

投标人代表（签字）：

日期：

技术偏离表格式

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担响应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。

3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：

日期：

技术偏离表证明材料

货物说明一览表格式

| 招标编号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 数量 |  |
| 制造厂商 |  | 备注 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

质保期外X年内所必须的主要零部件及易损件报价表格式

项目名称：                    招标编号：                包号：

| 序号 | 主要零部件名称/易损件名称 | 规格型号 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表按品目报价，作为售后服务的评审因素以及质保期外维修时配件的参考，其价格不计入投标总价中。

投标人名称（电子签章）：

日期：

拟投入本项目的团队情况表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附项目团队人员的从业人员资格证书以及上述员工距开标之日X个月任意1个月的缴纳社保证明（未提供的不予认定）；

投标人名称（电子签章）：

日期：

质疑函格式

质疑供应商名称：

质疑供应商地址：

质疑供应商邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

招标编号：

质疑类型：□招标文件  □招标过程 □中标结果 □其他

质疑事项1：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

与质疑事项相关的请求：

质疑事项2：

……

质疑供应商签字：

质疑供应商全称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：质疑供应商为自然人的，由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或签章，并加盖电子签章。